
FORMULARZ CENOWY

Ambulans sanitarny z wyposażeniem 1 szt.
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	%

VAT 
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Ambulans sanitarny z wyposażeniem składający się z: 


	1.Ambulan sanitarny
	szt.
	1
	
	23
	
	
	
	

	2.Wyposażenie medyczne:



	· Nosze główne

	szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	· Transporter noszy głównych


	szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	· Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym


	szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	· Torbo plecak ratowniczy
	szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	· Przenośny dekoder tlenku węgla


	szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	· Deska ortopedyczna


	szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


Ambulans sanitarny spełnia warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), oraz wymagania określone w normie PN EN 1789, a także posiada dodatkowo następujące wyposażenie i parametry:
	Parametr oferowany
	TAK/NIE
	Uwagi

	1
	2
	3

	I. Nadwozie

	1. Typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z izolacją termiczną i akustyczną.
	
	

	2. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu.
	
	

	3. Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.
	
	

	4. Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotele  wyposażone w podłokietniki. Fotel kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach, z regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
	
	

	5. Wysokość przedziału medycznego min 1,85 m.
	
	

	6. Długość przedziału medycznego min 3,25 m. Szerokość przedziału medycznego min 1,70 m.
	
	

	7. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600.
	
	

	8. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. Drzwi z systemem wspomagania ich domykania.
	
	

	9. Drzwi boczne prawe do przedziału medycznego ze stopniem zewnętrznym obrotowym (nie wsuwanym do kasety ze względu na częste zacinanie się tego typu stopnia) ułatwiającym wejście do przedziału medycznego
	
	

	10. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
	
	

	11. Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy
	
	

	12. Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1800 mm, minimalna szerokość przejścia 400 mm - podać wartość oferowaną) spełniające aktualną normę PN EN 1789. 
	
	

	13. Lakier w kolorze białym 
	
	

	14. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,
	
	

	15. Centralny zamek wszystkich drzwi.
	
	

	16. Autoalarm.
	
	

	17. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, oraz dwie kurtyny powietrzne,
	
	

	18. Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów,
	
	

	19. Przednie i tylne czujniki parkowania w zderzakach,
	
	

	20. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy, szyba przednia elektrycznie ogrzewana (nie mylić z nawiewem ciepłego powietrza)
	
	

	21. Radioodtwarzacz z nagłośnieniem obu przedziałów: kierowcy i medycznego, z możliwością regulacji głośności z przedziału medycznego,
	
	

	22. Światła boczne pozycyjne,
	
	

	23. Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na; butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe oraz dwa kaski. Drzwi z systemem wspomagania ich domykania.
	
	

	24. Homologacja na pojazd skompletowany –pojazd specjalny –  sanitarny ambulans 
	
	

	25. Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. 
	
	

	26. Ambulans ma spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu C (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania – dołączyć certyfikat zgodności
	
	


	27. Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:
	
	

	II.SILNIK

	1. Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
	
	

	2. Silnik o mocy min. 160 KM.- 
	
	

	3. Moment obrotowy min. 380 Nm.
	
	

	III. Zespół napędowy

	1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana 
	
	

	2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny
	
	

	3. Napęd na koła przednie lub tylne. 
	
	

	4. System stabilizacji toru jazdy typu ESP,
	
	

	5. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR,
	
	

	6. Układ wspomagania ruszania pod górę 
	
	

	IV. Zawieszenie

	1. Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta lub zawieszenie hydropneumatyczne lub pneumatyczne.
	
	

	2. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego.
	
	

	V. System hamulcowy

	1. Ze wspomaganiem.
	
	

	2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania.
	
	

	3. Elektroniczny korektor siły hamowania
	
	

	4. Układ wspomagania nagłego hamowania
	
	

	5. Hamulce tarczowe  wszystkich kół
	
	

	VI. Układ kierowniczy

	1. Ze wspomaganiem. 

2. Obrysowa średnica zawracania max 14,5 m – 
	
	

	3. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
	
	

	VII. Wyposażenie pojazdu

	1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
	
	

	2. Kosz na śmieci.
	
	

	3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
	
	

	4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów.
	
	

	5. Czujnik deszczu (wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości wycierania)
	
	

	6. Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy w formie lusterka wstecznego.
	
	

	7. Komplet opon zimowych z felgami  firmy np. Kleber TRANS ALP-2 lub równoważnych 
	
	

	VIII. Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja

	1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik.
	
	

	2. Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.
	
	

	3. Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,5 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed rozruchem. 
	
	

	4. Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno- wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego, realizowana przez wentylator dachowy o wydajności zgodnej z wymaganiami normy
	
	

	5. Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy.
	
	

	IX. Instalacja elektryczna

	1. Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o wydajności min. 180A. - 
	
	

	2. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. 
	
	

	3. Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem 
	
	

	4. Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniaz​dami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230 V 
     +przewód zasilający min 10 m. 
	
	

	5. Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym,
	
	

	6. Grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci 230V.
	
	

	X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa – Zamawiający wymaga aby w pojeździe znajdował się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej

	1. Belka świetlna umieszczona na przed​niej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu LED i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu –. W komorze silnika lub w pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
	
	

	2. Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 2 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania – 
	
	

	3. Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wyso​kości podszybia
	
	

	4. Lampa niebieska typu LED umieszczona w tylnej części dachu 
	
	

	5. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. 
	
	

	6. Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi
	
	

	7. Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym (typu LED) do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
	
	

	8. Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, folia niebieska typu 3 lub 1, folia czerwona typu 3 zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010r . 
	
	

	9. Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”.
	
	

	10. Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem S oraz symbolami
     Państwowego Ratownictwa Medycznego.
	
	

	11. Po obu stronach oznaczenie dysponenta „ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU „
	
	

	XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej

	1. Światło rozproszone typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych.- 
	
	

	2. Oświetlenie punktowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). 
	
	

	3. Źródło światła punktowego typu  LED zamontowany nad blatem roboczym
	
	

	XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta – Zamawiający wymaga aby pomieszczenie dla pacjenta pomieściło urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe

	1. Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej zgodnie z załączonym szkicem:

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, 

- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 3 szt.). załączyć folder

- na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym.
	
	

	2. Zabudowa meblowa na ścianie działowej:

- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad)

- kosz na śmieci

-uchwyt na butlę z tlenem  o pojemności 2 l.
	
	

	3. Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. 
	
	

	4. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wymontowania sprzętu ze starego ambulansu posiadanego przez Zamawiającego i zamontowania go w nowym ambulansie.
	
	

	5. Centralna instalacja tlenowa składająca się z:

- miejsce na 2 butle tlenowe 10 l. z reduktorami 

- zamontowanego na ścianie lewej przedziału medycznego panelu tlenowego z min. 2 punktami poboru typu AGA oraz przełącznik butla/butla (umożliwiającego wybór butli, z której pobierany jest tlen)

- zamontowanego na prawej ścianie przedziału medycznego przepływomierza z sufitowym podłączeniem do maski tlenowej. 
	
	

	6. Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji.
	
	

	7. Lodówka (pojemnik termoizolacyjny)w zabudowie meblowej, zasilany z sieci 230 V, przeznaczona do przewożenia leków wymagających niskich temperatur (ok. 5 stopni C).
	
	

	8. Podstawa (laweta) pod nosze główne, sterowana mechanicznie, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, 
	
	

	XIII. Łączność radiowa

	1. Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi:

2. - zakres częstotliwości -168-170 MHz,

3. - współczynnik fali stojącej -1,6,

4. - polaryzacja pionowa,

5. - charakterystyka promieniowania –dookólna,

6. - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna 
7. Wykonawca wykona przełożenie systemu AVIA ze wskazanego przez Zamawiającego pojazdu.

8. Wykonawca zapewni odpowiednie umiejscowienie elementów systemu wspomagania dowodzenia SWD w ambulansie wraz z wyprowadzeniem przewodów zasilających z zabezpieczeniami zgodnie z poniższym opisem urządzeń systemu SWD:

Dla 1. Moduł GPS AWIA :
a) zasilanie z instalacji ambulansu 12-18Vmax. – dostarczenie napięcia przed wyłącznikiem

zapłonu /stacyjką/ z zabezpieczeniem 0,5 A,

b) pobór prądu w stanie czuwania ok. 80mA,

c) pobór prądu w stanie pracy ok. 250mA,

d) dostarczenie sygnałów wejściowych włączony-wyłączony oddzielnie z sygnalizacji świetlnej

i sygnalizacji dźwiękowej uprzywilejowania /12V – 0V/ - napięcie stałe,

e) dostarczenie napięcia po włączeniu zapłonu – pobór prądu <10mA,

f) dostarczenie sygnału analogowego o ilości paliwa w zbiorniku,

g) dostarczenie sygnału impulsowego o ilości obrotów silnika,

h) przewody dostarczające zasilanie i sygnały bez wtyczek,

i) umiejscowienie w kabinie kierowcy w niewidocznym miejscu, z wyprowadzeniem anteny na

słupek przedni lub szybę czołową - do uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu

umowy,

j) waga modułu : 365g.
Dla 2. Drukarka : /wraz z podstawą/ i przetwornicą napięcia
e) zasilanie 18,0 - 18,5 V z przetwornicy napięcia – z zabezpieczeniem,

f) max. pobór prądu 3,5 A,

g) zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania

zewnętrznego z sieci 230V,

h) waga drukarki : 2,4 kg,

i) waga podstawy : 2 kg,

j) umiejscowienie w przedziale pacjenta - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Dla 3. Tablet przenośny: /wraz z podstawą, uchwytem przegubowym/ i przetwornicą napięcia
a) zasilanie 14 – 18 V /nominalnie 18V/, z przetwornicy napięcia - z zabezpieczeniem,

b) max pobór prądu 5A,

c) zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego

z sieci 230V,

d) waga tabletu : 2,45 kg,

e) waga podstawy wraz z ramieniem przegubowym : ok. 3 kg,

f) umiejscowienie w kabinie kierowcy tak, aby było możliwe obserwowanie ekranu tabletu

i jednocześnie obsługiwanie ekranu dotykowo oraz łatwy demontaż tabletu w celu wyniesienia

z ambulansu - 
Uwaga !
- tablet z drukarką „porozumiewają się” za pomocą sieci Wi-Fi,

- każda drukarka oraz tablet posiada w kpl. /zewnętrzną/ przetwornicę napięcia 12 / 18V,
- zdjęcia fotograficzne oraz rysunki poglądowe w/w urządzeń Zamawiający prześle pocztą e-mail

na prośbę Wykonawcy,

- urządzenia można również oglądnąć w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu
	
	

	XIV. Pomieszczenie dla pacjenta

	1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym:

- co najmniej jeden fotel obrotowy o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (obrót w zakresie 90 stopni umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotel z systemem przesuwu wzdłuż noszy (przesuw dostępny w trakcie jazdy, gdy na fotelu siedzi pasażer z zapiętymi pasami), z podnoszonym do pionu siedziskiem, regulowanym kątem oparcia pod plecami oraz z zagłówkiem i podłokietnikiem;

- obrotowy fotel zamontowany u wezgłowia noszy, umożliwiający jazdę tyłem lub przodem do kierunku jazdy, z podnoszonym do pionu siedziskiem, regulowanym kątem oparcia pod plecami oraz z zagłówkiem regulowanym w płaszczyźnie pionowej lub zagłówkiem zintegrowanym z oparciem

- podać markę i model oferowanych foteli  
	
	

	2. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
	
	

	3. Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne.
	
	

	4. Miejsce mocowania ssaka umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.
	
	

	5. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.
	
	

	6. Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym.
	
	

	7. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury,
	
	

	8. Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący 

- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambulansu do sieci 230 V

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy

- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych)
	
	

	9. Przedział medyczny wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego

-zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
	
	

	XV. Nosze główne

	1. Marka, model. 
	
	

	2. Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	
	

	3. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	
	

	4. Przystosowane do prowadzenia reanimacji.
	
	

	5. Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni
	
	

	6. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.
	
	

	7. Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
	
	

	8. Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, 
	
	

	9. Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. 
	
	

	10. Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
	
	

	11. Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
	
	

	12. Waga noszy  max. 23 kg. 
	
	

	13. Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg 
	
	

	XVI. Transporter noszy głównych.

	1. Marka, model załączyć folder.
	
	

	2. Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
	
	

	3. Szybki i łatwy system połączenia z noszami.
	
	

	4. Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.
	
	

	5. Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
	
	

	6. Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni,, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
	
	

	7. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia.
	
	

	8. Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost,  wykonane z elastycznego materiału i.
	
	

	9. Obciążenie dopuszczalne transportera min. 275 kg. 
	
	

	10. Waga transportera max. 28 kg. 
	
	

	11. Mocowanie transportera do lawety ambulansu.
	
	

	12. Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	
	

	13. Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter),.
	
	

	XVII. Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym
	
	

	1 Podać markę, model i rok produkcji. 
	
	

	2 Folder i deklarację zgodności CE
	
	

	3 Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących.
	
	

	4 Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.
	
	

	5 Wyposażone  w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min. 3 pozycjach.
	
	

	6 Wyposażone w demontowalne siedzisko.
	
	

	7 Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego  miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję.
	
	

	8 Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu.
	
	

	9 Wyposażone w min. 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe.
	
	

	10 Wyposażone w min. 2 kółka o średnicy min 150 mm, umożliwiające wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu.
	
	

	11 Wyposażone w min 4 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie.
	
	

	12 Wyposażone w podnóżek.
	
	

	13 Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - min. 1130 mm, max. 1540 mm. - zapewniająca komfort dla pacjenta.
	
	

	14 Waga max. 12 kg
	
	

	15 Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg
	
	

	XVIII. Torbo plecak ratowniczy 1 szt. 
	
	

	pokrycie zewnętrzne – materiał typu cordura
	
	

	 pokrycie wewnętrzne – łatwo zmywalne pokrycie winylowe 
	
	

	 z możliwością modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i saszetek
	
	

	 dodatkowe (8) saszetki przezroczyste zaopatrzone w system mocujący do komory wewnętrznej oraz taśmy odblaskowe
	
	

	centralna przegroda komory głównej zaopatrzona w system mocujący sprzęt do intubacji i resuscytacji
	
	

	4 kieszenie zewnętrzne,
	
	

	pasy odblaskowe naszyte na konstrukcję ścian bocznych zewnętrznych,  pasy naramienne, ścianę przednią i tylną plecaka w sposób uniemożliwiający oderwanie 
	
	

	ampularium na min 100 ampułek
	
	

	 waga max. 4,5 kg,
	
	

	pojemność min. 44 l.
	
	

	deklaracja zgodności lub CE załączyć
	
	

	XIX. PRZENOŚNY DETEKTOR TLENKU WĘGLA

	Marka, model
	
	

	Temperatura pracy w zakresie min 0°C-  50°C -
	
	

	Temperatura przechowywania min -20°C – 60°C 
	
	

	Wilgotność pracy 0-99%
	
	

	Wyświetlacz podświetlany LCD
	
	

	Sygnalizacja akustyczno-optyczna sygnalizacja przekroczenia zadanych progów
	
	

	Tryby pracy dynamiczny
	
	

	Zakres pomiarowy 0 - 1000PPM
	
	

	Rozdzielczość pomiaru 1 PPM
	
	

	Czas gotowości do pracy poniżej 2 sekund
	
	

	Osłona antywstrząsowa
	
	

	XX. deska ortopedczyna
	
	

	wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, pozwalająca na diagnostykę rtg 
	
	

	odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury (-300C do + 700C) i substancje ropopochodne 
	
	

	gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, ścięty koniec od strony nóg 
	
	

	dystansowane od podłoża otwory umieszczone na obwodzie służące do transportu 
	
	

	Pasy karabińczykowe 
	
	

	Stabilizator głowy 
	
	

	XXI. Parametry dodatkowe 
	
	

	1. Oferowany sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 
	
	

	2. Okres gwarancji:

1. na cały pojazd, bez limitu kilometrów: 24 miesiące, w tym 2 przeglądy na zabudowę medyczną w cenie

2. na powłokę lakierniczą: 3 lata

3. na perforację nadwozia: 10 lat

4. Gwarancja na sprzęt medyczny : 24  miesiące 
	
	

	4. Najbliższy siedzibie Zamawiającego autoryzowany serwis, w którym można realizować warunki gwarancji określone dla pojazdu bazowego. 


	
	



