Oświęcim,21.10.2015

ZOZ/DZP/271/1/X/2015
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: PN na dostawę ambulansu sanitarnego 

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32 - 600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 odpowiadając na zapytania Wykonawców informuje:
Pytanie nr 1 
XV. Nosze główne

XVI. Transporter noszy głównych

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesne nosze z transporterem z

systemem wspomagania:

Nosze główne:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod

materacem umożliwiającą ustawianie wszystkich dostępnych funkcji

- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji zmniejszającej napięcie mięśni

brzucha

- z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta 85 stopni tj. do

pozycji siedzącej

- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej

długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy

- ze składanymi poręczami bocznymi otwieranymi na boki,

- z wysuwanymi uchwytami przednimi i tylnymi noszy z profilowanymi gumowymi rączkami,

zabezpieczającymi ręce operatora podczas uchwytu

- ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy

- zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów

- z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu,

przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji

transportowych, wyposażony w szybko demontowalną poduszkę

- ze składanym wieszakiem do kroplówki

- lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i

materiału kompozytowego

- możliwość położenia głowy na wznak, uniesienia i odchylenia do tyłu

- dodatkowy zestaw uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej

lub leżącej

- obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 250 kg

- waga 25 kg wraz pasami, materacem, systemem mocowania i poręczami, zgodnie z normą PN

EN 1789-2

- okres gwarancji 24 miesiące

Transporter noszy głównych:

- pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera (easy-lift-up®) redukujący

siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, redukujący ryzyko

wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z przeciążenia podczas

unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem, zastosowane sprężyny gazowe pozwalają

na płynną regulację, niezależną przedniej i tylnej części

- z systemem składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/

z ambulansu

- z systemem zabezpieczenia przed przypadkowym złożeniem się goleni przednich i tylnych w

czasie transportu pacjenta

- z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami

- bezstopniowa regulacja wysokości

- możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) w różnych poziomach

pochylenia

- cztery kółka jezdne o średnicy 200 mm

- możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych o kąt co najmniej 180 stopni tak aby był

możliwy transport na wprost i bokiem, przy jeździe na wprost, mechaniczna blokada 2 kółek

- możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek

- system mocowania podłogowego zgodne z normą EN 1789

- obciążenie dopuszczalne zestawu do 270 kg

- masa zestawu - 61 kg; zgodnie z normą PN EN 1789-2

- transporter zabezpieczony przed korozją

- 10G test zderzeniowy - zgodność z normą EN 1789

- okres gwarancji 24 miesiące

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 2: Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze posiadały pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera (easy-lift-up®) za pomocą sprężyn gazowych, redukujących siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z przeciążenia podczas unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem, zastosowane sprężyny gazowe posiadające wielopoziomową, płynną regulację, niezależną przedniej i tylnej części?

Pragniemy podkreślić, że określone w SIWZ wymagania techniczne w sposób nieuzasadniony uniemożliwiają zaoferowanie urządzeń równoważnych lub bardziej zaawansowanych technicznie, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadających wszelkie dopuszczenia do stosowania w działaniach medycznych oraz uniemożliwiają zaproponowanie korzystniejszego rozwiązania ekonomicznego.

Proponujemy nowoczesne nosze, posiadające niespotykane rozwiązanie nie spotykane w innych noszach - pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera (easy-lift-up®)redukujący siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania,

redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z

przeciążenia podczas unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem, zastosowane sprężyny gazowe mogą podnieść ciężar do 120 kg wielopoziomowy z płynną regulacją, niezależną przedniej i tylnej części

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ( Wykonawca dołączył do pytań materiały reklamowe)

Pytanie 3 :Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z maksymalnym momentem obrotowym [Nm] mim. 360 Nm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 4: Czy Zamawiający mając na uwadze możliwości konstrukcyjne współczesnych silników do osiągania wysokich parametrów mocy i momentu obrotowego z bardzo wysilonych silników o niewielkich pojemnościach i mając na uwadze ograniczoną trwałość takich silników, zwłaszcza przy tak ciężkiej pracy jaka występuje przy eksploatacji ambulansów sanitarnych Zamawiający wymaga dolnej granicy pojemności silnika dla oferowanego ambulansu na poziomie 2000 cm3?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 5: Prosimy o informację jakie wymagania ma Zamawiający względem typu napędu wałka rozrządu silnika, który w zależności od typu charakteryzuje się mniejszą lub większą trwałością?
Wyjaśnienie:
Określenie wymogu co do typu napędu wałka rozrządu ma wpływ na trwałość tego elementu bowiem jest to uzależnione od jego wykonania (łańcuch charakteryzuje się  odpornością na zmiany obciążenia, brakiem okresowości wymiany, czego nie można wskazać w przypadku paska będącego elementem narażonym na uszkodzenia oraz obarczonym koniecznością okresowej wymiany.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.
Pytanie 6:Czy Zamawiający wymaga, aby zespół dwóch akumulatorów był fabrycznym wyposażeniem ambulansu?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga
 

Pytanie 7:Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans sanitarny wyposażone był w nowoczesny system asystenta bocznego wiatru, który pomaga utrzymywać się na pasie ruchu przy silnym naporze wiatru, na mostach i podczas przejeżdżania obok samochodu ciężarowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 8:Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany pojazd wyposażone był w nowoczesne systemy fabryczne poprawiające poziom bezpieczeństwa transportu pacjenta wspierające kierowcę podczas transportu pacjenta, m.in. : fabryczny asystent martwego punktu, który rozpoznaje  pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi, system ostrzegający o możliwości kolizji , który wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i wspiera kierowcę w gwałtownym hamowaniu.

 

Wyjaśnienie:
W ostatnim czasie często ambulanse sanitarne ulegają wypadkom lub kolizjom drogowym dlatego też wprowadzenie nowoczesnych systemów działających niezależnie od kierowcy w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
 

 

Pytanie 9:W związku z otrzymaniem interpretacji Ministerstwa Finansów (kopia pisma w załączeniu) informujemy, że przedmiot zamówienia w obecnym kształcie nie spełnia wytycznych zawartych w przedstawionym stanowisku Ministerstwa Finansów zwalniających z naliczenia podatku akcyzowego. Jednocześnie poniżej przedstawiamy trzy możliwości, które ostatecznie zdecydują o naliczeniu bądź nie naliczeniu podatku akcyzowego:

 

a.       Czy Zamawiający dopuści by sprzedaż ambulansu odbyła się na dwóch fakturach tj. pojazd bazowy ciężarowy i usługa adaptacji na ambulans sanitarny?Sposób sprzedaży i rejestracji pojazdu ma wypływ na konieczność naliczania bądź nienaliczania podatku akcyzowego. Tzw. DWA ETAPY sprzedaży i dostawy.

 ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
b.      Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu zabudowanego na pojeździe bazowym z roku produkcji 2015 z pierwszą rejestracją jako pojazd ciężarowy. Samochód ten będzie nowe zgodnie z art. 2 pkt 10 ppkt a) ustawy z dnia 11.03.2014 o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z póź.zm. (nowe środki transportu)? JEDNOETAPOWA sprzedaż  i dostawa.

 ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednakże Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawi jedną fakturę na zakup ambulansu sanitarnego, a drugą fakturę na wyposażenie medyczne zgodnie z Formularzem cenowym( zał. nr 2 do SIWZ) lp.2. Zamawiający doprecyzował zapis § 2 pkt. 3 Istotnych postanowień umowy w części dotyczącej faktur.
c.       Ewentualnie czy Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia tak, aby wymagane były wszystkie elementy wyposażenia medycznego zawarte w aktualnej normie PN-EN 1789. Jednoznaczne określenie sposobu fakturowania i rejestracji pojazdu pozwoli wszystkim Wykonawcom na złożenie porównywalnych konkurencyjnie ofert przetargowych.

Ponadto zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentu/informacji  potwierdzających, że Zamawiający i przedmiot zamówienia spełniają wymagania zawarte w art. 110a ust. 1-2 Ustawy z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 18)  oraz punktem Ad. 2 załączonego pisma.
 ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem kierowcy bez regulacji podparcia odcinka lędźwiowego? 

 ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 11:Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z poduszkami powietrznymi bocznymi dla kierowcy i pasażera w miejsce kurtyn powietrznych?

 ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 12 :Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z halogenowymi światłami przeciwmgielnymi bez funkcji doświetlania zakrętów?

 ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 13 :Czy Zamawiający wymaga, aby system domykania drzwi bocznych przesuwnych był fabrycznym wyposażeniem ambulansu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 14.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgielne przednie ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?
Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
- napędem na koła przednie
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
- bez kurtyn powietrznych
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
- z szybą przednią ogrzewaną powietrznie
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
- z manualnym systemem domykania drzwi bocznych
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
- którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
- z drzwiami lewymi przesuwnymi z otwieraną szybą
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
- gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi,

rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym,

szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska

podłoga) niż stabilizator osi tylnej 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
- z regulacją kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie oraz  fotelem kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach  i dodatkową pełną regulacją  oparcia ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści ambulans demonstracyjny z przebiegiem 22 000km zabudowany w 2015r. na samochodzie bazowym również z 2015r posiadający belkę świetlną przednią i tylną zintegrowaną z dachem ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 17

Podczas zamykania drzwi schowka technicznego za lewymi drzwiami bocznymi tworzy się tzw. "poduszka powietrzna", znacząco utrudniająca zamykanie drzwi, wymuszająca zdecydowanego energicznego ruchu podczas zamykania, choć czasami mimo to, może nastąpić nie całkowite zamkniecie drzwi i możliwość spowodowania wypadku. dodatkowo   nadciśnienie jakie powstaje w schowku oraz hałas  podczas "trzaskania " drzwiami mają bezpośredni wpływ na komfort pracy zespołu ratunkowego.

W celu wyeliminowania tych problemów producenci  ambulansów stosują fabryczne drzwi lewe boczne z otwieranym oknem oraz manulanym systemem ich domykania, które to rozwiązanie eliminuje  szereg przedstawionych problemów.

Pragniemy więc zapytać, czy zamawiający wymaga takiego  rozwiązania  ?

Wyjaśniamy ,że rozwiązanie takie jest bezpieczniejsze w przypadku awarii układu zasilania.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 18.

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego wyłączania ?

Wyjaśniamy, że w nowoczesnych samochodach  są powszechnie  stosowane systemy typu Start/Stop z możliwością jego odłączenia polegające na każdorazowym wyłączaniu silnika podczas zatrzymania pojazdu. Taki system jest stosowany w samochodach Mercedes, Volkswagen, Opel, Renault, Nissan, Fiat, Citroen i wielu innych, więc nie stanowi to ograniczenia konkurencji, a jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Systemy typu Start/Stop są odpowiednio zaprojektowane, tak iż nie mają negatywnego wpływu na pracę akumulatora, alternatora i jego osprzętu oraz pracę turbosprężarki itp.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 19

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10.05.2010r. (Dz. U. nr 96, poz. 559 ) w sprawieinnych niż cena kryteriów oceny ofert zamawiający oczekuje zaoferowania  ambulansu wyposażonego w

ekonomiczny silnik charakteryzujący się maksymalnym zużyciem energii wynoszącym nie więcej niż 2,6 MJ/km  wg. zapisów Świadectwa

homologacji pojazdu kompletnego ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 20

Prosimy o zmniejszenie kary umownej w paragrafie nr 6 pkt 1a, do wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zadania ujętego w projekcie umowy w przypadku wystąpienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego ?

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w zapisu w projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 23

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza zamawiający oraz dodanie do wzoru umowy następujących zapisów:

" Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem/obniżeniem stawki VAT

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu Zamówienia

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach niniejszej realizacji umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry lub wyższe, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty wykonawcy w przepadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem że cena za przedmiot umowy nie ulegnie zmianie

e) zmian obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

f) obniżenia ceny przez wykonawcę."

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą

posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3  i  wymogiem  NFZ  wynoszącej 165 cm ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 25

w jakim zakresie temperatur winna być użytkowana   deska ortopedyczna  ?

Wyjaśniamy, że dodatkowa gwarancja powoduje  znaczny wzrost ceny ambulansu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga odporności na temperatury w zakresie min od -30C do +70 C.
Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy do dnia 18.12.2015r. co związane jest z końcem roku i natłokiem prac w firmach wykonujących zabudowy oraz czy może zrezygnować z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdyż znacząco podnosi to cenę ambulansu, a zamawiający dysponuje przecież zapisami kar umownych w projekcie umowy ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności samochód bez stopnia stałego wewnętrznego, jeżeli posiada on nisko umieszczoną podłogę ( równej wysokości podłogi w samochodzie Mercedes Sprinter i VW Crafter)  , która całkowicie  wystarcza do łatwego wsiadania/wysiadania z karetki ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 28 Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany transporter noszy głównych miał automatyczną blokadę kółek przednich do jazdy na wprost? Tzn. nie wymagającą użycia jakichkolwiek dźwigni/przycisków?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga 
Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści  standardową fabryczną  (producenta pojazdu bazowego) długość gwarancji na samochód bazowy i sprzęt medyczny 24 miesiące oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość producentów  ?

Wyjaśniamy, że dodatkowa gwarancja powoduje  znaczny wzrost ceny ambulansu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 30 Dotyczy pozycji XVIII- Torbo-plecak ratowniczy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu załączenia dla oferowanego torbo-plecaka dokumentu deklaracji zgodności lub CE- Plecaki i torby oferowane na rynku nie należą do grupy wyrobów medycznych , są sprzedawane z 23% stawką VAT oraz nie wymagają posiadania dokumentu deklaracji zgodności i CE.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. W załączeniu poprawiany Formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ
Pytanie 31 Dotyczy pozycji XX – deska ortopedyczna Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie parametrów deski ortopedycznej, czy Zamawiający w opisie odporności na niskie temperatury ( -300C do + 700) miał na myśli odporność na temperatury w zakresie od -30C do +70 C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga odporności na temperatury w zakresie min od -30C do +70 C.
Załączniki: 
1)SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 12.
PAGE  
6

