
[image: image2.png]Fundusze i Unia Europejska
Europejskie . ,';f,fs‘lfap"s”m az\:;m Co Europeiski Fundusz

Inteligentny Rozwsj Rozwoju Regionalnego





Znak sprawy : KA-2/032/2021
Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wynajem na 21 miesięcy wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego o podanych parametrach:

Mikroskop SEM powinien być instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo. Mikroskop powinien bezwzględnie spełniać następujące wymagania: 

Mobilna, kompaktowa kolumna mikroskopu z chassis na kółkach, o wymiarach poziomych nie większych niż 90 cm x 100 cm i masie nie przekraczającej 500 kg.

· Działo elektronowe z pre-centrowaną katodą wolframową oraz cylindrem Wehnelta o kształcie stożkowym.

· Możliwość prowadzenia obserwacji w warunkach wysokiej i niskiej próżni. 

· Wartość ciśnienia w komorze preparatu w trybie niskiej próżni regulowana w zakresie od 10 Pa do co najmniej 100 Pa.

· Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie od 500 V do 30 kV, z krokiem nie większym niż 1 kV.

· Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie wysokiej próżni:
· nie gorsza niż 3,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV,
· nie gorsza niż 8,0 nm przy napięciu przyspieszającym 3 kV,

· nie gorsza niż 15,0 nm przy napięciu przyspieszającym 1 kV.

· Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie niskiej próżni:
· nie gorsza niż 4,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV.
· Powiększenie obrazów mikroskopowych (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej, dla obrazu w referencyjnym formacie A6):

· Minimalne powiększenie: co najwyżej 5 x,

· Maksymalne powiększenie: co najmniej 300 000 x.

· Mikroskop wyposażony w następujące detektory obrazów elektronowych: 

· Detektor elektronów wtórnych (SE),

· Półprzewodnikowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE).

· Komora preparatu, umożliwiająca montowanie próbek o maksymalnej średnicy nie mniejszej niż 150 mm.
· Stolik próbek z eucentrycznym pochyłem dla wszystkich odległości roboczych (WD)                 i przemieszczaniem próbki w osiach X, Y, Z, R i T.

· Zakresy przesuwów stolika: 

· X: co najmniej 80 mm – przesuw zmotoryzowany

· Y: co najmniej 40 mm – przesuw zmotoryzowany

· Z: co najmniej 40 mm – przesuw ręczny

· Obrót (R): 360° bez ograniczeń – przesuw ręczny

· Pochył (T): minimalny zakres od -100 do +90° - przesuw ręczny.

· Mikroskop wyposażony w kolorową kamerę CCD, umieszczoną na górnej płycie komory, sprzężoną z oprogramowaniem nawigacji stolikiem próbki i umożliwiającą rejestrację referencyjnego obrazu stolika w powiększeniu 1 x.  

· Automatyczne i płynne przechodzenie z wyświetlania obrazu optycznego interesującego miejsca obserwacji z kamery CCD do wyświetlania obrazu elektronowego tego miejsca po osiągnięciu maksymalnego powiększenie optycznego kamery CCD z zachowaniem poziomu kontrastu i jasności obrazu.  

· Automatyczny układ próżniowy mikroskopu z pompą turbomolekularną.

· System komputerowy, zapewniający sterowanie mikroskopem, obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę oraz zapisywanie w formatach TIFF, BMP i JPEG z rozdzielczością maksymalną powyżej 18 megapikseli w 16-to bitowej skali szarości, w tym:

· Komputer z co najmniej jednym zintegrowanym monitorem dotykowym LCD (co najmniej 32-34"), pracujący w rozdzielczości 4K;

· System operacyjny Microsoft Windows 10.

· Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne występujące       w oferowanym instrumencie (w szczególności oprogramowanie EDS) uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows i kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows.

· Możliwość sterowania układem mikroskopu za pomocą monitora dotykowego, za pomocą myszy oraz za pośrednictwem konsoli do obsługi ręcznej.

· Wymagane funkcje automatyczne: 

· nasycanie prądu żarzenia włókna katody, 

· justowanie ustawienia włókna, 

· ustawianie jasności i kontrastu, 

· ustawianie ostrości, 

· korekcja astygmatyzmu.

· Wymagane funkcje wyświetlania obrazów żywych:

· Możliwość pełnoekranowego wyświetlania obrazu.

· Możliwość jednoczesnego wyświetlania co najmniej dwóch obrazów, pochodzących             z różnych detektorów (w szczególności detektorów SE i BSE) na ekranie jednego monitora.

· Możliwość wyświetlania ruchomego okna z obrazem pochodzącym z detektora BSE na tle całego obrazu z detektora SE.

II. 
Układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS):
Mikroskop SEM powinien być wyposażony w zintegrowany spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (EDS) w pełni przystosowany do współpracy z oferowanym mikroskopem SEM. Spektrometr EDS powinien bezwzględnie spełniać następujące wymagania: 

· Obsługa oraz wyświetlanie i analiza danych dla obu układów SEM i EDS wykonywane w jednym wspólnym oprogramowaniu graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

· Detektor układu EDS typu SDD (Silicon Drift Detector), nie wymagający chłodzenia ciekłym azotem.
· Aktywna powierzchnia sensora detektora SDD, co najmniej 50 mm2.
· Gwarantowana rozdzielczość energetyczna nie gorsza niż 129 eV dla linii K( manganu.

· Zakres detekcji pierwiastków: od berylu (Be) do uranu (U) -pełna analiza jakościowa i ilościowa

· Cyfrowy system sterowania umożliwiający przejęcie kontroli nad położeniem wiązki elektronowej mikroskopu SEM oraz przechwytywanie obrazów elektronowych SE lub BSE.

· Oprogramowanie, umożliwiające zbieranie, analizę i zapis danych rentgenowskich,                  a w szczególności:

· Zbieranie widm rentgenowskich: w punkcie, z dowolnie wybranego obszaru lub z całego kadru;

· Automatyczną i manualną analizę jakościową. Funkcja graficznej weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia analizy jakościowej przez nałożenia na widmo zbierane symulacji komputerowej widma obliczanego na podstawie bieżących danych wynikających z analizy ilościowej wraz z podaniem współczynnika dopasowania;

· Analizę ilościową bezwzorcową;

· Zbieranie pełnego widma dla każdego piksela zadanego obszaru.

· Badanie rozkładu wybranych pierwiastków na zadanym obszarze (mapowanie). Akwizycja map z możliwością playbacku;

· Akwizycja map ilościowych z pełną korekcją ilościową dla każdego piksela mapy; 

· Badanie rozkładu wybranych pierwiastków wzdłuż linii (linescan);

· Automatyczna korekcja dryftu przy zbieraniu map/linescanów.

· Możliwość wyświetlania - w czasie rzeczywistym i w jednym wspólnym oknie GUI  - bieżącego widma EDS pochodzącego z obserwowanego na żywo obrazu z detektora SE lub BSE. Widmo EDS powinno się automatycznie dostosowywać do bieżących zmian pola i warunków obserwacji (położenia próbki, powiększenia, prądu wiązki, trybu obrazowania).

· Możliwość wyświetlania - w czasie rzeczywistym i w jednym wspólnym oknie GUI - danych jakościowej analizy EDS (lista obecnych pierwiastków) podczas obserwacji żywych obrazów SE lub BSE. Dane analizy jakościowej powinny się automatycznie dostosowywać do bieżących zmian pola i warunków obserwacji (położenia próbki, powiększenia, prądu wiązki, trybu obrazowania).

· Możliwy eksport danych do formatów pakietu Microsoft Office takich jak  WORD, PowerPoint, Excel.

Wymagane warunki dodatkowe:

· Cały system powinien być zabezpieczony na wypadek awarii zasilania elektrycznego lub wzrostu ciśnienia w układzie próżniowym.

· Gwarancja przez cały okres wynajmu, czas reakcji serwisu do 48 godzin

· Wymagane szkolenie w obsłudze wszystkich elementów układu dla co najmniej 3 osób                  w laboratorium Zamawiającego po instalacji.

· Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi zamawianego systemu w języku polskim lub angielskim.

· Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty zgodności CE.

· Zamawiający wymaga, aby serwis Wykonawcy sprawdził  pomieszczenie przeznaczone pod instalację systemu.

Projekt: „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych”
nr umowy POIR.04.01.04-00-0032/20-00


[image: image1][image: image2.png]