Kraków dnia: 2021-06-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: KC-zp.272-270/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”dostawa termobloku prostego z wkładem - KC-zp.272-270/21” – znak sprawy KC-zp.272-270/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Czy Zamawiający dopuści termoblok ze stabilnością temperatury w 37 st. C: +-0,5st.C?

2. Czy Zamawiający dopuści termoblok z równomiernością rozkładu przy 37 st. C: +-0,5st.C?

3. Czy Zamawiający dopuści termoblok o wymiarach 100 x 260 x 220 mm?

4. Czy Zamawiający dopuści termoblok o mocy 300W

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresach wskazanych w zapytaniu 1-4 oraz dokonuje zmian z SWZ w pkt. 4.1 dotyczące ww. zakresu

Z:

- Stabilność pracy przy 37 st. C: +/- 0,1

- Równomierność rozkładu przy 37 st. C: +/- 0,1

- Wymiary: 100x230x200 mm (+/- 5 mm na każdym wymiarze)

- Moc: nie więcej niż 150 W

Na:

1. Stabilność temperatury w 37 st. C: +/-0,5st.C (max +/-0,5st.C)

2. Równomierność rozkładu przy 37 st. C: +/-0,5st.C (max +/-0,5st.C)

3. Wymiary 100 x 260 x 220 mm (max tolerancja wymiarów +/-30mm)

4. Moc 300W (max 300 W)

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ