Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Zadanie nr 3 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny na potrzeby Bloku Operacyjnego
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

( % )
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

Producent

	1.
	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny
	szt.
	1
	
	
	
	


TABELA WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane
	Punktacja 

	1. 
	Stół do operacyjny, ogólnochirurgiczny  z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu. 
	TAK
	

	2. 
	Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” ze zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg.
	TAK- 10 pkt
NIE - 0 pkt
	


	3. 
	Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	4. 
	Kolumna stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów.
	TAK

	

	5. 
	Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG
	TAK

	

	6. 
	Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy zestawy podwójnych kół o średnicy  min. 100 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu 
	TAK, podać
 
	

	7. 
	Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota.
	TAK- 10 pkt
NIE - 0 pkt
	

	8. 
	Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać podczas operacji. 
	TAK

	

	9. 
	Blokada podstawy sterowana elektro-hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota
	TAK- 10 pkt
NIE - 0 pkt
	

	10. 
	Wychylenie blatu poza kolumnę stołu 1550 mm (+/- 50 mm) - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej  litery U
	TAK, podać
	

	11. 
	Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości 1500 mm (+/- 50 mm )
	TAK, podać
	

	12. 
	Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach:
segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego;
segment piersiowy
segment lędźwiowy;
segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego.
	TAK, podać
	

	13. 
	Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 2000 x 500 mm (+ /- 50 mm)
	TAK, podać
	

	14. 
	Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania i zasilania) 
	TAK

	

	15. 
	Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych).
	TAK
	

	16. 
	Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota (podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu
	TAK, podać
	

	17. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu.
	TAK- 10 pkt
NIE - 0 pkt

	

	18. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową
	TAK
	

	19. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. ) poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji
	TAK- 10 pkt
NIE - 0 pkt

	

	20. 
	Regulacja z pilota następujących ruchów:
wysokości w zakresie 685 – 1100 mm ( +/- 50mm);
pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg)  +/- 25°  (+/- 5°);
pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 18°(+/- 2°);
regulacja płyty siedziska / pleców w zakresie min. -45° / +75° (+/- 10°);
regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex”
powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie
	TAK , podać
	

	21. 
	Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota
	TAK -10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	22. 
	Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie
	TAK -10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	23. 
	Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów.
	TAK, podać
	

	24. 
	Sekcja podgłówka  łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie  +/-30° (+/- 5%)
	TAK, podać
	

	25. 
	Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie  min. - 90° ÷ +15° (+/- 5%) w płaszczyźnie pionowej i 45° w płaszczyźnie poziomej

	TAK, podać

	

	26. 
	Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących)
	TAK -10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	27. 
	Dopuszczalne obciążenie stołu  min. 220 kg (niezależnie od pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu)
	TAK, podać
	

	28. 
	Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 65 mm (+/- 5 mm)
	TAK, podać
	

	29. 
	Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie 
	TAK
	

	30. 
	Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi.
	TAK- 10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	31. 
	Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów
	TAK- 10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	32. 
	Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu :
-  dedykowaną karbonową ramę – rama bez dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów
- dedykowaną karbonową płytę o długości 1400 mm  (+/- 100 mm) mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów
	TAK- 10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	
	Wyposażenie Dodatkowe
	
	

	33. 
	Podpora pod rękę regulowana góra / dół i bocznie, z regulacją wysokości, obrót  180 °, z mocowaniem do szyny bocznej. Wymiary : dł. 550 mm, szer. 150 mm (+/- 50 mm) 
	TAK   
1 szt                              
	

	34. 
	Przesłona anestezjologiczna sztywna , z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej
	TAK
1 szt
	

	35. 
	Podpora pod bok lub pod plecy
Z możliwością wydłużania, obracania, blokowania. Podpora zaokrąglona, z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej .Wymiary 220 x 100 x 30 mm. (+/- 10 mm)   
	TAK
2 szt
	

	36. 
	Podpora pod nogę typu „Goepel” . Podkolannik  z regulacją długości min. 30-48 cm  i  rotacją 360°. Z pasem mocującym zapinanym na rzep i  zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej 
	TAK
2 szt
	

	37. 
	Zacisk obrotowy ze śrubą mocującą
	TAK
2 szt
	

	       38.
	Zacisk obrotowy do profili kwadratowych 25x25 mm ze śrubą mocującą

	TAK
2 szt
	

	
	Pozostałe
	
	

	38. 
	Urządzenie fabrycznie nowe

	TAK
	

	39. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	

	40. 
	Serwis dostępny w ciągu 24h, urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym
	TAK
	

	41. 
	Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji
	TAK 
	

	42. 
	Pierwsze uruchomienie
	TAK
	

	43. 
	Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami
	TAK
	

	44. 
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi
	TAK
	

	45. 
	Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem
	TAK
	

	46. 
	Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej
	TAK
	

	47. 
	Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem
	TAK 
	


- Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne 
i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
- Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

UWAGA: 
1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.
3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta dołączonymi do oferty    
przetargowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych 
parametrów.                                                                          

WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                        
1

