Znak sprawy : KA-2/093/2021
Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maszyna do testów wytrzymałościowych: 
Rama obciążeniowa:

- Konstrukcja dwukolumnowa z siłownikiem hydraulicznym zabudowanym w podstawie maszyny.

- Zakres obciążeń zmiennych w testach dynamicznych i zmęczeniowych minimum ±200 kN.

- Zakres obciążeń w testach statycznych minimum ±240 kN

- Konstrukcja ramy – dwukolumnowa, podłogowa

- Sztywność ramy nie gorsza niż: 0.001 mm / kN.

- Klasa dokładności systemu nie gorsza niż 0,5.

- Zakres pionowej przestrzeni roboczej nie mniejszy niż: 950 mm. 

- Zakres poziomej przestrzeni roboczej nie mniejszy niż: 560 mm.

- Zakres skoku siłownika nie mniejszy niż: 100 mm.

Cyfrowy kontroler przebiegów zmiennych o niewielkich rozmiarach:

- Wymiary nie większe niż: Szer.: 350 mm, Wys.: 150 mm. Głęb: 420 mm

- Waga nie większa niż 8 kg.

- Dotykowy panel sterujący LCD z wyświetlaniem na żywo wykresów przebiegów X-Y.

- Sterowanie poprzez dotykowy panel LCD, układ przycisków oraz poprzez dedykowane oprogramowanie.

- Przetwarzanie sygnałów synchronicznie z maksymalną prędkością próbkowania nie mniejszą niż 40 kHz w rozdzielczości 24bit.

- Częstotliwość sprzężenia zwrotnego nie mniejsza niż 10 kHz.

- Interfejs komunikacyjny kontrolera z komputerem: USB (min. 12 Mbps).

- Płynne zadawanie co najmniej następujących przebiegów: sinusoidalnych, prostokątnych, funkcji haversine, trapezoidalnych, losowych, po uprzedniej rejestracji przebiegu rzeczywistego, dowolnych (np. z danych numerycznych).

- Zakres kontroli częstotliwości testu nie węższy niż: 0.00001 – 1000 Hz.

- Funkcja przemiatania częstotliwością (zadawanie przebiegów o zmiennych częstotliwościach, np. wznoszących lub opadających)

- Automatyczne i manualne ustawianie parametrów kontroli PID.

- Funkcja kanałów wirtualnych (minimum 8), będących kombinacją dwóch lub więcej sygnałów z przetworników lub kombinacją sygnału przetwornika i przebiegu zarejestrowanego wcześniej.

- Dokładność kontroli obciążeń dynamicznych nie gorsza niż: ±0.5% wskazanej wartości

- Dokładność kontroli skoku nie gorsza niż: ±0.1 mm.

- Możliwość rozbudowy do synchronicznego sterowania dla co najmniej 4 maszyn dynamicznych.

- Co najmniej 4 analogowe kanały wyjścia (zakres ±10V)

- Co najmniej 1 analogowy kanał wejścia (zakres ±10V)

Głowica pomiarowa siły 200 kN klasa 0.5:

- Zakres dynamiczny nie gorszy niż: ± 200 kN

- Zakres statyczny nie gorszy niż: ± 300 kN

- Maksymalne przeciążenie nie mniej niż 200% siły nominalnej.

- Przewód kalibracyjny oraz certyfikat kalibracji dołączony do głowicy.

Głowica pomiarowa siły 30 kN klasa 0.5:

- Zakres dynamiczny nie gorszy niż: ± 30 kN

- Zakres statyczny nie gorszy niż: ± 45 kN

- Maksymalne przeciążenie nie mniej niż 200% siły nominalnej.

- Przewód kalibracyjny oraz certyfikat kalibracji dołączony do głowicy.

- Podłączenie do maszyny bez konieczności demontażu głowicy 200 kN.

Kompletny, wysokosprawny zasilacz hydrauliczny:

- Wydajność nie mniejsza niż 40 l/min.

- Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 210 bar.

- Chłodzenie powietrzem.

- Zestaw przewodów o długości nie mniejszej niż 10 m.

- Pełne napełnienie olejem.

- Jednoczesne zasilanie maszyny oraz uchwytów hydraulicznych.

Uchwyty hydrauliczne, podłączane do zasilacza hydraulicznego:

- Zestaw dwóch uchwytów hydraulicznych wraz z kompletem akcesoriów do ich prawidłowej pracy. 

- Obciążalność dynamiczna nie gorsza niż ±200kN.

- Co najmniej 2 komplety wkładek do próbek płaskich o grubości do 11 mm. oraz do próbek okrągłych od 8 do 18 mm. Wkładki wymienne bez konieczności demontażu uchwytów.

- Przystosowane do testów zmęczeniowych.

Oprzyrządowanie do testów 3-punktowego zginania do montażu z głowicą pomiarową siły 30 kN.

Oprogramowanie:

- Możliwość przeprowadzania testów zmęczeniowych, cyklicznych oraz niskocyklowych,

- Możliwość sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego z manualnym i automatycznym ustawianiem parametrów kontroli PID.

- Możliwość ustawienia od 1 do 1010 cykli.

- Możliwość dowolnego wyboru zapisu danych pomiarowych w zależności od numeru cyklu (np. co 10-ty cykl).

- Raportowanie przebiegów.

- Jednoczesna obsługa minimum 4 maszyn dynamicznych.

- Możliwość kontynuacji testu w przypadku jego nagłego przerwania.

- Kompatybilność z systemem Windows 10 64 bit.

- Możliwość rozbudowy o moduły do pomiarów KIC, JIC, oraz testów statycznych.

Element sterujący kompatybilny z systemem zmęczeniowym:

- dysk SSD 1000 GB

- procesor i5

- 8 GB pamięci RAM

- system Windows 10 64 bit w wersji PL

- monitor 34 cale

- mysz, klawiatura
Uruchomienie i obsługa serwisowa:

- Usługa dostosowania 2 czujników do pracy z oferowaną maszyną zmęczeniową.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Montaż i uruchomienie.

- 3-dniowe szkolenie pracowników przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie zamawiającego w pełnym zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania PC.

- Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty zgodności CE.

- Gwarancja na cały system wytrzymałościowy – minimum 24 miesiące
