Znak sprawy : KA-2/040/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytania – zestaw 1

Odpowiedzi na pytania - zestaw 1

W linku znajdują się załączniki graficzne do powyższych odpowiedzi

https://we.tl/t-M0kMPsofVq

Załączniki te zostały również opublikowane na stronie internetowej :

- CZ_RYSUNKOWA-WENT (1)

- CZ_RYSUNKOWA-WOD-KAN (1)

- LAS_PW_A_1.1-1.4_2.1-2.6 (1)

Pytania – zestaw 2

- Czy laptop wyposażony w port USB-C oraz stację dokującą udostępniającą 4 dodatkowe porty USB spełnia wymaganie dotyczące konsoli sterującej zawarte na str. 57 SIWZ (oraz w pozycji arkusza Przedmiar na pozycji 16) w zdaniu  : „Jednostka centralna powinna umożliwiać bezproblemową instalację elementów sterowania, w tym: elementów hardware tj. kart sterujących oraz innych elementów umożliwiających podłączenie do systemu/środowiska”? Jeśli nie, to proszę specyfikację interfejsów kart sterujących.

- Czy Zamawiający akceptuje jako konosolę sterującą następujący zestaw:

  - 4 komplety stanowiskowe (po jednym dla poszczególnych połówek tuneli) składające się z:

    - Monitora 32 cali

    - Stacji dokującej z conajmnije 4 portami  USB,

    - Klawiatury i myszy,

  - Dwóch laptopów roboczych z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem klienckim SCADA (o parametrach odpowiednich do zastosowania),

  - Centralnego serwera dostarczającego wspólne usługi gromadzenia danych systemu SCADA,

- Czy oprogramowanie SCADA ma być dostarczone wraz z licencją open-source (np. GPL, LGPL, MIT, Apache, BSD)?

Odpowiedzi na pytania - zestaw 2

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego – zestaw 3

1) Czy Zamawiający dopuszcza dodanie sytemu sprężonego powietrza w instalacji

oblodzania?

Tak.

2) Czas badania zakładamy na 10 minut, na tyle starczy wody i sprężonego

powietrza w zbiornikach. Ponowne przygotowanie potrwa 30 min do 1h. Ile będzie się

ponownie chłodził tunel do -10stC? Prawdopodobnie będzie to około 30 min. Czy taka

funkcjonalność jest akceptowalna?

Ponowne schłodzenie tunelu do -10stC nie przekroczy 1h. Zaproponowana funkcjonalność jest akceptowalna.

3) Agregat wody lodowej to mała szafa: 3500x1200x2200 mm, masa 1000kg, można posadowić na dachu bez konieczności dodatkowych zabezpieczeń - tylko rama - czy będzie taka możliwość.

Na dachu zlokalizowano rozbudowaną infrastrukturę techniczną budynku LAS wraz z pomostami umożliwiającymi dostęp do urządzeń. Zamawiający nie widzi przeszkód w proponowanym rozwiązaniu o ile nie zaburzy ono funkcjonalności pozostałych urządzeń.

4) Kompresor ma ograniczenia: należy zapewnić ochronę przed deszczem i śniegiem, temp. min. +5stC, doprowadzić chłodzenie oraz powietrze do procesu - zalecane ustawienie na poziomie gruntu na terenie przy budynku, zabudować wraz z osuszaczem adsorpcyjnym 1800 x 1120 x 2170mm (albo przy minusowych temperaturach woda ze sprężonego powietrza zacznie się wykraplać i zamarzać na końcówce dyszy blokując wypływ kropel) w jednym kontenerze, 40 stopowym. Zbiornik sprężonego powietrz obok, poziomy, średnica 2m, długość 6-8m. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne?

Lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie inwestycji wymaga zmiany/aktualizacji PZT oraz operatu akustycznego, który był opracowany w ramach projektu wykonawczego. Wymagane jest również zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. Z uwagi na powyższe Zamawiający preferuje rozwiązanie, w którym elementy infrastruktury są zlokalizowane w ramach budynku bądź na dachu.

ZAMAWIAJĄCY