Sprawa nr 24/2022
Specyfikacja techniczna mobilne ramię C 


	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Mobilne ramię C
	1 komplet
	
	
	
	
	


W przypadku wystąpienia dwóch stawek podatku VAT należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jednostkowej brutto z uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.
Parametry techniczne

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru
	Punktacja

	Parametry ogólne

	1. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) >  67 cm
	Tak, podać


	
	X

	2. 
	Odległość SID  >105 cm
	Tak, podać
	
	X

	3. 
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm
	Tak, podać
	
	X

	4. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C >  41 cm
	Tak, podać
	
	X

	5. 
	Ruch pionowy zmotoryzowany
	Tak
	
	X

	6. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C >  145°
	Tak, podać
	
	Wartość największa – 5 pkt
wartość graniczna – 0 pkt
reszta - proporcjonalnie

	7. 
	Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) >   ±220°
	Tak, podać
	
	X

	8. 
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥  ±10°
	Tak, podać
	
	X

	9. 
	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) >  80 cm
	Tak, podać
	
	X

	10. 
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	Tak
	
	X

	11. 
	Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C
	Tak
	
	X

	12. 
	Blokada kół
	Tak
	
	X

	13. 
	Ręczny włącznik promieniowania
	Tak
	
	X

	14. 
	Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat
	Tak
	
	X

	15. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania
	Tak
	
	X

	16. 
	Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym
	Tak
	
	X

	17. 
	Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego
	Tak
	
	X

	18. 
	Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej oraz na. Aparacie. RTG. Podgląd obrazu z  funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów.
	Tak, opisać
	
	X

	19. 
	Sygnalizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem
	Tak
	
	X

	20. 
	Szerokość wózka z ramieniem C max  85cm
	Tak
	
	X

	GENERATOR

	21. 
	Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami typu monoblok
	Tak
	
	X

	22. 
	Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s
	Tak, podać
	
	X

	23. 
	Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji min. 5-40ms
	Tak, podać
	
	X

	24. 
	Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą.
	Tak, podać
	
	X

	25. 
	Moc generatora RTG dla trybu fluoroskopii min. 15kW
	Tak, podać
	
	Wartość największa – 10 pkt
wartość graniczna – 0 pkt
reszta - proporcjonalnie

	26. 
	Tryby fluoroskopii
	Tak
	
	X

	27. 
	Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa
	Tak
	
	X

	28. 
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV
	Tak, podać
	
	X

	29. 
	Zakres prądów dla trybów fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej  min. 2 do 240mA
	Tak, podać
	
	X

	30. 
	Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA
	Tak, podać
	
	X

	31. 
	Automatyczny dobór poziomu dawki
	Tak
	
	X

	32. 
	Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50%
	Tak, podać
	
	X

	LAMPA I KOLIMATORY

	33. 
	Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody
	Tak, podać
	
	X

	34. 
	Lampa 2-ogniskowa
	Tak
	
	X

	35. 
	Wielkość ogniska małego ≤ 0.3
	Tak, podać
	
	X

	36. 
	Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6
	Tak, podać
	
	X

	37. 
	Całkowita filtracja  ≥ 4.1 mmAl w tym, co najmniej min. 0,1mmCu
	Tak, podać
	
	X

	38. 
	Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna
	Tak
	
	X

	39. 
	Kolimator typu Irys
	Tak
	
	X

	40. 
	Szybkość rotacji anody min. 2800obr/min
	Tak, podać
	
	X

	41. 
	Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	Tak
	
	X

	42. 
	Pojemność cieplna anody > 360kHU
	Tak, podać
	
	X

	43. 
	Pojemność cieplna kołpaka > 9000kHU
	Tak, podać
	
	Wartość największa – 10 pkt
wartość graniczna – 0 pkt
reszta - proporcjonalnie

	44. 
	Prędkość chłodzenia anody >80kHU/min
	Tak, podać
	
	X

	45. 
	Prędkość chłodzenia kołpaka >90kHU/min
	Tak, podać
	
	X

	46. 
	System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów
	Tak, opisać


	
	X

	47. 
	Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym
	Tak
	
	X

	PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR - FD)

	48. 
	Wymiary detektora cyfrowego min. 30cm x 30cm
	Tak, podać
	
	X

	49. 
	Wymiary pola obrazowania min. 29cm x 29cm
	Tak, podać
	
	Wartość największa – 5 pkt
wartość graniczna – 0 pkt
reszta - proporcjonalnie

	50. 
	Skala szarości detektora min. 14bit
	Tak, podać
	
	X

	51. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70 lini/cm
	Tak, podać
	
	X

	52. 
	Rodzaj detektora typu CMOS
	Tak
	
	X

	53. 
	Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora
	Tak
	
	X

	54. 
	Matryca detektora min. 3000x3000 pikseli
	Tak, podać
	
	Wartość największa – 20 pkt
wartość graniczna – 0 pkt
reszta - proporcjonalnie

	55. 
	Trzy pola detektora obrazu 
	Tak, podać
	
	X

	56. 
	Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu
	Tak
	
	X

	SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ

	57. 
	Ilość obrazów w pamięci min. 100 000 obrazów
	Tak, podać
	
	X

	58. 
	Funkcja „Last Image Hold”
	Tak
	
	X

	59. 
	Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji z kopii)
	Tak
	
	X

	60. 
	Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce
	Tak, opisać
	
	X

	61. 
	Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr./sek.
	Tak, podać
	
	X

	62. 
	Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów
	Tak, podać
	
	X

	63. 
	Obraz lustrzany
	Tak
	
	X

	64. 
	Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	X

	65. 
	Regulacja kontrastu
	Tak
	
	X

	66. 
	System nanoszenia opisów
	Tak
	
	X

	67. 
	System wpisywania danych pacjenta
	Tak
	
	X

	68. 
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	Tak
	
	X

	69. 
	Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia
	Tak
	
	X

	70. 
	Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom
	Tak
	
	X

	71. 
	Skala szarości w post-procesingu min. 24bit
	Tak, podać
	
	X

	72. 
	System automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem poprzez automatyczną redukcję pulsów/sekundę w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury oraz powrót do docelowych ustawień pulsów/sekundę w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury. 
	Tak
	
	X

	WÓZEK Z MONITORAMI

	73. 
	Ilość monitorów  2
	Tak
	
	X

	74. 
	Monitory na ruchomym wysięgniku, umożliwiającym ustawienie monitorów bliżej operatora, z możliwością zmiany wysokości i obrotu wokół wózka
	Tak, podać
	
	X

	75. 
	Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli
	Tak, podać
	
	X

	76. 
	Luminacja monitorów min. 950cd/m2
	Tak, podać
	
	X

	77. 
	Contrast Ratio 950:1
	Tak
	
	X

	78. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych
	Tak
	
	X

	79. 
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami
	Tak
	
	X

	80. 
	Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚
	Tak, podać
	
	X

	ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE

	81. 
	DICOM 3.0, Funkcje Storage, Storage Commitment Worklist
	Tak, podać
	
	X

	82. 
	Drukarka termiczna wbudowana w aparat
	Tak
	
	X

	83. 
	Port USB z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC
	Tak
	
	X

	WYPOSAŻENIE

	84. 
	Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C
	Tak, podać


	
	X

	85. 
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM
	Tak
	
	X

	86. 
	Dwa wyjścia SDI lub DVI. do podłączenia dodatkowej pary monitorów 
	Tak
	
	X

	87. 
	Protokół wykonania testów akceptacyjnych, specjalistycznych oraz pomiaru promieniowania wokół urządzenia przez autoryzowany serwis lub laboratorium
	Tak
	
	X

	88. 
	Projekt osłon stałych dla oferowanego urządzenia
	
	
	

	WYMAGANE DOKUMENTY

	89. 
	Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	X

	90. 
	Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	X

	91. 
	Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	X

	Wymagania dotyczące współpracy z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem

	92. 
	Współpraca z ramieniem monitorowym MAVIG symbol katalogowy: GD 60U6-W
	TAK
	
	X

	93. 
	Współpraca ze stołem operacyjnym Bedalix Sias w pełnym zakresie jego regulacji (góra – dół)
	TAK
	
	x

	Inne wymagania

	94. 
	Podłączenie oferowanego sprzętu do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego. Zakup licencji na podłączenie po stronie Wykonawcy ***
	
	
	

	95. 
	Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2021/2022
	TAK
	
	x

	96. 
	Dostęp części zamiennych przez okres 10 lat od momentu zainstalowania
	TAK
	
	x

	97. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty)
	TAK
	
	x

	98. 
	Deklaracja(e) zgodności CE/WE, kopia wpisu do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	TAK
	
	x

	99. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	
	x

	100. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	
	x

	101. 
	Dostawca zobowiązuje się do:

-dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,

-dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia
-przekazania testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu aparatu
- przekazanie wyników pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego wokół urządzenia
-wykonania projektu osłon stałych
	TAK
	
	x

	Warunki gwarancji i serwisu

	102. 
	Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące – max. 60 miesięcy
	TAK/ podać
	
	x

	103. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK/ podać
	
	x

	104. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK/ podać
	
	x

	105. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK/ podać
	
	x

	106. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 96 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK/ podać
	
	x

	107. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK/ podać
	
	x

	108. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji)
	TAK/ podać
	
	x

	109. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)
	TAK/ podać
	
	x


*** Aby podłączyć aparat cyfrowy do systemu PACS 10WSK należy spełnić następujące wymagania:

1. Aparat cyfrowy musi być zgodny ze standardem DICOM 3.0 oraz obsługiwać i posiadać zainstalowane
licencje na protokoły co najmniej DICOM Store oraz DICOM MWL (Modality Worklist).

2. Aparat cyfrowy musi być zgodny z posiadanym przez szpital systemem PACS - Agfa IMPAX 6.6.1.
Zgodność aparatu można sprawdzić w oparciu o dokument DICOM Conformance Statement
znajdujący się na stronie: https://global.agfahealthcare.com/main/miscellaneous/interoperability/dicom_connectivity/
Dokument: IMPAX 6.6.x Solution  – Doc. 001470

3. Oferent musi również zapewnić wszelkie licencje wymagane przez system PACS posiadany przez szpital,
niezbędne do podłączenia aparatu (min. archiwizacja obrazów i obsługa listy roboczej).

4. Zgłaszając się do producenta systemu PACS z prośbą o ofertę, oferent powinien zaznaczyć, że sprawa
dotyczy podłączenia nowego aparatu do systemu IMPAX 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
w ramach procedury przetargowej. W tym wypadku zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50%
od standardowej ceny za przyłączenie, równa dla każdego z oferentów.
Kontakt do producenta systemu PACS: e-mail: ITserwismed.pl@agfa.com, tel. 22 311 19 23.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej zgodnie z zapisami SWZ.
PAGE  
7
Pieczęć i podpis Wykonawcy

