Znak sprawy: KA-2/061/2021
Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

......................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         faks: ....../ .....................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 10 kN z głowicą pomiarową, uchwytami oraz oprogramowaniem” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
	Lp.
	Asortyment
	Ilość szt.
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość  netto (zł)
	Stawka

podatku VAT
	Cena brutto 
wraz z podatkiem VAT (zł)

	1
	Maszyna wytrzymałościowa 10 kN
	1
	
	
	23 %
	

	2
	Głowica pomiarowa siły 10 kN
	1
	
	
	23 %
	

	3
	Głowica pomiarowa siły 1 kN
	1
	
	
	23 %
	

	4
	Uchwyty klinowe do testów rozciągania (2 szt.)
	1 kpl.
	
	
	23 %
	

	5
	Uchwyty śrubowe bocznego zacisku (2 szt.)
	1 kpl.
	
	
	23 %
	

	6
	Płyty kompresyjne (2 szt.)
	1 kpl.
	
	
	23 %
	

	7
	Zestaw komputerowy do sterowania maszyną wytrzymałościową
	1
	
	
	23 %
	

	8
	Oprogramowanie testujące
	1 kpl.
	
	
	23 %
	

	                                                                                             RAZEM : 
	cyfrą: …………………zł

słownie: ……………………………..

………………………………


	23 %
	cyfrą: …………………zł

słownie: ……………………………..

………………………………




Informacja o oferowanym sprzęcie i oprogramowaniu:

1. Maszyna wytrzymałościowa 10 kN – 1 szt.:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Konstrukcja dwukolumnowa, nastolikowa.
	

	Konstrukcja oparta na co najmniej 2 wrzecionach napędowych i 2 kolumnach prowadzących zapewniająca wysoką sztywność ramy nie mniejszą niż 60 kN/mm.
	

	Metoda obciążania: kontrolowana stała prędkość suwu poprzez bezluzowy mechanizm kulowo-toczny.
	

	Zakres obciążeń nie mniejszy niż: ±10 kN.
	

	Zakres dostępnych głowic pomiarowych siły o nominałach co najmniej od 10N do 10 kN w klasie 0,5 wg ISO-7500 oraz ASTM E4.
	

	Mechaniczne ograniczniki przesuwu trawersy minimum 2szt. 
	

	Odległość między trawersą, a stolikiem nie mniej niż 1150 mm.
	

	Odległość między kolumnami nie mniejsza niż 420 mm.
	

	Rozdzielczość kanału przemieszczenia nie mniejsza niż: 0,01 µm.
	

	Dokładność pozycjonowania trawersy nie mniejsza niż ±0.05 % wartości wskazanej
	

	System sterowania przemieszczeniem belki pomiarowej z kontrolą zmian prędkości w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
	

	Zakres prędkości testujących nie mniej niż: 0,00005 – 3000 mm./min. w całym zakresie przyłożonej siły (do 10 kN) oraz w całym zakresie przemieszczenia.
	

	Maksymalna prędkość powrotu nie mniej niż: 3000 mm./min.
	

	Dokładność sterowania prędkością suwu nie mniej niż: ± 0.1 %.
	

	Automatyczna kontroli stałą prędkością narastania siły testującej i naprężenia oraz stałą prędkością odkształcenia.
	

	Szybkość synchronicznego próbkowania nie mniejsza niż: 500 kHz.
	

	Transfer jednostek pomiarowych z częstotliwością nie mniejszą niż 10000 Hz, synchronicznie we wszystkich kanałach systemu.
	

	Rozdzielczość obliczeniowa co najmniej 24bit.
	

	Co najmniej 2 porty USB, zintegrowane z kontrolerem do podłączenia urządzeń zewnętrznych.
	

	Kamera do rejestracji przebiegu testu, sprzężona z oprogramowaniem testującym.
	

	Pilot sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem umożliwiający przynajmniej: odczyt cyfrowy siły testującej, pozycji trawersy. kontrolę startu, zatrzymania testu, pozycjonowania trawersy (powrót do zera), zerowania siły i przemieszczenia, otwierania/zamykania opcjonalnych uchwytów pneumatycznych i hydraulicznych oraz automatycznego ustawiania bezwzględnej odległości pomiędzy oprzyrządowaniem.
	

	Funkcja ochrony próbki aktywowana z poziomu pilota i oprogramowania zapobiegająca występowaniu siły wstępnej na próbce w trakcie zaciskania uchwytów.
	

	Funkcja autodiagnostyki z monitorowaniem zużycia elementów maszyny. Dostęp z poziomu pilota.
	

	Możliwość ustawienia dowolnej odległości między oprzyrządowaniem z poziomu pilota i oprogramowania.
	

	Kontrola z poziomu komputera poprzez dedykowane oprogramowanie - interfejs komunikacyjny LAN.
	

	Minimum 6 portów na wzmacniacze wewnętrzne przeznaczonych do kondycjonowania sygnału czujników odkształcenia – umożliwiające podłączenie czujników bezpośrednio do kontrolera bez konieczności instalacji kart wzmacniaczy w jednostce komputera.
	

	Możliwość synchronicznego pomiaru z minimum 20 kanałów jednocześnie.
	

	Automatyczne zerowanie i kalibracja siły testującej.
	

	Detekcja pęknięcia próbki, autopozycjonowanie.
	


	Detekcja przeciążeń głowicy pomiarowej siły.
	

	Alarm dotykowy zabezpieczający przed przypadkowym kontaktem z oprzyrządowaniem w trakcie wykonywania automatycznych czynności przez maszynę, np. powrotu do pozycji wyjściowej.
	

	Wyłączniki awaryjne - przynajmniej 2 szt.
	

	Zasilanie 1-fazowe.
	

	Stół laboratoryjny przystosowany do oferowanego modelu maszyny wytrzymałościowej
	


2. Głowica pomiarowa siły 10 kN – 1 szt.:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Dokładność: co najmniej klasa 1 wg, EN 10002-2, ISO 7500-1, BS 1610, ASTM E4, JIS B7721.
	

	Certyfikat potwierdzający zgodność z normami.
	

	Błąd maksymalny ±1,0 % siły wskazanej w zakresie przynajmniej od 0.2% do 100% nominału (20 N - 10 000 N).
	

	Konstrukcja cylindryczna zapobiegająca działaniu sił bocznych.
	

	Mechanizm zapobiegający przeciążeniom powyżej 120%.
	

	Automatyczne rozpoznawanie głowicy, informacja o kalibracji i rodzaju zapisane w przewodzie kalibracyjnym dołączonym do głowicy.
	

	Granica przeciążenia minimum 150% nominału.
	

	Rozdzielczość kanału siły nie mniejsza niż: 1/1000000.
	


3. Głowica pomiarowa siły 1 kN – 1 szt.:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Dokładność: co najmniej klasa 1 wg, EN 10002-2, ISO 7500-1, BS 1610, ASTM E4, JIS B7721.
	

	Certyfikat potwierdzający zgodność z normami.
	

	Błąd maksymalny ±1,0 % siły wskazanej w zakresie przynajmniej od 0.2% do 100% nominału (2 N – 1 000 N).
	

	Konstrukcja cylindryczna zapobiegająca działaniu sił bocznych.
	

	Mechanizm zapobiegający przeciążeniom powyżej 120%.
	

	Automatyczne rozpoznawanie głowicy, informacja o kalibracji i rodzaju zapisane w przewodzie kalibracyjnym dołączonym do głowicy.
	

	Granica przeciążenia minimum 150% nominału.
	

	Rozdzielczość kanału siły nie mniejsza niż: 1/1000000.
	


4. Uchwyty klinowe do testów rozciągania (2 szt.) – 1 kpl.:
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Zacisk realizowany przez mechanizm klinowy posiadający funkcję minimalizowania wstępnego obciążenia na próbce poprzez ruch całego korpusu uchwytów w trakcie zaciskania.
	

	Komplet wkładek do próbek płaskich, ząbkowanych w zakresie grubości nie węższym niż od 0 do 7 mm.
	

	Wymiary minimalne powierzchni stykowej wkładek – szerokość x wysokość: 25 x 55 mm.
	

	Obciążalność co najmniej 20 kN.
	

	Zakres temperaturowy minimum od -700C do 3000C.
	


5. Uchwyty śrubowe bocznego zacisku (2 szt.) – 1 kpl.:
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Obciążalność co najmniej 5 kN.
	

	Zakres grubości próbek nie węższy niż: 0 – 16 mm.
	

	Zestaw łączników umożliwiający prawidłową pracę uchwytów razem z maszyną wytrzymałościową
	

	Wkładki ząbkowane do próbek płaskich – 4szt.
	

	Wkładki ogumowane do próbek folii – 4 szt.
	


6. Płyty kompresyjne (2 szt.) – 1 kpl.:
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Płyty z przegubem kulistym.
	

	Obciążalność minimum 250 kN (np. płyty stalowe, hartowane).
	

	Twardość powierzchni minimum 60 HRC.
	

	Średnica minimum 100 mm.
	

	Zestaw łączników do prawidłowego działania z maszyną wytrzymałościową.
	


7. Zestaw komputerowy do sterowania maszyną wytrzymałościową – 1 szt.:

a) Komputer:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

b) Monitor:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

c) System operacyjny:

Nazwa: ………………………………………………………………………………….

Wersja: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………...

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	64 bitowy procesor co najmniej sześciordzeniowy, dwunastowątkowy zgodny z architekturą x86 i pamięcią podręczną cache minimum 12 MB.
	

	Pamięć: co najmniej 8 GB RAM.
	

	Dysk SDD co najmniej 500 GB.
	

	Nagrywarka DVD.
	

	Mysz optyczna
	

	Klawiatura
	

	Co najmniej 23” kolorowy monitor LCD lub LED
	

	System operacyjny: Windows 10 PL Professional 64bit
	


8. Oprogramowanie testujące – 1 kpl.:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………...

Wersja: ……………………………………………………………………………………..

Producent: ………………………………………………………………………………….

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

	Oprogramowanie do sterowania maszyną wytrzymałościową co najmniej w języku polskim i angielskim, posiadające możliwość przeprowadzania i analizowania testów ściskania, rozciągania, zginania trój- i cztero- punktowego, zdzierania, delaminacji, odklejania, testów cyklicznych, pełzania, relaksacji naprężeń oraz o dowolnym przebiegu.
	

	Funkcja korekcji odkształcenia oprzyrządowania.
	

	Szczegółowa konfiguracja metod użytkownika. Kreator metod.
	

	Raportowanie i eksport wyników w formatach PDF, MS-Word, Excel, HTML, CSV, ASCII, w sieci lokalnej oraz przez e-mail.
	

	Preinstalowane metody kompatybilne ze standardami przemysłowymi JIS, ISO, ASTM
	

	Obsługa makr automatyzujących.
	

	Możliwość zmiany parametrów testu w trakcie jego trwania.
	

	Zapis wideo testu zsynchronizowany z krzywą rozciągania.
	

	Autoidentyfikacja podłączonego oprzyrządowania.
	

	Możliwość rejestracji oprzyrządowania w celu zautomatyzowania przebiegu metody oraz zapobieżeniu przypadkowej kolizji.
	

	Funkcja statystyki długoterminowej dla procesów kontroli jakości z funkcją analizy partii materiałów produkowanych w cyklach przekraczających rok.
	

	Możliwość swobodnego dodawania próbek do danej serii w trakcie trwania cyklu testów. 
	

	Automatyczne ustalanie odległości między oprzyrządowaniem.
	

	Możliwość kombinacji matematycznej sygnałów z czujników.
	

	Tworzenie wirtualnych kanałów będącymi kombinacjami matematycznymi kanałów fizycznych oraz dowolnych stałych wartości.
	

	Możliwość podłączenia automatycznej suwmiarki lub mikrometru.
	

	Brak klucza licencyjnego w postaci pendrive lub podobnego.
	

	Kompatybilność z 64-bitowymi systemami operacyjnymi Windows 10.
	


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: zgodnym z SWZ.

2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z SWZ i na okres (kryterium oceny ofert): …………………miesięcy         (wpisać okres gwarancji - minimum 24 miesiące).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

	Lp.
	Opis części zamówienia, którą wykonawca 

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
	Nazwa podwykonawcy             (o ile jest znana)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne. 


Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

9. Oświadczamy, ze jesteśmy: 

a) mikroprzedsiębiorstwem*

b) małym przedsiębiorstwem*

c) średnim  przedsiębiorstwem*

d) jednoosobowa działalność gospodarcza*

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

f) f) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-f

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych 


od ...........................  do .........................
12. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

1. .....................................................     2.  ..............................................................

3. .....................................................     4. ...............................................................

5. .....................................................     6. ...............................................................

13. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym
�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� niepotrzebne skreślić


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).





System ProPublico © DataComp
Strona: 2/3
PAGE  
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/3

