| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat OCT | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Analiza SS-OCT Swept Source | TAK |  |
|  | Długość fali 1050 nm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pozioma: 20 µm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość osiowa: 8 µm | TAK |  |
|  | Prędkość skanowania: 100 000 A skanów na sekundę | TAK |  |
|  | Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | TAK |  |
|  | Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | TAK |  |
|  | Dostępne profile skanowania: 3D, szeroki skan 12mm, liniowy, krzyżowy, radialny | TAK/wymienić |  |
|  | Zakres korekcji refrakcji pacjenta: nie mniejszy niż – 30 D do + 40 D | TAK/podać |  |
|  | Kolorowe zdjęcie dna oka skorelowane ze skanami | TAK |  |
|  | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z precyzjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | TAK |  |
|  | Zakres wielkości skanu: - poziomo 3 do 12 mm - pionowo 3 do 12 mm | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie pomiarów oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowany podbródek | TAK |  |
|  | Funkcja autofocus i auto-Z | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka | TAK |  |
|  | Przystawka do badania przedniego odcinka oka, która umożliwia wykonanie jednoczasowo skanu dwóch kątów przesączania | TAK |  |
|  | Moduł Angio OCT – rejestracja przepływów w naczyniach krwionośnych bez podawania środka kontrastującego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania angiografii fluoresceinowej i autofluorescencji | TAK |  |
|  | Dodatkowa macierz dyskowa min. 5 Tb | TAK/podać |  |
|  | W komplecie monitor min. 22” , dedykowany stolik podnoszony elektrycznie pod OCT | TAK/podać |  |
| Komputer |  |  |  |
|  | Procesor klasy Intel i7 lub równoważny | TAK/podać |  |
|  | Karta graficzna min. 2 GB | TAK/podać |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 16 GB | TAK/podać |  |
|  | HDD 2 x 2 TB RAID | TAK |  |
|  | Dysk SDD 128 GB dla systemu operacyjnego | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows 10 lub wyższy - 64 bit | TAK/podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (maks. do 3 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (maks. do 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |