Załącznik nr 4 do SWZ

PAKIET NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                          – załącznik do Formularza ofertowego
Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 2 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu -  APARAT DO HEMODIALIZY – 2 szt.”
MIEJSCE DOSTAWY 

APARAT DO HEMODIALIZY – 2 szt. 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

STACJA DIALIZ – II piętro na Oddziale Anestezjologii i Intensywenj Terapii
APARAT DO HEMODIALIZY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA ZABIEGU HEMODIAFILTRACJI
	L.p.
	Parametry 

	1
	Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO UF, HD, HF, HDF Online

	2
	Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta

	3
	Funkcja automatycznego doboru przepływu płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta

	4
	Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie minimum 100-1000ml/min

	5
	Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie minimum 34-39oC

	6
	Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów

	7
	Możliwość  wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia

	8
	Automatyczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi za pomocą zintegrowanego z aparatem mankietu

	9
	Możliwość  wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia

	10
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy 

	11
	Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach

	12
	Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi

	13
	Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów

	14
	Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45

	15
	Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzaniu 

	16
	Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym”

	17
	Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym”

	18
	Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi

	19
	Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 10 godzin

	20
	Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF

	21
	Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego

	22
	Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja – objętościowa metoda pomiaru ultrafiltracji

	23
	Centralny system blokowania kół aparatu

	24
	Współpraca z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej

	25
	Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie

	26
	Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do koncentratów.


Strona 2 z 2
„Dostawie sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – aparat RTG – 1 szt, aparat do hemodializy – 2 sztuki, aparat do pomiaru hemodynamiki – 1 szt..”


