Załącznik nr 2 



PAKIET NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 1 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi
            sprzętu -  APARAT USG – 1 szt.”
MIEJSCE DOSTAWY 

APARAT USG – 1 szt.”
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej – VI  - piętro – Filia nr 1

Parametry aparatu USG dla Oddziału Noworodkowego
	Lp.
	Opis parametru
	Potwierdzenie oferowanego parametru

	1. 
	Ultrasonograf o nowoczesnej konstrukcji wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2020 r., aparat zupełnie nowy, rok produkcji 2023r., aparat przeznaczony do badania noworodków
	

	2. 
	Dynamika systemu min. 250 dB
	

	3. 
	Liczba kanałów cyfrowych ponad  4 000 000
	

	4. 
	Monitor kolorowy LCD/LED o przekątnej ekranu min. 21” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px
	

	5. 
	Możliwość dostosowania pozycji monitora (wysokość, kąt nachylenia, zwrot)
	

	6. 
	Rozszerzony kąt widzenia +/- 89 st.
	

	7. 
	Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu.
	

	8. 
	Panel dotykowy o przekątnej min. 10 cali, regulacja nachylenia panelu dotykowego 
	

	9. 
	- Tryby pracy: 2D (B-mode), color doppler (CD), power doppler (CPA), kierunkowy power doppler (DCPA), doppler pulsacyjny (PWD), doppler ciągły, tryby duplex, triplex, M-mode, color M-mode, 3D, obrazowanie harmoniczne (THI) z technologią inwersji pulsu, doppler pulsacyjny (PWD) z wysoka częstotliwościa przetwarzania impulsów high-PRF, tryb color compare
	

	10. 
	Aparat wyposażony w min. 4 aktywne gniazda na głowice
	


	11. 
	Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 500 GB 
	

	12. 
	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI
	

	13. 
	Zakres częstotliwości pracy minimum 1-20 MHz 
	

	14. 
	Możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu 
	

	15. 
	Pakiet badań ogólnoradiologicznych w tym jama brzuszna, małe narządy, płuca, naczynia, kardiologia pediatryczna, badania przezciemiączkowe
	

	16. 
	Otwarty Moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist
	

	17. 
	Możliwość podłączenia do systemu archiwizacji i transmisji obrazów (PACS)
	

	18. 
	DVD napęd
	

	19. 
	Videoprinter czarno-biały 
	

	20. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta dostępna na panelu dotykowym oraz/lub fizyczna wysuwana spod panelu sterowania 
	

	21. 
	Podgrzewacz żelu
	

	22. 
	Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe
	

	Głowice: minimum 4 głowice

	23. 
	Głowica liniowa, szerokopasmowa, wysokoczęstotliwościowa, zakres częstotliwości pracy minimum 5-18 MHz lub głowica liniowa „hokejowa” zakres częstotliwości pracy minimum 5-18 MHz 
	

	24. 
	Głowica Micro Convex, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy minimum 5- 8 MHz
	

	25. 
	Głowica sektorowa kardiologiczna dla neonatologii, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy minimum 4-8 MHz

	

	26. 
	Głowica liniowa, szerokopasmowa, zakres częstotliwości pracy minimum 5-12 MHz
	

	27. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy 
	

	28. 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski
	

	29. 
	Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag min. 24 miesiące
	

	30. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat
	

	31. 
	Szkolenie personelu
	


Strona 1 z 10
„Dostawie sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – aparat USG – 1 szt, echokardiograf – 1 sztuka, aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 1 szt..., myjka-dezynfektor – 1 szt.”

