Załącznik nr 2 



PAKIET NR 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ NA POTRZEBY 
                               UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 4 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu
                                  -  MYJKA - DEZYNFEKTOR – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 

MYJKA – DEZYNFEKTOR PRZELOTOWA 15 TAC– 1 szt.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Blok Operacyjny – Centralna Sterylizatornia – II piętro – Filia nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Myjnia – dezynfektor przelotowa 15 tac – 1 szt.
	Lp
	Opis parametru
	Parametr wymagany
Punktacja
	Potwierdzenie oferowanego parametru

Wykonawca wpisuje parametry w oferowanym asortymencie

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2023.
	Tak, podać
	

	1. 
	Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu lub od tyłu urządzenia.
	Tak, podać
	

	2. 
	Obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304, komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L.
	Tak, podać
	

	3. 
	Podgrzewanie elektryczne, grzałki poza komorą mycia i komorą spustową (komora spustowa rozumiana jako prostopadłościan pod komorą mycia pomiędzy filtrem siatkowym komory mycia a odpływem myjni) w celu higienicznego oczyszczania komory.
	Tak, podać
	

	4. 
	Komora wyposażona w minimum podwójny system filtracji zabezpieczający przed dostaniem się do instalacji obiegowej drobnych wyrobów.
	Tak, podać
	

	5. 
	Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory poprzez min. jeden punkt świetlny LED umieszczony w górnej części komory. Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm)
	Tak, podać
	

	6. 
	Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone, wykonane z podwójnego szkła HST, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu.
	Tak, podać
	

	7. 
	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej.
	Tak, podać
	

	8. 
	Pojemność na jeden wsad min. 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm zgodnych z normą DIN
	Tak, podać
	

	9. 
	Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania.
	Tak, podać
	

	10. 
	Kontrola pracy wszystkich ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów.
	Tak, podać 
	

	11. 
	Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu minimum 7 cali, umieszczony z boku komory mycia na ergonomicznej wysokości  145 cm (+/- 5cm).
	Tak, podać
	

	12. 
	Sterownik urządzenia po stronie wyładowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu minimum 7 cali. Po stronie wyładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu.
	Tak, podać
	

	13. 
	Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce panelowej, wydruk wartości temperatury w komorze, wydruk wykresu temperatury w funkcji czasu.
	Tak, podać
	

	14. 
	Min. 10 stałych programów fabrycznych.
	Tak, podać
	

	15. 
	W tym program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min.
	Tak, podać

	

	16. 
	W tym programy dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min.
	Tak, podać

	

	17. 
	W tym programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną.
	Tak, podać

	

	18. 
	Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 20 programów.
	Tak, podać

	

	19. 
	Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika.
	Tak, podać
	

	20. 
	Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji.
	Tak, podać
	

	21. 
	Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze.
	Tak, podać
	

	22. 
	Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach.
	Tak, podać
	

	23. 
	Możliwość podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów).
	Tak, podać
	

	24. 
	Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej myjni-dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania lub dezaktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu.
	Tak, podać
	

	25. 
	Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników.
	Tak, podać
	

	26. 
	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu, min. 3 poziomy dostępu.
	Tak, podać
	

	27. 
	Pompa o wydajności min. 900 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych.
	Tak, podać

	

	28. 
	Zintegrowana suszarka wyposażona w jeden agregat suszący z możliwością nastawy temperatury. Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, wstępny i filtr HEPA min. H14.
	Tak, podać
	

	29. 
	Agregat z napędem silnikiem elektrycznym bez szczotek węglowych.
	Tak, podać
	

	30. 
	Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień.
	Tak, podać
	

	31. 
	Kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej).
	Tak, podać

	

	32. 
	Min. 4 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej/promilowej lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie.
	Tak, podać
	

	33. 
	Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy.
	Tak, podać

	

	34. 
	Miejsce wewnątrz myjni-dezynfektora, pod komorą mycia, na min. 3 pojemniki o pojemności min. 5 l każdy.
	Tak, podać
	

	35. 
	Zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią.
	Tak, podać
	

	36. 
	Zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 40 litrów.
	Tak, podać
	

	37. 
	Przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie).
	Tak, podać
	

	38. 
	Zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc urządzenia nie przekraczająca 26 kW.
	Tak, podać
	

	39. 
	Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni:  1100 x 960 x 2500 mm (sxgxw).
	Tak, podać

	

	40. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE z czterocyfrowa notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej na zgodność myjni z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych – 93/42/EEC.
	Tak, podać
	

	41. 
	Budowa, konstrukcja i wykonanie myjni zgodna z normami PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2, CEN ISO/TS 15883-5.
	Tak, podać
	

	42. 
	Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC i normami PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2, CEN ISO/TS 15883-5). Załączyć deklarację zgodności producenta myjni.
	Tak, podać
	

	Komplet wyposażenia myjni- dezynfektora

	43. 
	Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych – 2 szt.
	Tak, podać
	

	44. 
	Wyposażony w system sprzęgania z myjnią i wózkiem wsadowym.
	Tak, podać
	

	45. 
	4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem.
	Tak, podać
	

	46. 
	Wyjmowany pojemnik ociekowy.
	Tak, podać
	

	47. 
	Wykonanie: stal kwasoodporna min. 304 AISI.
	Tak, podać
	

	48. 
	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – 1 szt.
	Tak, podać
	

	49. 
	Pojemność 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3.
	Tak, podać
	

	50. 
	5 poziomów mycia w tym co najmniej cztery demontowalne.
	Tak, podać
	

	51. 
	Wyposażony w system automatycznej identyfikacji.
	Tak, podać
	

	52. 
	Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI.
	Tak, podać
	

	53. 
	Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – 1 szt.
	Tak, podać
	

	54. 
	Pojemność min. 9 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3.
	Tak, podać
	

	55. 
	Min. 3 poziomy mycia na tace sterylizacyjne.
	Tak, podać
	

	56. 
	Górny poziom wózka z min. 90 przyłączami do narzędzi rurowych.
	Tak, podać
	

	57. 
	Pojemność min. 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii).
	Tak, podać
	

	58. 
	Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem.
	Tak, podać
	

	59. 
	Wyposażony w system automatycznej identyfikacji.
	Tak, podać
	

	60. 
	Bęben z grubego drutu i uchwytami do mycia światłowodów i drenów, ze stali kwasoodpornej – 3 szt.
	Tak, podać
	

	61. 
	Taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, z zamykaną pokrywą, wykonana w całości z perforowanej blachy kwasoodopornej min. 304 AISI, a elementy usztywniające z sylikonu. Wszystkie krawędzie zaokrąglone taca o wymiarach – min. 80 x 150 x 480 (WxSxD) – 1 szt.
	Tak, podać
	

	62. 
	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgii oka – 1 szt.
	Tak, podać
	

	63. 
	Przyłącza do modułów wtryskowych.
	Tak, podać
	

	64. 
	Min. dwa  łatwo demontowalne ramiona natryskowe.
	Tak, podać
	

	65. 
	Trzy poziomy mycia z możliwością rozbudowy do 5 poziomów.
	Tak, podać
	

	66. 
	Moduł przyłączeniowy na narzędzia do chirurgii oka.
	Tak, podać
	

	67. 
	Min. dwa przewody filtrujące.
	Tak, podać
	

	68. 
	Min. 10 x adapter 90° z przyłączem gwintowym
	Tak, podać
	

	69. 
	Min. 10 x wąż sylikonowy z adapterem luer-lock męski-żeński
	Tak, podać
	

	70. 
	Min. 10 x adapter luer-lock żeński-męski
	Tak, podać
	

	71. 
	Min. 10 x adapter luer-lock męski-żeński
	Tak, podać
	

	72. 
	Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI oraz wytrzymałe tworzywo sztuczne.
	Tak, podać
	

	73. 
	Tace sterylizacyjne zgodne dyrektywą 93/42/EEC, oznakowane znakiem CE (załączyć stosowne deklaracje wydane przez producenta tac). 
	Tak, podać
	

	74. 
	Tace sterylizacyjne wykonane z tłoczonej blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304.
	Tak, podać
	

	75. 
	Perforacja tacy na tyle gęsta aby zapewnić takie same warunki mycia jak na tacy z siatki drucianej, kwadratowa perforacji na dnie tacy maksymalnie 4 x 4 mm oraz maksymalnie 2 x 2 mm na powierzchni bocznej tacy.
	Tak, podać
	

	76. 
	Powierzchnia tacy elektro-polerowana, krawędzie odpowiednio profilowane w celu zwiększenia wytrzymałości tacy, naroża tacy zaokrąglone posiadające szczeliny w celu odprowadzenia nadmiaru wody.
	Tak, podać
	

	77. 
	Uchwyt transportowy tacy wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 o średnicy minimum 4 mm.
	Tak, podać
	

	78. 
	Dno tacy wzmocnione drutem o średnicy minimum 4 mm ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 odpowiednio ukształtowane tak aby zapewnić bezpieczne składowanie tac jedna na drugiej. 
	Tak, podać
	

	79. 
	Tace wyposażone w system uchwytów do pozycjonowania narzędzi do mikrochirurgii wykonany z trwałego silikonu.
	Tak, podać
	

	80. 
	Tace wyposażone w pokrywy.
	Tak, podać
	

	81. 
	Wymiary tac:
240 x 240 x 45 mm – 1 sztuka
380 x 240 x 45 mm – 1 sztuka
	Tak, podać
	


Strona 1 z 5
„Dostawie sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – aparat USG – 1 szt, echokardiograf – 1 sztuka, aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 1 szt..., myjka-dezynfektor – 1 szt.

