dot. SZW/DZP/87/2023

                                                        Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy 






ZADANIE NR 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 4 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi 
                              sprzętu – ERGOMETRÓW ROWEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM – 4 szt.”
MIEJSCE DOSTAWY 
ERGOMETRÓW ROWEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM – 4 szt 

Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku – Filia nr 2 – ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko

Zakład Rehabilitacji  - Budynek F

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU: 
Ergometry rowerowe wraz z oprogramowaniem - 4 stanowiska
Cykloergometry 4szt. wraz z systemem rehabilitacji kardiologicznejz telemetrią + rozbudowa oprogramowania do prób wysiłkowych 
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, min. 2023 rok produkcji
Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	

	2. 
	Oprogramowanie do systemu rehabilitacji kardiologicznej 
	
	

	3. 
	Oprogramowania z licencją na 8stanowisk
	TAK
	

	4. 
	Moduł telemetrii dla4 stanowisk wraz z paskami dla pacjentów (4szt.), odbiornikiem telemetrycznym do min. 50m
	TAK
	

	5. 
	Zintegrowana baza danych pacjentów
	TAK
	

	6. 
	Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta
	TAK
	

	7. 
	Szybkie i łatwe przyłączenie pacjentów do grupy treningowej
	TAK
	

	8. 
	Praktyczne przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach 
	TAK
	

	9. 
	Wprowadzanie oraz zarządzanie oknami tekstowymi do wprowadzania własnych 
komentarzy i diagnoz
	TAK
	

	10. 
	Automatyczne sterowanie ergometrami (do 24 rowerów lub bieżni)
	TAK
	

	11. 
	Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi)
	TAK
	

	12. 
	Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi)
	TAK
	

	13. 
	Wyświetlanie krzywych EKG wszystkich pacjentów w czasie rzeczywistym na monitorze
	TAK
	

	14. 
	Jednoczesne wyświetlanie trendów tętna oraz ciśnienia krwi
	TAK
	

	15. 
	Zapis ciągły zapisów EKG dla wszystkich pacjentów
	TAK
	

	16. 
	Znacznik systemowy dla specjalnych zdarzeń
	TAK
	

	17. 
	Szybki wydruk bieżącego zapisu EKG dla poszczególnych pacjentów
	TAK
	

	18. 
	Wprowadzenie poziomów alarmów dla monitorowanych parametrów podczas treningu
	TAK
	

	19. 
	Algorytm SpO2 w trybie stałego obciążenia
	TAK
	

	20. 
	Trening  ze stałym utrzymywaniem tętna (stała częstość akcji serca przez automatyczne                      dozowanie obciążenia)
	TAK
	

	21. 
	Trening ze stałym obciążeniem
	TAK
	

	22. 
	Trening interwałowy z dowolną konfiguracją profili
	TAK
	

	23. 
	Konfiguracja fazy rozgrzewki i odpoczynku
	TAK
	

	24. 
	Wyświetlenie dziennego profilu treningowego dla każdego pacjenta
	TAK
	

	25. 
	Wyświetlenie całego zebranego zapisu EKG dla wszystkich sesji treningowych
	TAK
	

	26. 
	Porównanie we wszystkich wariantach dziennych profili treningowych
	TAK
	

	27. 
	Przegląd zakończonych sesji treningowych
	TAK
	

	28. 
	Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń
	TAK
	

	29. 
	Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows
	TAK
	

	30. 
	Obsługa  karty graficznej o wysokiej rozdzielczości  - min.  1280 x 1024 / 32 bit
	TAK
	

	31. 
	Możliwość wspierania systemu dwumonitorowego w przypadku więcej niż 8 ergometrów
	TAK
	

	32. 
	Moduł zarządzania użytkownikami 
	TAK
	

	33. 
	Plan indywidualnego leczenia (ITP- IndividualTreatmen Plan) 
	TAK
	

	34. 
	Zestaw komputerowy
	
	

	35. 
	Procesor min 4 rdzeniowy o taktowaniu min. 2 GHz
	TAK
	

	36. 
	Karta graficzna FULL HD z wyjściem na dwa monitory
	TAK
	

	37. 
	Pamięć min. 8 GB RAM 
	TAK
	

	38. 
	Klawiatura i mysz
	TAK
	

	39. 
	Dysk twardy: min. 1  TB wolnej powierzchni
	TAK
	

	40. 
	Min. 5 porty USB do wykorzystania, 
	TAK
	

	41. 
	Kolorowa drukarka
	TAK
	

	42. 
	System operacyjny Windows 10
	TAK
	

	43. 
	Monitor min 24” 
	TAK
	

	44. 
	Cykloergometry  4 szt. 
	
	

	45. 
	Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm
	TAK
Podać
	

	46. 
	Maksymalna waga pacjenta 160kg
	TAK
	

	47. 
	Cyfrowy wyświetlacz dla wysokości siedziska (opcja)
	TAK
	

	48. 
	Regulacja  pochylenia kierownicy kąt 350 stopni
	TAK
	

	49. 
	Stabilna podstawa cykloergometru 
	TAK
	

	50. 
	Wyprofilowana niska podstawa umożliwiająca wygodne wsiadanie
	TAK
	

	51. 
	Regulacja wysokości siedziska
	TAK
	

	52. 
	Zasilanie 100 – 230V
	TAK
	

	53. 
	Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów indukcyjnych
	TAK
	

	54. 
	Niezależne od prędkości obciążenie od 6 do min. 999 Watt
	TAK
	

	55. 
	Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238
	TAK
	

	56. 
	Zwiększenie obciążenia w krokach co 1 W
	TAK
	

	57. 
	Zakres prędkości 30-130 rpm
	TAK
	

	58. 
	Programy badań wysiłkowych: 5 stałych protokołów (tj. WHO, Hollmann, BAL)
	TAK
	

	59. 
	10 programów treningowych
	TAK
	

	60. 
	Zmiana ręczna obciążenia
	TAK
	

	61. 
	Panel kontrolny z wyświetlaniem m.in. obciążenia, obrotów pedałów RPM, czasu badania, tętna HR, ostatniego pomiaru ciśnienia
	TAK
	

	62. 
	Panel kontrolny z ekranem LCD min 90 x 70 mm, 128 x 64 pikseli i 7 częściowym wyświetlaczem RPM
	TAK
	

	63. 
	Zintegrowana klawiatura
	TAK
	

	64. 
	Zintegrowany , automatyczny pomiar ciśnienia krwi 
	TAK
	

	65. 
	Zintegrowany, automatyczny pomiar SpO2
	TAK
	

	66. 
	Waga cykloergometru do 70 kg
	TAK
	

	67. 
	Wymiary max (dł. x sz. x wys.) 110 x 55 x 150 cm
	TAK
	

	68. 
	Interfejsy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego)
	TAK
	

	69. 
	Cykloergometr wyposażony w moduł WiFi do bezprzewodowej komunikacji z systemem
	TAK
	

	70. 
	1 cykloergometr  wyposażony w dodatkowy 12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG, o wymiarach max. 84x89x29 mm i wadze max 153g, z możliwością podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na dotykowym ekranie do 3” Zasilanie modułu z wbudowanego akumulatora min, 3200 mAh ładowanego na dedykowanej stacji dokującej. Sygnał z bezprzewodowego modułu EKG, zapisywany w kompleksowej platformie kardiologicznej (pozwalającej na analizę EKG spoczynkowego, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, spirometrii, ergospirometrii), w której można wykonać m.in.  analizę sygnału pod kątem ryzyka nagłej śmierci sercowej, według aktualnych kryteriów Seattle i International
	TAK
	

	71. 
	Oprogramowanie do testów wysiłkowych współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego ergometrem oraz aparatem EKG
	
	

	72. 
	-12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania


-Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię

-Modyfikacje pozycji punktu J


-Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz


-Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn

-Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem


-Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP
-Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie

-Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia

-Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi


-Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia


-Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym


-Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku


-Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby



-Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu


-Trendy ST dla wszystkich kanałów


-Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia


-Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii


-Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku


-Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby


-Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania


-Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych


-Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia


-Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama)


-Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG
-Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania

-System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.


-Cyrkiel do pomiarów manualnych


-Konfigurowanie raportu końcowego


-Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP


-Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni
-Archiwizacja danych medycznych


-Współpraca z ACTIVE DIRECTORY


-Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3


-Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej

-Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International.


-Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody


	TAK
	


	L.p.
	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	producent/nazwa własna/ 
nr katalogowy/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	xxx
	xxx
	
	xxx


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

   WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 1
Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – pakiety od 1 do 18

