dot. SZW/DZP/87/2023


                                                                   Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy 






ZADANIE NR 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:
PAKIET NR 6 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu 
                         – SYSTEMU CENTRALNEGO NADZORU – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 
SYSTEMU CENTRALNEGO NADZORU – 1 szt.”

Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku – Filia nr 2 – ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  - Budynek C
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA:
SYSTEMU CENTRALNEGO NADZORU – CENTRALI MONITORUJĄCEJ WRAZ ZE WSPÓŁPRACUJĄCYMI  KARDIOMONITORAMI  MODUŁOWYMI
Oferowany model/typ :                 …………………………………………………………………..
Producent:                                    ……………………………………………………………………
	Lp.
	Parametr / cecha 
	Wymóg
	OFEROWANE WARUNKI                               (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry)

	PARAMETRY OGÓLNE CENTRALI MONITORUJĄCEJ

	1
	Dwa kolorowe ekrany min. 24 cali (min. 1280x1024 pikseli). Możliwość rozszerzenia do 4 ekranów
	TAK
	

	2
	Obserwacja do 8 stanowisk jednocześnie.
	TAK
	

	3
	Centrala umożliwiająca podłączenie opisanych niżej kardiomonitorów
	TAK
	

	4
	Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tylko EKG)
	TAK
	

	5
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy oraz mysz i klawiaturę komputerową
	TAK
	

	6
	Wpisywanie danych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio z kardiomonitorów
	TAK
	

	7
	Archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych i trendów z min. 240 godz. Monitorowania full disclosure
	TAK
	

	8
	Zapis trendów (z min. 240 godz.) 
	TAK
	

	9
	Możliwość wydruku na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 
	TAK
	

	10
	Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali
	TAK
	

	11
	Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor
	TAK
	

	12
	Sieć przesyłania danych: ETHERNET przez złącze RJ-45 
	TAK
	

	13
	Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruk z centrali i poszczególnych monitorów
	TAK
	

	PARAMETRY OGÓLNE KARDIOMONITORÓW MODUŁOWYCH – 6 SZT.
	

	1
	Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku.
	TAK
	

	2
	Kardiomonitor stacjonarno – przenośny, chłodzony konwekcyjnie, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora zapewniającego pracę przez min. 1 godz.
	TAK
	

	3
	Wbudowany wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli) zintegrowany w jednej obudowie z miejscami parkingowymi na moduły. Obudowa wyposażona w rączkę do przenoszenia kardiomonitora
	TAK
	

	4
	Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych na ekranie
	TAK
	

	5
	Trendy min. 180 godz. (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 1 min, trendy holograficzne min 72 godziny
	TAK
	

	6
	Obsługa przez ekran dotykowy, menu w języku polskim
	TAK
	

	7
	Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe
	TAK
	

	8
	Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (fale EKG, fala oddechu, SpO2, IBP i ICG) z okresu min. 72 godz.
	TAK
	

	9
	Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 72 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszy lub klawiatury)
	TAK
	

	10
	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania min. 2 ekranów przez użytkownika. Dostępnych 7 różnych skonfigurowanych ekranów zmienianych gestem dłoni. Możliwość wyświetlenia ekranu innego monitora z sieci. 

Obsługa gestów- ściemnianie ekranu i zmiana głośności alarmów jednym gestem ręki na ekranie bez aktywacji menu.
	TAK
	

	11
	Wbudowane złącze RJ-45 umożliwiające utworzenie sieci centralnego monitorowania
	TAK
	

	12
	Niezależny moduł EKG/ST/Arytm/Resp – 6 SZTUK
- monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego

- zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min 

- możliwość wyboru 1 z 4 prędkości fal EKG (6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s)

- detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora w kanale EKG

- analiza odcinka ST z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5-żyłowego

- analiza co najmniej 12 arytmii

- respiracja metodą impedancyjną

- częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min

- alarm bezdechu w zakresie min. 10-45 s
- prezentacja fali oddechu
- wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG

- możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeniowego EKG

- wyposażenie do każdego modułu: kabel EKG 3 żyłowy
	TAK
	

	13
	Niezależny moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax  – 6 SZTUK
- prezentacja krzywej pletyzmograficznej

- saturacja w zakresie min. 1-100%

- tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm

- wyposażenie do każdego modułu: przedłużacz i czujnik wielorazowy SpO2 typu klips na palec
	TAK
	

	14
	Niezależny moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia – 6 SZTUK
- zakres min. 15-270 mmHg

- pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 240 min 

- pomiar ciągły oraz na żądanie

- pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie

- pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego

- wyposażenie do każdego modułu: wężyk oraz 2 mankiety dla dorosłych (rozmiar standardowy oraz duży)

- dodatkowe wyposażenie do 6 sztuk modułów: 4 mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach
	TAK
	

	15
	Niezależny moduł do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną (np. OCŻ) w jednym kanale – 1 SZTUKA
- zakres pomiarowy: min. od -30 do +320 mmHg

- pomiar inwazyjnego ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego i pulsu

- wyposażenie: kabel interfejsowy oraz 2 przetworniki

Pomiar parametru PPV- pulse pressure variation w zakresie od 0 do 50%
	TAK
	

	16
	Niezależny moduł do pomiaru ICG – 1 SZTUKA
- całkowicie nieinwazyjny pomiar rzutu serca wraz z obliczeniami hemodynamicznymi
- wyposażenie do każdego modułu: kabel oraz 3 zestawy elektrod
	TAK
	

	17
	Moduł temperatury – 1 SZTUKA

- możliwość pomiaru w dowolnym miejscu ciała

- wyposażenie: czujnik temperatury
	
	

	18
	Puste moduły w niewykorzystanych miejscach
	TAK
	

	19
	Uchwyty na wszystkie kardiomonitory wraz z montażem
	TAK
	

	20
	Możliwość rozbudowy o ciśnienie metodą krwawą w 2 kanałach, temperaturę, pomiar rzutu serca metodą termodylucji.
	TAK
	

	21
	Certyfikat CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	22
	Gwarancja 36 miesięcy
	TAK
	

	23
	Rok produkcji: min. 2023
	TAK
	

	24
	Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: do 48 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku)/punkty serwisowe
	TAK/Podać
	

	25
	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych
	TAK
	

	26
	Montaż systemu centralnego nadzoru, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym
	TAK
	


	L.p.
	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	producent/nazwa własna/ 
nr katalogowy/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	xxx
	xxx
	
	xxx


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

   WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 2
Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – pakiety od 1 do 18

