dot. SZW/DZP/87/2023

                                                                     Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy






ZADANIE NR 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:
PAKIET NR 7 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu – LAMPY ŁÓŻECZKOWE DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW W POSTACI MATERACYKA– 2 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 
LAMPY ŁÓŻECZKOWE DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW W POSTACI MATERACYKA– 2 szt.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej– IV  - piętro – Filia nr 1

Lampy łóżeczkowe do fototerapii noworodków w postaci materacyka – 2 zestawy
	L.p.
	Parametry

	
	Wymagania ogólne

	1.
	Lampa łóżeczkowa w postaci materaca światłowodowego -  zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łóżeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia piersią

	2.
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023

	3.
	Urządzenie gotowe do użycia, bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów

	4.
	Komfortowy,  przyjazny materac, nie powodujący podrażnień dla skóry noworodka
W zestawie 2 materace światłowodowe różnych rozmiarów

	
	Parametry techniczne

	5.
	Źródło światła
	Niebieskie światło LED, technologia światłowodowa 

	6.
	Zasilanie
	Zasilanie elektryczne, 220-240 V, 50-60 Hz zasilacz zewnętrzny

	7.
	Długość fali 
	W zakresie 400-550 nm, wartość szczytowa pomiędzy 450-475 nm

	8.
	Intensywność światła
	minimum 30 μW/cm2/nm

	9.
	Żywotność LED 
	minimum 20 000 godzin 

	10.
	Wymiary materaców światłowodowych 
	mniejszy: minimum 15 x 30 cm - w każdym wymiarze
większy: minimum 24 x 35 cm - w każdym wymiarze

	11.
	Całkowita powierzchnia naświetlania dla materaca mniejszego
	minimum 400 cm2

	12.
	Całkowita powierzchnia naświetlania dla materaca większego
	minimum700 cm2

	13.
	Obszar efektywnego naświetlania dla materaca mniejszego
	minimum 280 cm2

	14.
	Obszar efektywnego naświetlania dla materaca większego
	minimum 500 cm2

	15.
	Wytwarzane ciepło
	Maksymalna temperatura powierzchni:  40°C

	16.
	Poziom hałasu 
	≤ 45 Db, 

	17.
	Długość przewodu światłowodowego 
	Minimum 1,5 m 

	18.
	Waga jednostki sterującej 
	≤ 1,5 kg 

	
	Inne wymagania

	19.
	Lampa wyposażona w licznik czasu pracy

	20.
	Kontrolka nadmiernej temperatury emitowanej przez urządzenie

	21.
	Możliwość instalacji źródła naświetlania bezpośrednio na stojaku lub na szynie inkubatora

	22.
	W zestawie 10 sztuk becików wielorazowych (6 szt. rozmiar większy i 4 szt. rozmiar mniejszy), pozwalających na kangurowanie dziecka podczas fototerapii

	23.
	W zestawie jednorazowe nakładki na matę w ilości 100 szt. i materacyki – 2 szt.

	24.
	Menu użytkowe w języku polskim

	25.
	Instrukcja obsługi w języku polskim

	26.
	Szkolenie personelu

	27.
	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące


	L.p.
	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	producent/nazwa własna/ 
nr katalogowy/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	xxx
	xxx
	
	xxx


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 5
„Dostawie sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – pakiety od 1 do 18

