dot. SZW/DZP/87/2023

                                                                      Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy 






ZADANIE NR 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:
PAKIET NR 8 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu 
                          – LAMPY ŁÓŻECZKOWE DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW W FORMIE ŁÓŻECZKA– 2 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 
LAMPY ŁÓŻECZKOWE DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW W FORMIE ŁÓŻECZKA– 2 szt.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej– IV  - piętro – Filia nr 1

Lampy łóżeczkowe do fototerapii noworodków w formie łóżeczka: 2 zestawy 
	L.p.
	Parametry

	
	Wymagania ogólne

	1.
	Łóżeczko do fototerapii noworodków, innowacyjna technologia z wykorzystaniem światła niebieskiego LED

	2.
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023

	3.
	Urządzenie gotowe do użycia, bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów

	4.
	Lampa łóżeczkowa, stosowana w połączeniu ze specjalnym kombinezonem ochronnym, który zapobiega wychłodzeniu noworodka


	5.
	Komfortowy stelaż pozwalający na utrzymanie przez noworodka prawidłowej, dogodnej pozycji 

	6.
	Wygodna folia, na której kładziemy pacjenta, nie powodująca podrażnień dla skóry noworodka

	
	Parametry techniczne

	7.
	Źródło światła
	Niebieskie światło LED 


	8.
	Zasilanie 
	Zasilanie elektryczne, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 
zasilacz zewnętrzny

	9.
	Długość fali 
	W zakresie 400-550 nm

	10.
	Intensywność światła
	minimum 30 μW/cm2/nm

	11.
	Żywotność LED 
	minimum 20 000 godzin 

	12.
	Wymiary łóżeczka 
	Maksymalnie w każdym wymiarze:
120 mm x 325 mm x 640 mm

	13.
	Efektywna powierzchnia naświetlania
	Minimum 600 cm2

	14.
	Wytwarzane ciepło
	Maksymalna temperatura powierzchni:  40°C

	15.
	Poziom hałasu 
	≤ 50 Db, 

	16.
	Waga łóżeczka 
	Maksymalnie 7,5 kg 

	17.
	Obciążenie łóżeczka
	Do 10 kg

	
	Inne wymagania

	18.
	Lampa wyposażona w licznik czasu pracy

	19.
	W każdym zestawie okularki ochronne 100 szt. w dwóch rozmiarach:
- w rozmiarze L – 80 szt.
- w rozmiarze M – 20 szt.

	20.
	W każdym zestawie: kombinezony ochronne 5 szt.

	21.
	W każdym zestawie: folia, na której kładziemy noworodka 3 szt.

	22.
	Menu użytkowe w języku polskim

	23.
	Instrukcja obsługi w języku polskim

	24.
	Szkolenie personelu

	25.
	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące


	L.p.
	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	producent/nazwa własna/ 
nr katalogowy/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	xxx
	xxx
	
	xxx


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

    WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 2
Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – pakiety od 1 do 18

