dot. SZW/DZP/87/2023

                                                                      Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy






ZADANIE NR 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:
PAKIET NR 9 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu 
                              – CYFROWEGO SYSTEMU DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 
CYFROWEGO SYSTEMU DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 szt.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej– IV  - piętro – Filia nr 1

Cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej 
	L.p.
	Parametry

	1.
	Przenośny, cyfrowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z uchwytem i paskiem do przenoszenia. 
Waga: maksymalnie 1 kg, 
Wymiary: maksymalnie 10 x 25 x 30 cm

	2.
	Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiającym ciągłą pracę urządzenia (nie mniej niż  4 godziny), wyposażona w stację dokującą z uchwytem do mocowania na szynie

	3.
	Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż 10 kPa/100mbar /100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej

	4.
	Pompa z elektronicznym system pomiaru i monitorowania parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym z menu obsługi w języku polskim,  umożliwiającym  sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci.

	5.
	Wyświetlacz prezentujący podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym i graficznym

	
	Możliwość wyświetlenia parametrów (przeciek powietrza, ciśnienia/poziom płynów) w czasie rzeczywistym oraz w postaci trendów z ostatnich 72 godzin.

	6.
	System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o:

	
	- konieczności wymiany kanistra

	
	- zatkaniu drenów

	
	- nieszczelności układu

	
	- rozładowanej baterii

	7.
	Port USB  i oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC

	8.
	System zabezpieczony przed zanikiem podciśnienia po stronie pacjenta  (system suchy - bez zastawki wodnej) oraz przed przelaniem, tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący

	9.
	Zestaw przystosowany do współpracy z jednorazowymi sterylnymi kanistrami do zbierania wydzieliny o różnych pojemnościach oraz drenami dwukanałowymi z zastawką antyzwrotną,  z końcówką pojedynczą i podwójną.

	
	Inne wymagania

	10.
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023

	11.
	Urządzenie gotowe do użycia, bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów

	12.
	W zestawie akcesoria jednorazowe – zestaw startowy (w zestawie: sterylne kanistry do zbierania wydzieliny o pojemności 0,3 l - 12 szt., dreny sterylne z pojedynczym łącznikiem pediatrycznym – 10 szt.)

	13.
	Menu użytkowe w języku polskim

	14.
	Instrukcja obsługi w języku polskim

	15.
	Szkolenie personelu

	16.
	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące


	L.p.
	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	producent/nazwa własna/ 
nr katalogowy/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	xxx
	xxx
	
	xxx


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

    WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 2
Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – pakiety od 1 do 18

