dot. SZW/DZP/87/2023

                                                        Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy





ZADANIE NR 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                       MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:
PAKIET NR 10 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi 
                               sprzętu– APARATU DO ZNIECZULENIA –2 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 
APARATU DO ZNIECZULENIA –2 szt.”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań
Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią – II  - piętro – Filia nr 1

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat znieczuleń
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Aparat do znieczuleń 
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji 2023 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	II
	Parametry ogólne

	6. 
	Aparat do znieczulania ogólnego dla min. dzieci i dorosłych.  Forma jezdna.
	TAK, podać
	

	7. 
	Zasilanie dostosowane do 230 V, 50 Hz.
	TAK
	

	8. 
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej.
	TAK, podać
	

	9. 
	Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej.
	TAK
	

	10. 
	Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami ISO. 
	TAK
	

	11. 
	Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza.
	TAK
	

	12. 
	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów.
	TAK
	

	13. 
	Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.
	TAK, podać
	

	14. 
	Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów.
	TAK, podać
	

	15. 
	Przepływomierz awaryjny O2 o przepływie O2 min. 10  l/min. Możliwa wentylacja ręczna i mechaniczna w trybie awaryjnym. 
	TAK, podać
	

	16. 
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%.  
	TAK, podać
	

	17. 
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej.
	TAK, podać
	

	18. 
	Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk.
	TAK, podać
	

	19. 
	Wbudowane oświetlenie LED blatu z regulacją natężenia światła.
	TAK
	

	III
	Układ oddechowy



	20. 
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych. 
	TAK
	

	21. 
	Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu.
	TAK
	

	22. 
	Obejście tlenowe o dużej wydajności.
	TAK, podać zakres
	

	23. 
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności nie mniejszej niż 0,7 L i nie większej niż 1,5 L.
	TAK, podać objętość
	

	24. 
	Ze względu na ograniczenie kosztów, aparat do znieczulenia wyposażony w funkcję używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu. Wymiana bez stosowania narzędzi.
	TAK
	

	25. 
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód).  
	TAK
	

	26. 
	Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych.
	TAK
	

	27. 
	Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej podczas anestezji i anestezji niskich i minimalnych przepływów.
	TAK
	

	28. 
	Układ oddechowy kompaktowy dla noworodków, dzieci i dorosłych pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie.
	TAK
	

	IV
	Respirator anestatyczny
	

	29. 
	Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC) lub z gwarantowaną objętością typu AutoFlow.
	TAK, podać
	

	30. 
	Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC).
	TAK
	

	31. 
	Tryb ciśnieniowy zmienny z gwarantowaną objętością. 
	TAK
	

	32. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym.   
	TAK
	

	33. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym. 
	TAK
	

	34. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością lub ze wspomaganiem ciśnieniowym. 
	TAK, podać
	

	35. 
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min.
	TAK, podać
	

	36. 
	Tryb wentylacji CPAP+PSV.
	TAK
	

	37. 
	Tryb wentylacji ręczny.
	TAK
	

	38. 
	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów min. objętości, bezdechu i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym.
	TAK
	

	39. 
	Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej.
	TAK, podać
	

	40. 
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora. Możliwość ustawienia PEEP na wyjściu z procedury rekrutacji. 
	TAK
	

	41. 
	Automatyczna jednostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna.
	TAK
	

	42. 
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu min. 2:1 ÷ 1:4.
	TAK, podać
	

	43. 
	Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej min. 4 - 100  oddechów / min.  
	TAK, podać
	

	44. 
	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej min. 20 - 1500 ml.
	TAK, podać
	

	45. 
	Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej min. 10 -  1500 ml.
	TAK, podać
	

	46. 
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) min. 4 - 30 cm H2O.
	TAK, podać
	

	47. 
	Zakres regulacji Plateau wdechu min. 5 -  60 % czasu wdechu.
	TAK, podać
	

	V
	System alarmów

	48. 
	Alarm niskiej objętości minutowej MV.
	TAK
	

	49. 
	Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym.
	TAK
	

	50. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego.
	TAK
	

	51. 
	Alarm Apnea.
	TAK
	

	52. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną.
	TAK
	

	53. 
	Alarm braku zasilania w gazy.
	TAK
	

	VI
	Pomiary i obrazowanie

	54. 
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych.
	TAK
	

	55. 
	Pomiar objętości oddechowej (TV).
	TAK
	

	56. 
	Pomiar objętości minutowej (MV).
	TAK
	

	57. 
	Pomiar częstości oddechu.
	TAK
	

	58. 
	Pomiar ciśnienia szczytowego.
	TAK
	

	59. 
	Pomiar ciśnienia średniego.
	TAK
	

	60. 
	Pomiar ciśnienia Plateau.
	TAK
	

	61. 
	Pomiar ciśnienia PEEP.
	TAK
	

	62. 
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną.
	TAK
	

	63. 
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.
	TAK
	

	64. 
	Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu kompatybilny z monitorem tego samego producenta 
	TAK – 10 PKT

NIE – 0 PKT
	

	65. 
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.
	TAK
	

	66. 
	Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych.
	TAK
	

	67. 
	Przekątna ekranu: minimum 15".
	TAK, podać
	

	68. 
	Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli.
	TAK, podać
	

	69. 
	Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu lub wbudowany w korpus aparatu z możliwością jego przestawienia w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
	TAK
	

	70. 
	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia.
	TAK – 10 PKT

NIE – 0 PKT
	

	71. 
	Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. 
	TAK, podać
	

	72. 
	Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym.
	TAK
	

	73. 
	Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. 
	TAK
	

	74. 
	Funkcja obrazowania krzywej stężenia anestetyków.
	TAK
	

	75. 
	Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. 
	TAK
	

	76. 
	Prezentacja min. pętli:
-ciśnienie / objętość
- przepływ / objętość  
	TAK, podać
	

	77. 
	Prezentacja podatności układu oddechowego.
	TAK
	

	78. 
	Zapis minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej lub jednej pętli wzorcowej z prezentacją ostatnich 5 pętli spirometrycznych.
	TAK, podać
	

	79. 
	Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora z funkcją zmiany jednostki pomiaru.
	TAK
	

	80. 
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy lub wzrostu pacjenta.
	TAK, podać
	

	VII
	Parowniki

	81. 
	Uchwyt dla minimum 2-ch parowników mechanicznych lub elektronicznych. 
	TAK, podać
	

	82. 
	Funkcja jednoczesnego podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. 
	TAK
	

	83. 
	Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie.
	TAK
	

	84. 
	Parownik do sevoflurane sterowany elektronicznie lub mechanicznie.
	TAK, podać
	

	85. 
	Funkcja automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia, w czasie rzeczywistym z podaniem kosztu.
	TAK
	

	VIII
	Ssak

	86. 
	Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami min. 0,7 l do wymiennych wkładów.
	TAK, podać
	

	87. 
	Wymienne wkłady: minimum 5 szt. dla każdego urządzenia.
	TAK, podać
	

	IX
	System testowania aparatu

	88. 
	Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.
	TAK, podać
	

	89. 
	W celu zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenia organizacji pracy na bloku operacyjnym aparat do znieczulenia wyposażony w dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu.
	TAK
	

	X
	Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia (kardiomonitor)

	90. 
	Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,5" (możliwość podłączenia 19” monitora powielającego)  i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli.  Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności                                     z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transp. min. 6,2".
	TAK, podać
	

	91. 
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika
	TAK, podać
	

	92. 
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów
	TAK
	

	93. 
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków
	TAK
	

	94. 
	Pamięć 168 godzin trendów wysokiej rozdzielczości
	TAK
	

	95. 
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
	TAK
	

	96. 
	Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.
	TAK
	

	97. 
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów
	TAK, podać
	

	98. 
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych
	TAK, podać
	

	99. 
	MONITOROWANE PARAMETRY

	100. 
	EKG Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG
	TAK, podać
	

	101. 
	Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie
	TAK
	

	102. 
	Saturacja (SpO2) Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET
	TAK, podać
	

	103. 
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)  Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego. W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20szt. mankietów dla pacjentów otyłych. 
	TAK, podać
	

	104. 
	Mankiety ( 10 szt. / aparat ) dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu
	TAK – 10 PKT

NIE – 0 PKT
	

	105. 
	Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty                                i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego
	TAK – 10 PKT

NIE – 0 PKT
	

	106. 
	Temperatura  Pomiar temperatury w 2 kanałach
	TAK
	

	107. 
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)  Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320mmHg
	TAK, podać
	

	108. 
	Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) Pomiar zwiotczenia mięśni realizowany za pomocą modułu pomiarowego z wartościami wyświtlanymi na ekranie monitora i realizowany przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D. W komplecie: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora.
	TAK, podać
	

	109. 
	Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS  Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. W komplecie do każdego monitora: przewód pośredni i min. 25 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora.
	TAK, podać
	

	110. 
	Pomiar głębokości uśpienia realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczeniem parametrów SE, RE, i BSR
	TAK – 10 PKT

NIE – 0 PKT
	

	111. 
	 Pomiar poziomu analgezji (zwalidowany u pacjentów min. od 18 roku życia ) przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI
	TAK, podać
	

	112. 
	Alarmy



	113. 
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
	TAK
	

	114. 
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie  - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku
	TAK, podać
	

	115. 
	POZOSTAŁE

	116. 
	Zasilanie elektryczne 230V 50Hz


	TAK
	

	117. 
	Zasilanie gazowe w granicach min. 280-550kPa
	TAK, podać
	

	118. 
	Ze względów serwisowych, ekonomicznych jak i możliwości przyszłej rozbudowy – monitor funkcji życiowych oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta
	TAK
	

	119. 
	Komunikacja i opisy na aparacie  i monitorze                w języku polskim
	TAK
	

	120. 
	Przystosowany do podłączenia do szpitalnej sieci zbierania danych
	TAK
	

	121. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa               z aparatem – 2szt.). 
	TAK
	

	122. 
	Dostęp na ekranie monitora pacjenta do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami.
	TAK
	

	123. 
	Wykaz części zamiennych wraz z podaniem numerów katalogowych w języku polskim
	TAK
	

	124. 
	Instalacja, uruchomienie w miejscu użytkowania, szkolenia realizowane przez Wykonawcę
	TAK
	

	125. 
	Sprzęt kompletny, ze standartowym wyposażeniem, gotowy do użytku bez dodatkowych inwestycji
	TAK
	

	126. 
	Analizator gazowy akcesoria –

- pułapki wodne, jeśli są – dodatkowo min. 10szt.

- jednorazowe linie próbkujące o dł. min. 3m               z portem męskim luer-lock - dodatkowo min. 25szt.
	TAK
	


	L.p.
	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	producent/nazwa własna/ 
nr katalogowy/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	xxx
	xxx
	
	xxx


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

   WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 1
Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – pakiety od 1 do 18

