
Parametry techniczne
Irygator powietrzny z okularami Frenzla
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane


	Potwierdzenie oferowanego parametru

Wykonawca wpisuje parametry w oferowanym asortymencie

	1
	2
	3
	5.

	
	PRODUCENT, MODEL/TYP
	
	

	
	Okulary Frenzla
	
	

	1
	Oprogramowanie możliwe do uruchomienia jako moduł w programie bazodanowym, umożliwiające zapis sesji pacjenta oraz ich późniejsze odtworzenie.
	TAK
	

	2
	Możliwość przeprowadzenia kalibracji w oparciu o 5 punktów lub szybkie uruchomienie z wykorzystaniem funkcji kalibracji domyślnej.
	TAK
	

	3
	Możliwość przeprowadzenia testu oczopląsu samoistnego, możliwość rejestracji oczopląsu.
	TAK
	

	4
	Możliwość sterowania stymulatorem kalorycznym z poziomu oprogramowania (sporządzanie protokołów badań)
	TAK
	

	5
	Interfejs oprogramowania użytkownika dostosowany do pracy z ekranem dotykowym
	TAK
	

	6
	Sterowanie testami za pomocą: dotykowego ekranu, pilota lub sterownika nożnego.
	TAK
	

	7
	Możliwość współpracy z telewizorem i/lub rzutnikiem.
	TAK
	

	8
	Możliwość współpracy z elektromechanicznym fotelem obrotowym, urządzenie tego samego producenta.
	TAK
	

	9
	Możliwość rozbudowy o fotel do rehabilitacji BPPV, na którym można wykonać manewry pozycyjne wraz z manewrem „barbecue”.
	TAK
	

	10
	Możliwość indywidualizacji raportu z badania.
	TAK
	

	11
	Waga maski z dwoma kamerami mocowanymi z boku, bez kabli, z zaciemnieniem max 400 g
	TAK
	

	12
	Maska z wymiennymi gąbkami (możliwość wymiany gąbek po każdym pacjencie) umożliwiająca wykonanie badania w warunkach oświetlenia dziennego.
	TAK
	

	13
	Możliwość pracy z jedną lub dwiema kamerami, Kamery mocowane do maski poprzez magnes lub maska z kamerami umieszczonymi od góry.
	TAK
	

	14
	Częstotliwość odświeżania obrazu przy dwóch kamerach minimum 100 klatek/sekundę
	TAK
	

	15
	Rozdzielczość kamer min 640x240 przy 100 Hz
	TAK
	

	16
	Port komunikacji kamer FireWire IEEE 1394  lub USB
	TAK
	

	17
	EN 60601-1: 2012- Medyczne wyposażenie elektryczne - Część 1: Ogólne wymogi dla zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa i funkcjonowania 
	TAK
	

	18
	EN 60601-1-2: 2014- Medyczne wyposażenie elektryczne - Część 1-2: Ogólne wymogi dla zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa i funkcjonowania – norma uzupełniająca: Zgodność elektromagnetyczna – Wymogi i testy
	TAK
	

	19
	IEC 60825-1 lub IEC 62471- Bezpieczeństwo produktów z laserem 

Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

ANSI S3.45.- Normy wydajności
	TAK
	

	
	Irygator Powietrzny
	
	

	20
	Kalorymetr powietrzny z rękojeścią w postaci otoskopu z możliwością obserwacji błony bębenkowej
	TAK
	

	21
	Możliwość sterowania pracą z poziomu oprogramowania do VNG, urząd​zenie tego samego producenta, co oprogramowanie
	TAK
	

	22
	Stymulator kaloryczny powietrzny wyposażony w zbiornik na wodę umożliwiający szybkie schładzanie bodźca (zbiornik musi być integralną częścią urządzenia i być łatwy w dostępie
	TAK
	

	23
	Panel przedni wyposażony w ekran LCD (zawierający informację m.in. o temperaturze, gotowości do irygacji), przyciski wyboru irygacji ziemnym i ciepłym powietrzem, przyciski zmiany temperatury + 1° C/ - 1° C.
	TAK
	

	24
	Wyjściowe natężenie przepływu powietrza: od 8 do 12 l/min (stałe natężenie przepływu)
	TAK
	

	25
	Wyjściowa temperatura powietrza: irygacja chłodna: od 20°C do 30°C (w przyrostach co 1°C) irygacja ciepła: od 40°C do 50°C (w przyrostach co 1°C)
	TAK
	

	26
	Dokładność: +/- 0,5°C

Stabilność: +/- 0,5°C, +/- 0,5 l/min
	TAK
	

	27
	Czas do osiągnięcia żądanej temperatury: < 3 minut
	TAK
	

	28
	Zbiornik wody destylowanej: mni. 200 cm3
	TAK
	

	29
	Wzierniki otoskopu: 2,75 mm i 4,25 mm (jednorazowego użytku)
	TAK
	

	30
	Połączenie komputerowe: USB 1.1 lub szybsze, przewód 3 m
	TAK
	

	31
	Wymiary obudowy max : szer. 40 cm x gł. 35 cm x wys. 25 cm
	TAK
	

	32
	Długość przewodu elastycznego powietrza: 3 m
	TAK
	

	33
	Masa: max 10 kg
	TAK
	

	34
	IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 — Bezpieczeństwo podstawowe oraz funkcjonowanie zasadnicze
	TAK
	

	35
	IEC 60601-1-2:2012 — Kompatybilność elektromagnetyczna


	TAK
	


22

