[image: image1.png]NARODOWE
CENTRUM
NAUKI





Znak sprawy: KA-2/109/2023
Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OFERTA

Nazwa Wykonawcy 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         

e-mail: .......................................................na który zamawiający może przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Dostawa spektrofotometru -zamówienie z dziedziny nauki” :
1. Oferujemy realizację zamówienia  za cenę:

	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	cyfrą :……………..… zł


	………… %


	cyfrą : …………….……………………..… zł

słownie: …………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………...zł




Okres gwarancji ……………….. miesiące

 / dane do kryterium- należy podać ilość miesięcy/
INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

      Nazwa :                ………………………………………………..

             Producent:            ……………………………………………….

      Model  :                 ……………………………………………….

	Lp.
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI- wypełnia wykonawca


	I.
	Czytnik wielodetekcyjny na mikropłytki
	
	

	1.
	Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych (ELISA), aplikacji bazujących na fluorymetrii UV (po rozbudowie), oznaczeń ilościowych DNA/RNA, możliwość wykonywania pomiarów TR-FRET (HTRF) (po rozbudowie).
	TAK -

Warunek konieczny
	

	2.
	W przypadku pomiarów z użyciem fluorescencji urządzenie wyposażone w monochromatory po stronie wzbudzenia i emisji. Możliwość rozbudowy urządzenia dodatkowo o moduł pomiaru na filtrach po stronie wzbudzenia i emisji. Urządzenie powinno zapewniać po rozbudowie możliwość pomiaru równocześnie po stronie wzbudzenia i emisji za pomocą filtrów i monochromatora równocześnie w kombinacji:

- wzbudzenie filtry, emisja monochromator

- wzbudzenie monochromator, emisja filtry

- wzbudzenie filtry, emisja filtry

- wzbudzenie monochromator, emisja monochromatory
	TAK -

Warunek konieczny
	

	3.


	Metody detekcji : 

- absorbancja z źródłem światła - ksenonowa lampa UV, 

- fluorescencja z góry wraz z TRF – opcja do rozbudowy,

- fluorescencja z dołu

- fluorescencja polaryzacyjna - opcja do rozbudowy, 
	TAK -

Warunek konieczny
	

	
	POMIARY ABOSORBANCJI – monochromator
	
	

	4.
	Zakres długości fali absorbancji: od min 200 nm do 999 nm 
	TAK -

Warunek konieczny
	

	5.
	Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 

1 do 384-dołkowe oraz możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru próbek  z mikroobjetości w płytce kwarcowej – co najmniej 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych  stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 µl, przy limicie detekcji od 1 ng/µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych. Możliwość wykonania na module skanu oraz uzyskania wyników w postaci stosunku 260/280 oraz 260/230 
	TAK -

Warunek konieczny
	

	6.
	Dokładność długości fali nie gorsza niż <0,3 nm
	TAK -

Warunek konieczny
	

	7.
	Odtwarzalność długości fali  nie gorsza niż ≤0,3 nm

	Proszę podać parametry
	

	8.
	Zakres pomiarowy min. Od 0 do 4 OD 
	TAK -

Warunek konieczny
	

	9.
	Skan absorbancji w pełnym zakresie jednego dołka max. 5 sekund
	TAK -

Warunek konieczny
	

	10.
	Szerokość szczeliny pomiarowej nie gorsza niż 3,5 nm
	TAK -

Warunek konieczny
	

	11.
	Możliwość wykonania skanu absorbancji w pełnym zakresie  
	TAK -

Warunek konieczny
	

	
	POMIARY FLUORESCENCJI z góry i z dołu
	
	

	12.
	Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-900 nm, emisja 280-900 nm
	TAK -

Warunek konieczny
	

	13.
	Dokładność długości fali nie gorsza niż: wzbudzenie < 1 nm , emisja <2 nm
	TAK -

Warunek konieczny
	

	14.
	Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż 1 nm
	TAK -

Warunek konieczny
	

	15.
	Czułość odczytu fluorescencji  przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 50 amol/ dołek  dla odczytu z góry. Czułość TRF nie gorzej niż ≤ 10amol/dołek.

Czułość odczytu fluorescencji  przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 0,8 fmol/dołek dla pomiarów z dołu.
	TAK -

Warunek konieczny
	

	16.
	Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej) z automatyczną korekcją tła
	TAK -

Warunek konieczny
	

	17.
	Możliwość wykonania skanu wzbudzenia i emisji w pełnym zakresie.  Skanowanie fluorescencyjne (wzbudzenie i emisja jednocześnie w  funkcji 3D)
	TAK -

Warunek konieczny
	

	18.
	Moduł fluorescencji polaryzacyjnej  w zakresie co najmniej 300-850 nm nie gorsze niż ≤ 3 mP
	TAK -

Warunek konieczny
	

	19.
	Możliwość rozbudowy w moduł liczenia komórek oraz moduł określenia żywotności komórek i określania wielkości.

Możliwość wyboru wielkości komórek w zakresie 4-90 µm, zakres koncentracji nie gorszy niż 1x104 – 1x107 komórek/ ml.

Szybkość pomiaru nie gorsza niż < 30 sekund/ próbkę 

Możliwość pomiaru w jednym powtórzeniu do 8 próbek. 

Możliwość oceny konfluencji komórek. Moduł obrazowania komórek wyposażony oświetlenie na LEDach, obiektyw - co najmniej 4x, rozdzielczość optyczną nie gorszą niż 1,3µm/pixel. Szybkość odczytu nie dłuższa niż 5 min dla 1 obrazu/dołek na płytce 96-dołkowej
	TAK -

Warunek konieczny
	

	
	POMIAR LUMINESCENCJI  - opcja po rozbudowie
	
	

	20.
	Czułość luminescencji błyskowej nie gorzej niż 12 amol ATP/ dołek, czułość luminescencji jarzeniowej nie gorzej niż 225 amol ATP/ dołek,

zakres dynamiki nie gorzej niż 9 dekad,

zakres długości fali nie gorzej niż 370-700 nm


	TAK -

Warunek konieczny
	

	21.
	Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru luminescencji multikolorowej  (BRET1, BRET2, BRET3), z wykonywaniem skanu luminescencji oraz moduł do wykonywania pomiarów Alpha Screen, Alpha LISA, AlphaPLex wraz z dedykowanymii filtrami oparty na module laserowym, moduł musi posiadać dedykowany sensor IR do korekcji zmian temperatury na mikropłytce. Alpha Screen:

Limit detekcji nie gorzej niż: 100 amol/dołek 

Dedykowany laser o długości fali 680 nm
	TAK -

Warunek konieczny
	

	22.
	Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania. Wytrząsanie ósemkowe, linearne i orbitalne
	TAK -

Warunek konieczny
	

	23.
	Wbudowany  inkubator z kontrolą temperatury +4(C powyżej temperatury otoczenia do 42(C
	TAK -

Warunek konieczny
	

	24.
	Możliwość rozbudowy o jeden dyspenser z zakresem dozowania nie gorszym niż 5-1000 (l z możliwością wyboru co 1 µl, objętość martwa próbki co najwyżej 100 (l. Możliwość rozbudowy o drugi dyspenser oraz  możliwość podgrzewania i mieszania cieczy w dyspenserach za pomocą modułu w czytniku.
	TAK -

Warunek konieczny
	

	25.
	Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł chłodzący umożliwiający precyzyjne utrzymanie temperatury w zakresie +18(C do 42(C, niezależnie od temperatury otoczenia.
	TAK -

Warunek konieczny
	

	26.
	Urządzenie wyposażone w przycisk umożliwiający automatyczne wysunięcie lub wsunięcie płytki 
	TAK -

Warunek konieczny
	

	27.
	Urządzenie wyposażone w moduł inkubacji hodowli komórkowych w atmosferze CO2 w zakresie od 0,04-10% i O2 w zakresie 0,1-21% z regulacją parametrów gazów i kontrolą CO2 i O2 w tym samym czasie. Moduł wyposażony dodatkowo w alarm akustyczny i wizualny informujący o braku gazu lub nieprawidłowo osiągniętych parametrach. Pełne sterowanie modułem gazowym z poziomu oprogramowania instrumentu.  
	TAK -

Warunek konieczny
	

	28.
	Opcja wyposażenia urządzenie w kasetę zapobiegającą ewaporacji oraz zintegrowane z czytnikiem automatyczne ramię do podnoszenia wieka kasety (celem ograniczenia ewaporacji podczas długotrwałych badań).
	TAK -

Warunek konieczny
	

	29.
	Urządzenie pozwalające na użycie mikropłytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokości płytki dla pomiarów absorbancji
	TAK -

Warunek konieczny
	

	30.
	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie następujących aplikacji:

· testy immunologiczne

· pomiar ilościowy DNA/RNA

· pomiar ilościowy białka

· kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych

· pomiar cytotoksyczności i  żywotności komórek 

· ilościowe oznaczenie produktów PCR

· oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia

· możliwość prowadzenia zarówno pomiarów  kinetycznych

· możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel)

· możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych 

· Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka

Możliwość sterowania oprogramowaniem z poziomu ekranu dotykowego


	TAK -

Warunek konieczny
	

	31.
	Gwarancja producenta 12 miesięcy
	TAK -

Warunek konieczny
	

	32.
	Stacja sterująca do czytnika
	TAK -

Warunek konieczny
	

	33.
	Autoryzacja producenta do sprzedaży i serwisowania urządzeń 
	TAK -

Warunek konieczny
	


Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z zaproszeniem.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia. 

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia  z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

1) .....................................................................................................................................

2) ……………………………………………………………………………………….

....................................., dnia.......................

……………..……....................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 



oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).








	[image: image1.png]
	Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji. UMO-2021/41/B/ST5/04533



[image: image2.jpg]Politechnika Krakowska “m‘
Wydziat Inzynierii [T

i Technologii Chemicznej PIK



