Załącznik nr 2 
do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
„Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi 

                              sprzętu – APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 
APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  – 1 szt.”
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Urologii – V  - piętro – Filia nr 1

	APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

	Producent/Kraj pochodzenia:

	Model/Typ: 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(Wykonawca wpisuje parametry w oferowanym asortymencie)

	
	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Mobilny aparat usg, fabrycznie nowy,  rok produkcji minimum 2023 r. 
	Tak
	

	2
	Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic 65 kg
	Tak
	

	3
	Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania
	Tak
	

	4
	Aparat wyposażony w min. 2 uchwyty zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia
	Tak
	

	5
	Zakres częstotliwości pracy min 2,0-16,0 MHz
	Tak 
	

	6
	Dynamika systemu min 180 dB
	Tak
	

	7
	Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3
	Tak
	

	8
	Monitor LCD o przekątnej min 17 cali
	Tak
	

	9
	Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej
	Tak
	

	10
	Min. 3 Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu
	Tak
	

	11
	Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm.
	Tak
	

	12
	Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm.
	Tak
	

	13
	Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali
	Tak
	

	14
	Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację
	Tak
	

	15
	Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo
	Tak
	

	16
	Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu sterowania względem użytkownika
	Tak
	

	17
	Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB.
	Tak
	

	18
	Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive.
	Tak
	

	19
	Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min:

- USB 3.0 

- USB 2.0

- HDMI

- LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000)
	Tak
	

	20
	Głębokość skanowania min 1,5 cm - 30 cm
	Tak
	

	21
	Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	22
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s
	Tak
	

	23
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s - 490 cm/s
	Tak
	

	24
	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm
	
	

	25
	Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na:

- prostatę

- pęcherz

- nerkę

- jądra
	Tak
	

	26


	Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD
	Tak
	

	27
	Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem
	Tak
	

	28
	Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej
	Tak
	

	29
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku.
	Tak
	

	30
	Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain
	Tak
	

	31
	Videoprinter czarno - biały
	Tak
	

	II
	GŁOWICE

	32
	Głowica convex 
	Tak
	

	a
	częstotliwości pracy min 2,0 - 5,0MHz
	Tak
	

	b
	Liczba elementów w głowicy min 190
	Tak
	

	c
	przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	Tak
	

	d
	obrazowanie Color Doppler, Power Doppler, obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	e
	w zestawie wielorazowa przystawka do biopsji szt. 1
	Tak
	

	33
	Głowica liniowa do badania małych narządów
	Tak
	

	a
	częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz
	Tak
	

	b
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 180
	Tak

	

	c
	Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 6,0 MHz do min. 12,0 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość
	Tak
	

	d
	Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 4,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość
	Tak
	

	e
	Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI)
	Tak
	

	f
	Przyciski na głowicy odpowiedzialny za uruchomienie głowicy,  aktywację i mrożenie obrazu
	Tak
	

	34
	Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex 
	Tak
	

	a
	Częstotliwości pracy min 5,0 - 10,0 MHz
	Tak
	

	b
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 180
	Tak

	

	c
	Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 5,0 MHz do min. 10,0 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość
	Tak
	

	d
	Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość
	Tak
	

	e
	Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), wymienić [MHz] - Podać wartość
	Tak
	

	f
	Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn poprzecznej i podłużnej prostaty w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	g
	Kanał biopsyjny przez środek głowicy z wielorazową nasadką wraz z  prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy – w zestawie wielorazowa przystawka do biopsji – szt. 1
	Tak
	

	h
	Min. dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu
	Tak
	

	III
	Możliwość Rozbudowy
	
	

	35
	Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną umożliwiającą jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex - liniowa
	Tak
	

	a
	Długość czoła płaszczyzny liniowej min 60mm
	Tak
	

	b
	Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania
	Tak
	

	c
	Częstotliwość pracy głowicy min 6-12 MHz
	Tak
	

	d
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300
	Tak
	

	36
	Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną trzypłaszczyznową convex, convex, convex o częstotliwości pracy od 6MHz do 12MHz
	Tak
	

	a
	Możliwość jednoczesnego wykonania biopsji przez środek głowicy, jak i wzdłuż głowicy
	Tak
	

	IV
	INNE WYMAGANIA

	1
	Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu lub umowa z autoryzowanym serwisem 
	Tak, załączyć
	

	2
	Okres gwarancji min. 24 miesiące 
	Tak
	

	3
	Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji
	Tak
	

	4
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej
	Tak
	


Strona 4 z 5

