
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

ZADANIE NR 1

Stół zabiegowy z lampami sufitowymi.
Ilość: 2 kpl.
Stół zabiegowy

Nazwa producenta:

.......................................................

Nazwa i typ:
         .......................................................

Rok produkcji (nie starszy niż 2024 rok): 

.......................................................

Lampa zabiegowa

Nazwa producenta:

.......................................................

Nazwa i typ:
         .......................................................

Rok produkcji (nie starszy niż 2024 rok): 

.......................................................

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	STÓŁ ZABIEGOWY

	1. 
	Stół zabiegowy przeznaczony jest do wykonywania zabiegów ogólnych a w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym do zabiegów specjalistycznych.
	

	2. 
	Blat stołu, kolumna oraz jej osłony wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej OH18N9 z powierzchnią półmatową. 
	

	3. 
	Osłona podstawy stołu wykonana z termoformowanego tworzywa sztucznego
	

	4. 
	Wysokość blatu regulowana siłownikiem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnej umieszczonej po obu stronach stołu
	

	5. 
	Regulacja wysokości w zakresie min od 600 do 900 mm
	

	6. 
	Stół posiadający czterosegmentowy blat umożliwiający ustawienie w pozycjach: leżącej, półsiedzącej, siedzącej i innych pozycjach do ułożeń operacyjnych. 
	

	7. 
	Całkowita długość stołu min. 2000 mm
	

	8. 
	Całkowita szerokość blatu min. 500 mm
	

	9. 
	Cztery segmenty blatu: głowy, oparcia pleców, siedzisko, segment nóg, 
	

	10. 
	Materace antystatyczne wykonane są z pianki poliuretanowej i pokryte skajem. Posiadają kształty uniemożliwiające zakleszczenie pacjenta w trakcie regulacji segmentami a jednocześnie są wygodne dla pacjenta.
	

	11. 
	Segment głowy regulowany przy pomocy sprężyny gazowej, uruchamianej dźwignią umieszczoną na całej szerokości segmentu
	

	12. 
	Regulacja segmentu głowy w zakresie min od -40 ° do 40° 
	

	13. 
	Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji
	

	14. 
	Regulacja oparcia pleców w zakresie min od -30 ° do 80° 
	

	15. 
	Segment siedziska związany z kolumną stołu
	

	16. 
	Segmenty nóg z regulacją kątową każdego z segmentów realizowaną przy pomocy sprężyn gazowych
	

	17. 
	Regulacja kąta odchylenia w zakresie min od 20 ° do -90°
	

	18. 
	Regulacja odchylenia każdego z segmentów od 0° do 80°
	

	19. 
	Segment głowy oraz płytowy segment nóg posiadający możliwość wzajemnej, szybkiej zamiany
	

	20. 
	Mechanizmy blokujące w formie rygli mocujących bez wykorzystania połączeń śrubowych. Rygle umożliwiające w szybki i prosty sposób odblokowanie segmentów i ich  wysunięcie oraz wsunięcie
	

	21. 
	Przechył wzdłużny Trendelenburga i anty Trendelenburga  regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji
	

	22. 
	Regulacja Trendelenburga i anty Trendelenburga min 25° dla obu funkcji
	

	23. 
	Przechył boczny blatu stołu realizowany przy pomocy mechanizmu korbowego. Dźwignia regulacyjna wysuwana w celu regulacji poza obrys blatu i wsuwana pod blat gdy nie jest używana 
	

	24. 
	Regulacja przechyłu bocznego min 25° dla obu funkcji
	

	25. 
	Stół posiadający bardzo dobre własności jezdne. Łatwość manewrowania i przejazdu stołem dzięki funkcji jazdy kierunkowej
	

	26. 
	Blokowanie stołu poprzez centralną blokadę 4  obrotowych, podwójnych kół  jezdnych o średnicy 125 mm, uruchamianych stalową dźwignią od strony głowy pacjenta
	

	27. 
	Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG. Wypełnienie segmentów wykonane z płyty HPL umożliwiającej wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C.
	

	28. 
	Podtrzymywanie kasety RTG z zastosowaniem tunelu na tacę umieszczaną pod segmentami leża (głowy, oparcie pleców i siedzisko). Monitorowanie pacjenta ułatwione poprzez przemienność segmentów głowy i nóg.
	

	29. 
	Stół wyposażony w listwy boczne do mocowania wyposażenia dodatkowego. Elementy montowane poprzez uchwyty- do mocowania kątowego lub wyłącznie pionowego. 
	

	30. 
	Elementy wyposażenia dodatkowego:
	

	31. 
	-ramka anestezjologiczna prosta z uchwytem wielopozycyjnym
	

	32. 
	-wieszak kroplówki z uchwytem wielopozycyjnym
	

	33. 
	-podpórka ręki z uchwytem mocującym
	

	34. 
	Pozostałe wymagania
	

	35. 
	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta 
	

	36. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 
	

	37. 
	Gwarancja min. 24 miesiące na sprzęt od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru

24 miesiące – 0 pkt

30 miesięcy – 5 pkt

36 miesięcy – 10 pkt
	

	38. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta
	

	39. 
	Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania
	

	40. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
	

	41. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	

	42. 
	Dostawa: max 3 tygodnie
3 tygodnie – 0 pkt

2 tygodnie – 5 pkt
1 tydzień – 10 pkt
	

	43. 
	Instrukcja do aparatu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu)
	

	44. 
	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego  
	

	LAMPA SUFITOWA

	1. 
	Jednoczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED. 
	

	2. 
	Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne.
	

	3. 
	Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne
	

	4. 
	Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór  mocy lampy 95W. Minimum 50 diód w kopule. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich
	

	5. 
	Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy
	

	6. 
	Średnica zewnętrzna kopuł nie większa niż 65 cm
	

	7. 
	Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło
	

	8. 
	Kopuła przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym 
	

	9. 
	Parametry techniczne
	

	10. 
	Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne
	

	11. 
	Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon
	

	12. 
	Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm
	

	13. 
	Natężenie kopuły głównej min. 120 klux
	

	14. 
	Temperatura barwowa stałą 4300K 
	

	15. 
	Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm
	

	16. 
	Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95
	

	17. 
	Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm
	

	18. 
	Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 45%
	

	19. 
	Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 47%
	

	20. 
	Kopuła lampy wyposażona minimum trzy uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt  z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni  i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt  podczas przemieszczania kopuły  lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły.
	

	21. 
	Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm
	

	22. 
	Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 360° wokół mocowania głównego
	

	23. 
	Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona
	

	24. 
	Możliwość obrotu o min.360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym
	

	25. 
	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna
	

	26. 
	Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule
	

	27. 
	Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje:

- włączenie/wyłączenie lampy

- regulację natężenia oświetlenia 

- włączenie/wyłączenie funkcji endo
	

	28. 
	Funkcja  oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo  uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia.
	

	29. 
	Żywotność układu świetlnego min. 40000h
	

	30. 
	Wielkość napromieniowania maksymalnie 310 w/m2
	

	31. 
	Pilot bezprzewodowy
	

	32. 
	Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami:

- włączanie/wyłączanie lampy

- regulacja intensywności świecenia

- włączanie/ wyłączania funkcji endo
	

	33. 
	Wyposażenie dodatkowe
	

	34. 
	W wyposażeniu kopuły  min. 2 uchwyty sterylizacyjne 
	

	35. 
	Pozostałe wymagania
	

	36. 
	Wyrób klasy I
	

	37. 
	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla producenta lampy  
	

	38. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta  
	

	39. 
	Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce  
	

	40. 
	Gwarancja min. 24 miesiące

24 miesiące – 0 pkt

30 miesięcy – 5 pkt

36 miesięcy – 10 pkt
	

	41. 
	Instrukcja obsługi, dostarczona razem z urządzeniem, w języku polskim.
	

	42. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta
	

	43. 
	Dostawa: max 3 tygodnie

3 tygodnie – 0 pkt

2 tygodnie – 5 pkt
1 tydzień – 10 pkt
	

	44. 
	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat  
	

	45. 
	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego  
	


	L.p.
	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	Stół zabiegowy 
z lampami sufitowymi – wg opisu j.w.

	2
	kpl.
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	xxx
	xxx
	


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGI:       
1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.  

2. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ,
 jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….

Podpis Wykonawcy

