


 














Załącznik nr 4 do IWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	· POJAZD TRANSPORTU SANITARNEGO


	Wykonawca:
	

	Producent samochodu bazowego:

pełna nazwa:
	Renault Group

	Samochód bazowy:

Model, typ, liczba miejsc siedzących
	Renault TRAFIC , ciężarowy van,  typ  L, liczba miejsc siedzących  3,  wariant FAM9R.

	Producent przedziału medycznego:
	


Zestawienie parametrów:

Pojazd:  

· zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicz​nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Mini​stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 (Dz. U. z 2015r. , poz. 305 z późn. zmianami);

· Ma odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1789 dla ambu​lansu i w aktualnej polskiej normie PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania oraz spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania; 

· Ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

I. WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	· NADWOZIE

	1. 
	Karetka sanitarna  zgodna z normą PN-EN 1789 w jej aktualnej wersji 
	TAK
	

	2. 
	Wysokość całkowita karetki (wraz z belką świetlną) max. 2,2m
	TAK podać
	

	3. 
	Typu „furgon” częściowo przeszklony (prawe drzwi przesuwne i tylne dwuskrzydłowe) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu zapewniający możliwość przewożenia min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej oraz jednego pacjenta w pozycji leżącej (na noszach).
	TAK
	

	4. 
	Wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta po zabudowie: wysokość minimum 1300 mm od podłogi do sufitu, długość minimum 2600 mm, szerokość minimum 1550 mm (pomiędzy ścianami wewnątrz)
	TAK, podać
	

	5. 
	Wszystkie szyby przedziału medycznego zmatowione do ½ wysokości 
	TAK
	

	6. 
	Ściana z odsuwanym okienkiem za kabiną kierowcy
	TAK
	

	· WYPOSAŻENIE POJAZDU

	7. 
	Wszystkie miejsca siedzące w przedziale medycznym z możliwością regulacji pochylenia oparcia
	TAK
	

	8. 
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocującymi)
	TAK
	

	9. 
	Urządzenie do wybijania szyb
	TAK
	

	10. 
	Zabudowana ładowarka akumulatora rozruchowego zasilana z sieci 230V
	TAK
	

	11. 
	Lusterko wsteczne wewnętrzne w kabinie kierowcy
	TAK
	


	· OGRZEWANIE I WENTYLACJA

	12. 
	Ogrzewanie przedziału medycznego - pasażerskiego cieczą chłodzącą silnik przez dodatkową nagrzewnicę
	TAK
	

	13. 
	Wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego - pasażerskiego i wymianę powietrza w czasie postoju włączana przez kierowcę w zależności od potrzeb,
	TAK
	

	14. 
	Klimatyzacja przedziału medycznego przez dodatkowy parownik z możliwo​ścią niezależnego włączania i wyłączania dla przedziału medycznego
	TAK
	

	15. 
	Ogrzewanie postojowe – termowentylator elektryczny zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem
	TAK
	

	· INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	16. 
	Co najmniej 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V zabezpieczone przed zabrudzeniem/zalaniem, do podłączenia urządzeń medycznych
	TAK
	

	17. 
	Dodatkowa instalacja elektryczna 230V składająca się z zewnętrznego gniazda, przewodu zasilającego minimum 5m, zabezpieczenia różnicowo-prądowego, gniazda wewnętrznego do zasilania sprzętu medycznego na postoju, ładowarki akumulatora rozruchowego oraz termowentylatora sterowanego termostatem
	TAK, podać
	

	· OZNAKOWANIE ORAZ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA POJAZDU

	18. 
	Pojazd oznakowany i wyposażony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”.
	TAK
	

	19. 
	Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”.
	TAK
	

	20. 
	Oznaczenie typu karetki „T” na bokach, jednych drzwiach tylnych oraz oznakowanie możliwości przewożenia osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy
	TAK
	

	21. 
	Krzyż „gwiazda życia” na jednym boku, jednej tylnej szybie i dachu pojazdu
	TAK
	

	22. 
	Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu
	TAK
	

	23. 
	Logo Zamawiającego i dane teleadresowe na drzwiach kabiny kierowcy tylnych – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy
	TAK
	

	24. 
	Belka świetlna z punktami świetlnymi typu LED ze światłem koloru niebieskiego zamontowana na dachu w części przedniej pojazdu (podać markę i model) wraz z urządzeniem nagłaśniającym (3 kombinacje sygnałów modulowanych + sygnał typu HORN+ możliwość podawania komunikatów głosem) zamontowanym w komorze silnika, światła niebieskie LED pulsacyjne na wysokości pasa przedniego pojazdu, oznakowanie folią wysokiej jakości zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz odpowiednich przepisów Prawa o ruchu drogowym i normy EN 1789, 
	TAK, podać
	

	25. 
	Lampy robocze LED (2 szt.) na tylnej krawędzi dachu do oświetlania przedpola tylnej części ambulansu, 
	TAK
	

	· PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

	26. 
	Wzmocnienie podłogi sklejką wodoodporną oraz pokrycie jej powłoką lakierniczą o wysokiej odporności na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne zaciągniętą na ściany boczne w celu uniknięcia ich podciekania
	TAK
	

	27. 
	Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze białym, łatwo zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	28. 
	Montaż dodatkowego fotela obrotowego ze składanym siedziskiem, regulacją pochylenia oparcia i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa
	TAK
	

	29. 
	Fotel obity tapicerką- materiałem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odporności na zabrudzenia
	TAK
	

	30. 
	Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych ułatwiający wsiadanie pasażerów
	TAK
	

	31. 
	Rampa aluminiowa składana nożycowo umożliwiająca wprowadzenie fotela kardiologicznego z pacjentem do przedziału medycznego
	TAK
	

	32. 
	Min. 2 lampy LED ze światłem rozproszonym w suficie przedziału medycznego - pasażerskiego
	TAK, podać
	

	33. 
	Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym - pasażerskim
	TAK
	

	34. 
	Montaż uchwytu butli tlenowej w szafce na ścianie lewej
	TAK
	

	35. 
	Szafka wisząca w górnej części lewej ściany na środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny o dł. min. 2m podzielona na 4 segmenty
	TAK
	

	36. 
	Szafka zabudowująca lewe nadkole o dł. min. 1,2m i wys. 70cm na sprzęt do usztywnień i inne dłuższe przedmioty
	TAK
	

	37. 
	Sufitowy uchwyt do pojemników z płynami infuzyjnymi na min. 2 pojemniki, zamykany klapką, wyposażony w mocowanie zapobiegające nadmiernemu poruszaniu się pojemników w czasie jazdy
	TAK
	

	INSTALACJA TLENOWA

	38. 
	Instalacja tlenowa; 1 butla 10 l z reduktorem posiadającym jedno wyjście regulowane na króciec, a jedno nieregulowane na szybkozłącze (gniazdo typu AGA na ścianie lewej) , dozownik z nawilżaczem tlenowym wykonany z tworzywa  sztucznego, zamontowana w szafce na ścianie lewej
	TAK
	

	NOSZE

	39. 
	Podać markę, model 
	TAK
	

	40. 
	Konstrukcja monoblokowa, przystosowane do  reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni.
	TAK
	

	41. 
	Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kąta min. 75° .
	TAK
	

	42. 
	Komplet pasów zabezpieczających (pasy szelkowe i 2 pasy poprzeczne).
	TAK
	

	43. 
	Wyposażone w konturowy materac
	TAK
	

	44. 
	Opuszczane wzdłużnie oparcia boczne
	TAK
	

	45. 
	Posiadające 4 kółka jezdne o średnicy min. 180 mm umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, min. 2 kółka skrętne.
	TAK
	

	46. 
	Zapewniające obciążenie dopuszczalne masą min.- 200 kg.
	TAK
	

	47. 
	Waga noszy do 45 kg
	TAK
	

	48. 
	Funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu
	TAK
	

	49. 
	Niezależny system składnia goleni przednich i tylnych podczas wjazdu i wyjazdu z karetki.  
	TAK
	

	50. 
	Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu,
	TAK
	

	51. 
	Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu – zgodne z normą PN-EN 1789
	TAK
	

	FOTEL KARDIOLOGICZNY

	52. 
	Podać markę i model
	
	

	53. 
	Cztery  kółka , dwa wyposażone w hamulce
	
	

	54. 
	Rączki z przodu.
	
	

	55. 
	Łatwo zmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z 

możliwością demontażu.
	
	

	56. 
	Rączki nośne z tyłu.
	
	

	57. 
	Dwa pasy pacjenta z regulacją ich długości.
	
	

	58. 
	Dopuszczalne obciążenie min.150 kg.
	
	

	59. 
	Mocowanie do podłogi umożliwiające przewożenie pacjenta w czasie ruchu ambulansu.
	
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	60. 
	Wymagany okres gwarancji wyposażenia medycznego min: 24 m-cy
	TAK podać
	

	61. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej: priorytet, nie dłużej niż 5 dni roboczych
	TAK, podać
	

	62. 
	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3
	TAK, podać
	

	· INNE ISTOTNE INFORMACJE

	63. 
	Przy dostawie ambulansu należy dołączyć: dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako specjalny sanitarny na terenie RP, w tym potwierdzenie badania z okręgowej SKP lub świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego oraz deklarację zgodności z normą PN EN 1789 dla ambulansu.  
	TAK
	

	64. 
	Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć: 

a) Instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu 

b) Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu.
	TAK
	


Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  wymagany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji. 

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z IWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Uwaga:
1. Szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym  po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do zabudowy ambulansu, przy czym zgodna z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
2. Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować  w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania pojazdu. W miejscach zawieszania, mocowania wyposażenia medycznego i sprzętu należy zastosować elementy tłumiące drgania i powstające hałasy w trakcie ruchu pojazdu. 

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubrykę „parametry oferowane” w niniejszym załączniku właściwości techniczne oferowanego sprzętu. Zamawiający nie ocenia parametrów technicznych punktami, traktuje je jako bezwzględnie wymagane. Parametry dotyczące gwarancji należy wypełnić, gdyż stanowią one parametr punktowany. Podanie w niniejszym załączniku chociażby jednej wartości nieprawdziwej (nieodpowiadającej zaoferowanej konfiguracji) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymogami technicznymi. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 















…………………………………………………………………















 


                                                    kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub elektroniczny 
podpis osobisty Wykonawcy/ osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy


