





                                 załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
MODYFIKACJA 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE NR 1: zestaw kardiomonitorów z centralą monitorującą
	Lp.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Kardiomonitor

	szt.
	12
	
	
	
	
	

	2. 
	Centrala monitorująca


	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Razem

	
	X
	
	X


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/ MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

	KARDIOMONITORY



	L.p.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość
oferowana

	1
	Nazwa i typ/model:
	

	2
	Producent:
	

	3
	Rok produkcji min. 2023:
	

	4
	Monitor kompaktowo-modułowy. Moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu.  
	TAK
	

	5
	Ekran LCD o przekątnej min. 15,5 oraz rozdzielczość min. 1366x768 dpi.  
	TAK
	

	6
	Konstrukcja monitora z uchwytem do transportu, nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. 

Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie:

- odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61

- IPX1

- zgodność z normą EN 60601-2-27.
	TAK
	

	7
	Menu w języku polskim. 
	TAK
	

	8
	Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min:

- ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP

- ekran EKG w układzie kaskady

- ekran oxyCRG z min. 48 godz.

- ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin

- tryb gotowości

Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika.
	TAK
	

	9
	Tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość uruchamiania automatycznie w zaprogramowanych godzinach. 
	TAK
	

	10
	Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 7 dni. Pamięć wszystkich krzywych „full disclosure” z okresu min. 48 godz. 
	TAK
	

	11
	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. 
	TAK
	

	12
	Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. 
	TAK
	

	13
	Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Progi alarmowe konfigurowalne przez użytkownika z poziomu monitora lub centrali. 

Minimalny zestaw alarmów dotyczący EKG: zaburzenia rytmu z możliwością definiowania progów długości częstoskurczów. Filtr migotania przedsionków uruchamiany przez użytkownika. Alarm pauzy z regulacją progu alarmu. Alarmy częstości rytmu serca z regulacją przez użytkownika. 
	TAK
	

	14
	Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i/lub wizualnych z możliwością wyboru poszczególnych trybów:

- podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych

- podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych

- podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych

- podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych
	TAK
	

	15
	Regulacja czasu pauzy alarmów. Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. 
	TAK
	

	16
	Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na obudowie monitora (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). 
	TAK
	

	17
	Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych.  
	TAK
	

	18
	Zasilanie - sieciowe 230V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. 
	TAK
	

	19
	Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. czasie pracy do 4 godzin 
	TAK
	

	20
	Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii. 
	TAK
	

	21
	Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo synchronizacji syg. EKG. Wi-Fi lub równoważny system komunikacji bezprzewodowej.
	TAK
	

	22
	Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych.  
	TAK
	

	23
	Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB
	TAK
	

	24
	Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN lub Wi-Fii). 
	TAK
	

	25
	Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN, połączenia szeregowego lub bezprzewodowego. 
	TAK
	

	26
	EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-300 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. 
	TAK
	

	27
	Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. 
	TAK
	

	28
	Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. 
	TAK
	

	29
	Pomiar i prezentacja parametrów QT oraz QTc,
	TAK
	

	30
	Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym.
	TAK
	

	31
	Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 5-150 odd./min. 
	TAK
	

	32
	Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. 
	TAK
	

	33
	Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe. 
	TAK
	

	34
	Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika. 
	TAK
	

	35
	Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. 
	TAK
	

	36
	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego. Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. 

Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. 
	TAK
	

	37
	Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość wyboru min. 5 etykiet dla temperatury. 
	TAK
	

	38
	Minimum 2 zestawy kabli EKG dla każdego z monitorów. 
	TAK
	

	39
	Minimum 2 komplety mankietów wszystkich rozmiarów dla dorosłych, w tym osób z otyłością olbrzymią, do pomiaru ciśnienia tętniczego, pokrytych materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne, do każdego monitora
	TAK
	

	40
	Minimum 2 zestawy do pomiaru saturacji z palca, do każdego monitora
	TAK
	

	41
	Minimum 4 zestawy zastępcze do pomiaru saturacji z płatka usznego, 
	TAK
	

	42
	Minimum 4 zestawy zastępcze do pomiaru temperatury
	TAK
	


	STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA


	L.p.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość

oferowana

	1
	Nazwa i typ/model:
	

	2
	Producent:
	

	3
	Rok produkcji min. 2023:
	

	4
	System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Oprogramowanie centrali w języku polskim. 
	TAK
	

	5
	Podtrzymanie zasilania elektrycznego monitorowania centralnego (UPS) – min. 20 min
	TAK
	

	6
	Na wyposażeniu systemu: drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu, w formacie A4, zasilacz awaryjny typu UPS, switch sieciowy, wbudowane łącze do sieci Ethernet. 
	TAK
	

	7
	Licencje dla 12 kardiomonitorów. System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 24). 
	TAK
	

	8
	Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch wyświetlaczach kolorowych typu LCD o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD.
	TAK
	

	9
	Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych ze wszystkich podłączonych kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych.
	TAK
	

	10
	Możliwość drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport z trendów.
	TAK
	

	11
	Możliwość pełnego podglądu wybranego monitora pacjenta.
	TAK
	

	12
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Możliwość pauzowania alarmów z poziomu centrali. 
	TAK
	

	13
	Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia.
	TAK
	

	14
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach.
	TAK
	

	15
	Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 5 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu.
	TAK
	

	16
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). 
	TAK
	

	17
	Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego.
	TAK
	

	18
	Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów.
	TAK
	

	19
	Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. Możliwość ustawienia głośności alarmów dla pory dziennej i nocnej. 
	TAK
	

	20
	System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. 
	TAK
	

	21
	System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów).
	TAK
	

	22
	Instrukcja szczegółowa obsługi i zasad konserwacji sprzętu, karty gwarancyjne w jęz. polskim.
	TAK
	

	23
	Pełen zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 12 monitorów pacjenta
	TAK
	

	24
	Dodatkowa możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali przy pomocy sieci wi-fii, po odpięciu od sieci LAN, z zasięgiem min 50 metrów i możliwością rozbudowy systemu o zasięg obejmujący wszystkie sale oddziału 
	TAK
	

	
	Inne wymagania – dotyczy całego sprzętu
	
	

	25
	Możliwość zgłoszeń 24 h/ dobę, 365 dni w roku
	TAK
	

	26
	Gwarancja - min. 24 miesiące na sprzęt. Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat.
	TAK, podać ile
	

	27
	Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie 10 osób w terminie do 7 dni po uzgodnieniu z Zamawiającym

	TAK
	

	28
	Wykonania w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów (zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie), bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat
	TAK
	

	29
	Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na „Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” link do postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd
Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę.
	TAK
	

	30
	UWAGA:
Urządzenie musi być fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich urządzenie nie może być: prototypem, wersją demo, rekondycjonowany, powystawowy - w całości lub części.
	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Punkty serwisowe (minimum 1, podać adres/y, telefony):…………………….
………………….. dnia ……………………….






…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy







                                 załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE NR 2: echokardiograf z głowicą przezprzełykową 3D
	Lp.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	echokardiograf z głowicą przezprzełykową 3D 


	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Razem

	
	X
	
	X


	ECHOKARDIOGRAF Z GŁOWICĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ 3D



	L.p.
	Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość

oferowana

	1
	Nazwa i typ/model:
	

	2
	Producent:
	

	3
	Rok produkcji min. 2023:
	

	4
	Cyfrowy aparat,  jednomodułowa mobilna konstrukcja.
	TAK
	

	5
	Panel dotykowy  wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12”
	TAK
	

	6
	Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie min 4
	TAK
	

	7
	Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania
	TAK
	

	8
	Zakres częstotliwości pracy w zakresie nie mniejszym: 1,5 – 18,0 [MHz]
	TAK
	

	9
	Ilość portów USB nie mniej niż: 3
	TAK
	

	10
	Zintegrowany dysk twardy HDD, min. 512 GB
	TAK
	

	11
	Bateryjne potrzymanie pracy systemu operacyjnego, pozwalające na przewożenie aparatu między stanowiskami badań, bez konieczności wyłączania – ponowny start systemu do 25 s.
	TAK
	

	12
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu
	TAK
	

	13
	Drukarka termiczna czarno – biała
	TAK
	

	14
	Interface DICOM 3.0
	TAK
	

	15
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop)
	TAK
	

	16
	Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler  min. 20.000 obrazów
	TAK
	

	17
	· Możliwość umieszczania opisów na obrazie
	TAK
	

	18
	Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2,0-35cm
	TAK
	

	19
	Tryb 2D (B-mode)
	TAK
	

	20
	Tryb M- mode
	TAK
	

	21
	Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	22
	Możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D
	TAK
	

	23
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK
	

	24
	Zakres regulacji korekcji kąta min.  +/-   0 – 80°
	TAK
	

	25
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie≥ 8,5 m/s,
	TAK
	

	26
	Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm
	TAK
	

	27
	Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine
	TAK
	

	28
	Tryb Dopplera ciągłego
	TAK
	

	29

	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie≥ 12 m/s,
	TAK
	

	30
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku
	TAK
	

	31
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	

	32
	Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D)
	TAK
	

	33
	Tryb angiologiczny (Power Doppler)
	TAK
	

	34
	Spektralny i kolorowy doppler tkankowy
	TAK
	

	35
	Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF)
	TAK
	

	36
	Obrazowanie 4D na głowicy przezprzełykowej
	TAK
	

	37
	Oprogramowanie do wymiarowania zastawki mitralnej na obrazach trójwymiarowych
	TAK
	

	38
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań:

- naczyniowych

- kardiologicznych   
	TAK
	

	39
	Program kardiologiczny, pomiary: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs, S’,
	TAK
	

	40
	Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO)
	TAK
	

	41
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego rozpoznania i pomiaru grubości przegrody, lewej komory i grubości ściany tylnej w trybie 2D w maksymalnie 3 ruchach
	TAK
	

	42
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego rozpoznania kształtu spektrum dopplerowskiego z automatycznym przyporządkowaniem do typu zastawki
	TAK
	

	43
	Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD
	TAK
	

	44
	W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV oraz automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej  Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”
	TAK
	

	45
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu
	TAK
	

	46
	Możliwość rozbudowy o  narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”.
	TAK
	

	47
	Możliwość rozbudowy o  narzędzie do analizy typu strain dla LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”.
	TAK
	

	48
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do stress echo
	TAK
	

	49
	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych
	TAK
	

	50
	Ilość kryształów piezoelektrycznych min 190
	TAK
	

	51
	Zakres częstotliwości obrazowania  min. 1,5 – 4,0MHz
	TAK
	

	52
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	53
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	54
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	TAK
	

	55
	Kąt obrazowania min 110°
	TAK
	

	56
	Głębokość obrazowania min.35 cm
	TAK
	

	57
	Głowica przezprzełykowa 3/4D
	TAK
	

	58
	Ilość kryształów piezoelektrycznych min 2500
	TAK
	

	59
	Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 7,0MHz
	TAK
	

	60
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	61
	Głowica liniowa
	TAK
	

	62
	Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192
	TAK
	

	63
	Zakres częstotliwości obrazowania  min. 3,0 – 10,0MHz
	TAK
	

	64

	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	

	65
	Szerokość obrazowania 44mm+/-6%
	TAK
	

	
	Inne wymagania 
	
	

	66
	Możliwość zgłoszeń 24 h/ dobę, 365 dni w roku
	TAK
	

	67
	Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie 8 osób w terminie do 7 dni po uzgodnieniu z Zamawiającym

	TAK
	

	68
	Wykonania w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów (zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie), bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat
	TAK
	

	69
	Gwarancja - min. 24 miesiące
	TAK, podać ile
	

	70
	Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na „Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” link do postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd
Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę.
	TAK
	

	71
	UWAGA:
Urządzenie musi być fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich urządzenie nie może być: prototypem, wersją demo, rekondycjonowany, powystawowy - w całości lub części.
	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Punkty serwisowe (minimum 1, podać adres/y, telefon):……………………
………………….. dnia ……………………….






…………………………………………..
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
