Załącznik nr 1 do SWZ
Znak sprawy: KA-2/078/2024
OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

......................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         faks: ....../ .....................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Dostawa 16 sztuk mikroskopów świetlnych (optycznych) do nowo tworzonej sali mikroskopowej w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
	Lp.
	Element zamówienia
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Ilość szt.
	Cena brutto (zł)

	I
	Badawczy mikroskop metalograficzny z kamerą o rozdzielczości 4K  - 1 kpl.

	a)
	mikroskop
	
	1
	

	b)
	kamera
	
	1
	

	II
	Studencki mikroskop metalograficzny z kamerą USB 2.0 - 15 kpl.

	a)
	mikroskop
	
	15
	

	b)
	kamera
	
	15
	

	RAZEM:
	……….…

słownie: …………………


Informacja o oferowanym sprzęcie:
I. Badawczy mikroskop metalograficzny z kamerą o rozdzielczości 4K:

a) mikroskop:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

b) kamera:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

II. Studencki mikroskop metalograficzny z kamerą USB 2.0:

a) mikroskop:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

b) kamera:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

(wypełnia Wykonawca)

	I. Badawczy mikroskop metalograficzny z kamerą o rozdzielczości 4K:

	a) mikroskop:

	- głowica trójokularowa z wyprowadzeniem gniazda kamery u góry głowicy
	

	- okulary PL-10x/ min. 22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii,  z muszlami ocznymi; 
	

	- obiektywy typu LWD Plan-inf. do pracy w technikach jasnego pola BF, ciemnego pola DF oraz kontrastu DIC,  o długości fokalnej nie większej niż 45mm:  5x/NA 0.15/WD min. 9mm,  10x/NA 0.3/WD min. 9mm, 20x/NA 0.45/WD min. 3.3mm, 50x/NA 0.55/WD min.7.5mm, 100x/NA 0.8/WD min.2mm; miska obiektywowa 5-gniazdowa, ze slotem DIC i czujnikiem aktualnego obiektywu;
	

	- dostępne techniki obserwacji: jasne pole BF, ciemne pole DF, polaryzacja POL, kontrast Nomarskiego DIC (polaryzator, analizator oraz wsuwka do kontrastu DIC - w zestawie);
	

	- metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i analizatora, wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia mikroskopu oraz magnetyczny uchwyt klucza justerskiego;
	

	-  panel informacyjny na przodzie statywu z umieszczonymi: diodowym wskaźnikiem siły światła, diodowym wskaźnikiem aktualnie używanego obiektywu (dla każdego obiektywu - min. 5 pozycji)
	

	- podczerwony czujnik trybu ECO - automatyczne wyłączanie oświetlenia mikroskopu w przypadku braku operatora po 30 min., z możliwością zmiany na 15min., 10 min. lub 5 min.;
	

	- stolik mechaniczny trzywarstwowy  o wymiarach nie mniejszych niż  240x250mm  (+/- 10%), z zakresem ruchu min. 50x50mm
	

	- oświetlenie - odbite, halogen min. 100W;
	

	b) kamera:

	- sensor -  nie mniejszy niż 11x6mm, piksel - 2.9x2.9 um;  
	

	- rozdzielczość/szybkość - 3840 x 2160 / 30 fps;
	

	- ekspozycja w zakresie  min. od 0,15 ms do 1s;
	

	- zakres regulacji temp. barwowej - w zakresie 2000 - 10000K;
	

	- minimalny zestaw funkcji, jakie mają być realizowane przez wewnętrzne menu kamery (w trybie połączenia z monitorem 4K): 

o
rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB; 

o
komunikacja - co najmniej USB, HDMI, LAN, WiFi (za pomocą modułu instalowanego w USB)

o
zapis plików - JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF 

o
tryb porównawczy - możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB - wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie 
	

	- minimalny zestaw funkcji, jakie mają być realizowane przez oprogramowanie PC kamery: 

o
rejestracja plików  w formatach co najmniej: JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM (możliwość zapisu zdjęcia przynajmniej w dówch formatach równocześnie); 

o
techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji); 

o
tworzenie wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w dowolnej kolejności 

o
moduł szybkiego podglądu, umożliwiający wyświetlanie min. 4 obrazów jednocześnie, z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym, wyświetlanie mapy całego obrazu z opcją śledzenia miejsc oglądanych, mapa obrazu różnicująca graficznie obejrzany fragment od części nie obejrzanej, minimum 2 tryby widoku obrazu: rzut z góry i perspektywa; 

o
moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; 
	

	II. Studencki mikroskop metalograficzny z kamerą USB 2.0:

	a) mikroskop:

	-  głowica trójokularowa - kąt pochylenia 45 st., regulacja rozstawu okularów min. 48-75mm, regulacja dioptryjna okularów, tor wizyjny
	

	- okulary WF-10x/ min. 22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii,  z muszlami ocznymi;
	

	- obiektywy typu LWD Plan inf.  o długości fokalnej nie większej niż 45mm:  5x/NA 0.15/WD min.10.5mm, 10x/NA 0.3/WD min.12mm, 20x/NA 0.4/WD min. 4.mm, 50x/NA 0.55/WD min.7.5mm;
	

	- stabilny, metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i analizatora wraz z filtrami polaryzacyjnymi;
	

	- symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego min. 28 mm;
	

	- stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 175x145mm z manipulatorami  pionowymi (x, y);
	

	- oświetlenie odbite - dioda LED min. 5W,  przysłona polowa i irysowa;
	

	- łącznik optyczny (adapter) 0,35x z płynną regulacją ostrości i blokadą położenia ostrości;
	

	b) kamera:

	- rozdzielczość kamery - 5 megapikseli (2592 x 1944)
	

	- szybkość - min. 2592x1944/15fps,  640x480/30fps;
	

	- sensor - min. 1/2.5" CMOS
	

	- wymiar piksela - min. 2.2x2.2
	

	- interfejs - USB 2.0
	

	- dostępne rozdzielczości dla zdjęć i podglądu na żywo - min.: 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480;
	

	- tryby pracy kamery - kolor, czarno-biel, negatyw;
	

	- balans bieli - w zakresie min. 1800 - 10000 K
	

	- regulacja jasności, kontrastu, nasycenia, odcienia, gammy, ostrość;
	

	-  możliwość przypisania funkcji: pełen ekran, wykonanie zdjęcia, zoom +/- do dowolnego symbolu z klawiatury;
	

	- zapis w formatach min. JPG, BMP, PNG, TIF, AVI
	

	- możliwość generowania raportów i zapisu zdjęć  z wykorzystaniem dedykowanego okna oraz za pomocą predefiniowanej ścieżki do wskazanego katalogu;
	

	- możliwość kalibracji w trybie "na żywo"
	

	- pomiary min.: linia, linia łamana, wielokąt, prostokąt, linie równoległe, linie prostopadłe, kąt, łuk, okrąg;
	


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie (kryterium oceny ofert): …… dni od daty zawarcia umowy (wpisać termin dostawy – maximum 49 dni ).

2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z SWZ i na okres (kryterium oceny ofert): …………………miesięcy         (wpisać okres gwarancji - minimum 24 miesiące).

3. Oświadczamy, że wszystkie oferowane urządzenia posiadają ważne wymagane certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, CE,  RoHS.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
8. Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

	Lp.
	Opis części zamówienia, którą wykonawca 

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
	Nazwa podwykonawcy             (o ile jest znana)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Oświadczamy, ze jesteśmy: 

a) mikroprzedsiębiorstwem*

b) małym przedsiębiorstwem*

c) średnim  przedsiębiorstwem*

d) jednoosobowa działalność gospodarcza*

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

f) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-f

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych 


od ...........................  do .........................
12. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

1. .....................................................     2.  ..............................................................

3. .....................................................     4. ...............................................................

5. .....................................................     6. ...............................................................

13. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym
10�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� niepotrzebne skreślić


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).











System ProPublico © DataComp
Strona: 2/4
PAGE  
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/4

