10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2025-07-07

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 5089/25

Sprawa nr: 51/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 51/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Dot. zadania 33 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 w poz.1- 4 siatki chirurgiczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłanialne : • gramatura siatki 50g/m2 • grubość siatki 0,41 mm • wielkość porów 1x1,25 mm • grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? Rozmiary : Poz. 1 - 7,5x15cm Poz. 2 – 10x15cm Poz. 3 – 15x15cm Poz. 4 – 30x30cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 1. Dot. Zdania 3 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 2, 3, 4 drenu o dł. 70-100cm oraz pakowany prosto, nie zwinięty, w opakowanie folia-papier. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 - Dot. Zadania 33 Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską niewchłanialną, z polipropylenu monofilamentowego, o gramaturze 55 g/m2, wielkość porów 1,3 x 2,0 mm, grubość siatki 0,55 mm, z możliwością docinania bez ryzyka strzępienia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8 x 15 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 14 Czy Zamawiający w Zadaniu 14 dopuści elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca o powierzchni stymulacji 6mm2, o małej średnicy nici 0,45 mm; o długości 60 cm, wykonane z plecionki stalowej (o średnicy 0,2 mm) o proksymalnym końcu w postaci kotwiczki (drzewka) umożliwiającą utrzymanie elektrody w mięśniówce, przewód izolowany polietylenem, igła transtorakalna (długości 82 mm, odcinana, prosta, typu „lancet point”), igła nasierdziowa (długości 21mm, mocowana kotwiczką), elektrody pakowane sterylnie pojedynczo? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5 - Dot. Zadania 18 Czy Zamawiający dopuści ostrze o długości 11 mm. zamiast wymaganych w opisie 10 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dot. zadania 35 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 35 poz. 1 kolumna C opakowania zbiorczego 20 magazynków x 6 klipsów Odpowiedź: 1 opakowanie = 20 magazynków, 1 magazynek = 6 sztuk klipsów. - Dot. zadania 35 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 35 poz. 2 kolumna C opakowania zbiorczego 20 magazynków x 6 klipsów Odpowiedź: 1 opakowanie = 20 magazynków, 1 magazynek = 6 sztuk klipsów. - Dot. Zadania 35 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 35 poz. 3 kolumna C opakowania zbiorczego 20 magazynków x 6 klipsów Odpowiedź: 1 opakowanie = 20 magazynków, 1 magazynek = 6 sztuk klipsów. - Dot. Zadania 35 poz. 1,2,3 Prosimy o potwierdzenie, że w Zadaniu nr 35 poz. 1,2,3 kolumna G podana ilość dotyczy szt. magazynków Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. - Dot. Zadania 37 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 klipsów tytanowych średnio dużych (M/L ) dł całkowita 8,95 mm, dł otwartego klipsa 8,05 mm, szer. otwartego klipsa 5,20 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 37 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 klipsów tytanowych małych (S ) dł. całkowita 3,80mm, po zamknięciu dł. otwartego klipsa 3.25mm, szer. otwartego klipsa 2,50mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 37 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 klipsów tytanowych dużych (L ) dł całkowita klipsa po zamknięciu 12,40mm, dł. otwartego klipsa 11,05mm, szer. otwartego klipsa 7,35mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 47 poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków laparoskopowych w tulei o długości 22,3cm i średnicy 10 mm Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 7 - Dot. Treści SWZ pkt. 13.2.ppk.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Zadania 33 poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia i wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek makroporowych o średnicy porów 2,7mm, powierzchni porów 5,5-6 mm2, grubości siatki 0,65 mm, gramaturze 60 g/m2, spełniających pozostałe wymagania SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 33 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w rozmiarze 8x13cm w zamian za 7x15cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 33 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w rozmiarze 10x16cm w zamian za 10x15cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Projektu umowy W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: „§ 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 8 - Dot. Zadania 52 poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza określenie w języku polskim: Sonda Cortex do mapowania kory mózgowej i ośrodka mowy, dł. robocza 4,5cm/, dł. całkowita min.15,5cm. Produkt jednorazowego użytku, sterylny?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

- Dot. Zadania 31

Uprzejmie prosimy o nazwę wstrzykiwacza, z którym ma być kompatybilny przedłużacz wysokociśnieniowy.

Odpowiedź: Nazwa wstrzykiwacza: MEDTRAD.

Pytanie nr 10

- Dot. Zadania 16

Czy Zamawiający wymaga drenu 25CH?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga.

- Dot. Zadania 16

Czy Zamawiający wymaga graficznej instrukcji użytkowania?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 11

- Dot. zadanie 33 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 33 w poz. 1 siatki 7,5x15 pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie 45  poz. 1 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 45 poz. 1 nożyczek o dł. 31 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie 45  poz. 3 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 45 poz. 3 kleszczyki chwytne z ząbkami typu grasper 5mm, dł. trzonu 31 (zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy), z możliwością koagulacji monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360, tytanowe.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 46 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 46 poz. 1 Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm. Kaniula karbowana o dł. 100 mm. Trokar z plastikowym, ciemnoniebieskim obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek. Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 46 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 46 poz. 2 Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana, przezierna o dł. 100 mm. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym, ciemnoniebieskim obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 46 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 46 poz. 3 Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana o dł.150 mm. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 46 poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 46 poz. 4 Jednorazowy trokar o średnicy 15 mm. Kaniula karbowana o dł.100 mm. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu).

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 46 poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 46 poz. 5 Jednorazowy trokar o średnicy 15 mm. Kaniula karbowana o dł.150 mm. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadanie nr 46 poz. 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 46 poz. 6 Trokar Hassona 5 mm – 12 mm z uniwersalną gładką kaniulą 100 mm ukośnie zakończoną w części dystalnej i gwintowaną kotwicą mocującą z drążkiem do mocowania i mechanizmem sprężynowym, który umożliwia umieszczenie elementu kotwiczącego w pionie (na różnych poziomach – na górze lub na dole), co pozwala na precyzyjne wprowadzenie narzędzia na daną głębokość. Trokar posiada tępy obturator oraz trójstopniowy zawór insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

- Dot. Zadania 14

Prosimy o dopuszczenie RÓWNIEŻ elektrod nasierdziach o następujących parametrach użytkowych z 3 sposobami fiksacji igły w nasierdziu: wąsy (tines)/ zig-zag lub naszycie proste (dodatkowy atut w postaci wyboru sposobu fiksacji):

| MODEL | ELEKTRODA MONOPOLARNA DLA DOROSŁYCH |
| --- | --- |
| DŁUGOŚC UŻYTECZNA | 60cm |
| IGŁA PIERSIOWA - SKÓRNA | Igła pełna bez kanału, długość 63mm (prosta) |
| IGŁA SERCOWA | 22mm kształt ½ koła, średnica igły 0,51mm |
| ŚREDNICA PRZEWODU | 0,45mm |
| MATERIAŁ PRZEWODZĄCY | Stal nierdzewna z konduktorem 0,20mm |
| IZOLOWANY PRZEWÓD | Izolowany materiał typ PE |
| KOLOR | Biały i niebieski |
| PODŁĄCZENIE DO STYMULATORA | Igła typu „cut off” lub Model M: konektor złoty, powlekany PVC z pinem o średnicy 2mm |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

- Dot. Zadania 27

Czy zamawiający dopuści również nóż o długości ostrza 1,1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

- Dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formacie PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Dot. Zadania 33

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską, z polipropylenu monofilamentowego,  makroporową,

o nieznacznie innej gramaturze 43,7 g\m², grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna
0,12 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia, w rozm. 5 x 10 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 33

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską, z polipropylenu monofilamentowego,  makroporową,

o nieznacznie innej gramaturze 43,7 g\m², grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 
0,12 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia, w rozm. 7,5 x 15 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 33

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską, z polipropylenu monofilamentowego,  makroporową, 
o nieznacznie innej gramaturze 43,7 g\m², grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna

0,12 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia, w rozm. 10 x 15 cm.

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 33

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską, z polipropylenu monofilamentowego,  makroporową, 
o nieznacznie innej gramaturze 43,7 g\m², grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna
0,12 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia, w rozm. 15 x 15 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 33

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską, z polipropylenu monofilamentowego,  makroporową,
 o nieznacznie innej gramaturze 43,7 g\m², grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 
0,12 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia, w rozm. 30,5 x 30,5 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 34

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 20.3 x 25.4 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 34

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 25,4 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 34

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 30.5 x 35.6 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 34

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka niewchłanialna, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 15.2 x 20.3 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 34

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę anatomiczną 3D, z monofilamentowego polipropylenu, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Wykończona górna i dolna krawędź. Siatka o wadze 137,1 g/ m2. Rozmiar porów 0,55 mm. Prawo i lewostronna do wyboru przez Zamawiającego. Rozm. 10.8 x 16.0 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 34

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę pępkową o śr. 4,3 cm, złożoną z monofilamentowego polipropylenu oraz z antyadhezyjnej wchłanialnej powłoki hydrożelowej (wchłania się w 30 dni), z kieszeniami,  polipropylenowymi „wąsami” oraz wchłanialnym pierścieniem PDO (w ciągu 24-32 tyg.),  umożliwiającymi pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. Rozmiar porów siatki polipropylenowej to 3.97 mm2 - warstawa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 34

poz. 6

Czy Zamawiający dopuści siatkę pępkową o śr. 6,4 cm, złożoną z monofilamentowego polipropylenu oraz z antyadhezyjnej wchłanialnej powłoki hydrożelowej (wchłania się w 30 dni), z kieszeniami,  polipropylenowymi „wąsami” oraz wchłanialnym pierścieniem PDO (w ciągu 24-32 tyg.),  umożliwiającymi pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. Rozmiar porów siatki polipropylenowej to 3.97 mm2 - warstawa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

- Dot. Zadania 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną 7,51mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści kateter w rozmiarze 24CH?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer transparentną o zabarwieniu niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw z końcówką do odsysania w rozmiarze CH12 oraz drenem CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o rozmiarze CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści pisak do skóry z podwójną końcówką? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 16 poz. 1

Czy zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 16 poz. 1

Czy zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 250cm dołączonym osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 26 poz. 1

Czy zamawiający dopuści podwieszkę do naczyń krwionośnych o śred. Mini 2,0-1,2 i śred. Maxi 2,5-1,40?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 32 poz. 1

Czy zamawiający podkład chłonny o parametrach:

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP

- złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m2), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m2), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m2)

- waga całkowita 265g

- kolor: wkład chłonny - biały, laminat - niebieski

- rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm)

- chłonność 4130ml

- jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16

- Dot. Zadania 33

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 rozmiar 7,5x15

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 17

- Dot. Zadania 40

Poz. 2

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca zaoferuje artykulacyjny ładunek do staplera endoskopowego liniowego z nożem o długości 45mm, wysokość zszywki otwartej 2,0-2,5-3,0 mm (ładunek do naczyń), wysokość zamkniętej zszywki 0,75-1,0-1,25 mm – oznaczony kolorystycznie, kolor brązowy. Ładunki pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 40

Poz. 3

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca zaoferuje artykulacyjny ładunek do staplera endoskopowego liniowego z nożem o długości 45mm, wysokość zszywki otwartej 3,0-3,5-4,0 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,25-1,5-1,75 mm – oznaczony kolorystycznie, kolor fioletowy. Ładunki pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 40

Poz. 4

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca zaoferuje artykulacyjny ładunek do staplera endoskopowego liniowego z nożem o długości 60mm, wysokość zszywki otwartej 3,0-3,5-4,0 mm (ładunek do tkanki normalnej i grubej), wysokość zamkniętej zszywki 1,25-1,5-1,75 mm – oznaczony kolorystycznie, kolor fioletowy. Ładunki pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18

- Dot. Zadania 9

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki CareFusion 4406, pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czystych jednokrotnego użytku, szerokość ostrza 36 mm, o konstrukcji wykluczające uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolnych od lateksu; opakowanie: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź: Zgodnie nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 13 poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:

Elektrody powrotne bez kabla, dla dorosłych i dzieci, dzielone, hydrożelowe, na podłożu z pianki PE, rozmiar 157 x 113 mm, powierzchnia przewodząca 107 cm², powierzchnia całkowita 177 cm2, impedancja <2 Ohm przy 500 kHz, maksymalna temperatura <3,5 C°@ 700 mA, współpraca z systemem kontroli przylegania, z orientacją kierunkową do pola operacyjnego (dłuższy bok prostopadle do pola operacyjnego), każda elektroda zapakowana indywidualnie z etykietą do wklejania do protokołu pacjenta, opakowanie zbiorcze 100szt

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 13 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o dł. 145 mm, trzpień 2,38 mm w przypadku spełniania pozostałych wymogów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 13 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody nieprzywierającej o dł. 70 mm i wymiarach ostrza szer. 2,3 mm, grubość 0,55 mm, trzpień 2,38 mm, opakowanie zbiorcze 24 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 13 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie elektrody o dł. 153 mm i wymiarach ostrza szer. 2,3 mm, grubość 0,55 mm, trzpień 2,38 mm, opakowanie zbiorcze 24 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 13 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie elektrody nieprzywierającej o dł. 150 mm i wymiarach ostrza szer. 2,3 mm, grubość 0,55 mm, trzpień 2,38 mm, opakowanie zbiorcze 24 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 poz. nr 1 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 61mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 poz. nr 2 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 81mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 w poz. nr 3 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 81mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 w poz. nr 4 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 61mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Wymiar zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2.0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu nr 42 poz. 5 dopuści stapler prosty o długości 60mm lub 80mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,8mm. Stapler z mechanizmem umożliwiającym regulację kąta zamknięcia bransz w zależności od grubości tkanki za pomocą dedykowanego suwaka znajdującego się na końcu rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 poz. nr 6 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 32mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lampy operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy w zadaniu 42 w poz. nr 7 Zamawiający dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 60mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lampy operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 w poz. nr 8 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 90mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lampy operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 w poz. nr 9 dopuści magazynek do staplera liniowego 30- 32mm i 90mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm lub 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy Zamawiający w zadaniu 42 w poz. nr 10 dopuści magazynek do staplera liniowego 60mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm i 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 42

Czy zamawiający w zadaniu 42 w poz. nr 13 dopuści ładunek do rękojeści laparoskopowej z nożem w ładunku i prostą dystalną częścią branszy, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 45

Czy Zamawiający w zadaniu nr 45 poz. 1 dopuści nożyczki długie 33cm odgięte 17mm, wykonane z ABS, fluorowanego etylenu propylenu oraz stali nierdzewnej, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 45

Czy Zamawiający w zadaniu nr 45 poz. 2 dopuści długość narzędzia 33cm, wykonane z ABS, fluorowanego etylenu propylenu oraz stali nierdzewnej przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 45

Czy Zamawiający w zadaniu nr 45 poz. 3 dopuści kleszczyki chwytne z ząbkami typu grasper 5mm, długość narzędzia 33cm, wykonane z ABS, fluorowanego etylenu propylenu oraz stali nierdzewnej, bransze 22mm (max. rozwarcie 32mm) przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 51

Zamawiający w zadaniu nr 51 podaj wymóg opakowania sterylnego (papier-folia). Część elementów zestawów pakowania jest w opakowanie sterylne (blister-folia). Czy Zamawiający dopuści oba sposoby pakowanie produktów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem sterylności.

- Dot. Zadania 51

Zamawiający w zdaniu nr 51 określił wymóg: „Zamawiający ma wybór długości noża harmonicznego (dwa kody w ofercie)” Jednocześnie wymagane są: „dwie długości zakrzywionej branszy aktywnej” dla każdej z dwóch długości noża. Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza wymóg złożenia 4 kodów w ofercie a nie dwóch tak jak obecny zapis z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż doszło do omyłki w zakresie zapisu „dwa kody w ofercie” i wymaga zaoferowania 4 kodów w ofercie a nie dwóch tak jak obecny zapis z SWZ.

- Dot. Zadania 49

Czy Zamawiający w zadaniu nr 49 poz. 1 dopuści trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy 6,5mm, jednorazowego użytku, rękaw nieprzewodzący, rozmiar trokaru oznaczony liczbowo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 49

Czy Zamawiający w zadaniu nr 49 poz. 2 dopuści trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy 10mm, jednorazowego użytku, rękaw nieprzewodzący, rozmiar trokaru oznaczony liczbowo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 49

Czy Zamawiający w zadaniu nr 49 poz. 3 dopuści trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy 12mm, jednorazowego użytku, rękaw nieprzewodzący, rozmiar trokaru oznaczony liczbowo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 49

Czy Zamawiający w zadaniu nr 49 dopuści opakowanie po 10sztuk? Ilości opakowań (kolumna 7) dla każdej z pozycji zostanie zamieniona na 3,6 op. tak aby ilości trokarów w każdej pozycji były takie same niezależnie od sposobu pakowania tj. 36szt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 20

- Dot. Zadania 40

Czy Zamawiający w pakiecie 40 poz. 2, wymaga, aby zaoferowane produkty należały do klasy III? We wskazanej pozycji znajduje się produkt, który z uwagi na specyfikę i szeroki zakres wykonywanych operacji w Państwa szpitalu, może być wykorzystywany do zamykania żył i tętnic płucnych (np. podczas zabiegów torakochirurgicznych). 
W świetle Załącznika VIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: wyroby do implantacji i chirurgiczne wyroby do stosowania 
w bezpośrednim kontakcie z sercem, centralnym układem krążenia (w tym w obrębie tętnic płucnych i żył płucnych) lub ośrodkowym układem nerwowym „należą do klasy III”. Tożsamą klasyfikację takich wyrobów zawierają uprzednio obowiązująca Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Załącznik IX)

i przepisy prawa krajowego w postaci § 4 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. 
w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (zachowujące moc do dnia 26 maja 2040 r.).

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 21

- Dot. Zadania 3 poz. 2-4

Zamawiający wskazuje w SWZ, że dreny mają posiadać "otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji" - prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy przez to rozumieć, ze Zamawiający oczekuje drenów typu Ulmer, charakteryzujących się konstrukcyjnie zmienną, zmniejszającą się dystalnie średnicą otworów drenujących na całej długości perforacji co gwarantuje oczekiwaną w SWZ cechę, w odróżnieniu od drenów typu Redona, które posiadają konstrukcyjnie perforacje o tej samej średnicy na całej długości, w związku z czym nie umożliwiają utrzymania stałej siły odsysania na całej długości perforacji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się z taką interpretacją mechanizmu ssącego z Pytającym.

- Dot. Zadania 3 poz. 5

W związku z tym, iż Zamawiający nie określa tego w SWZ, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zad.3 poz.5 oczekuje drenów brzusznych z otworami bocznymi, bez otworów bocznych, czy obydwu wersji do wyboru Zamawiającego ?

Odpowiedź: Z otworami bocznymi.

- Dot. Zadania 5 poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zad.5 poz.3 i 4 jałowego łącznika schodkowego Y do drenów Thorax obejmującego średnice drenów od 36 do 40 CH, tj. od 12-13,33 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 5 poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zad.5 poz.3 i 4 jałowego łącznika schodkowego Y do drenów Thorax
6-13 mm, obejmującego także oczekiwaną w poz. 3 średnicę 12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści w zad.11 osłone o wymiarach 250x14cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 22

- Dot. Zadania 13 poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną dwudzielną, jednorazowego użytku do diatermii hydrożelowa 163,5 
x 117 mm (powierzchnia przewodząca 105cm2 ), nie zawiera lateksu oraz ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 13 poz. 2

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, niekierunkową pozwalającą na dowolne umiejscowienie względem kierunku prądu dzieloną na dwie równe części, co pozwala na równomierne rozprowadzenie prądu na powierzchni elektrody, o wymiarach 117 x 163,5 mm, o powierzchni przewodzenia

105 cm2, pakowana pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 13 poz. 3

Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, o dł. uchwytu 145mm, Ø2,38mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową o dł. całkowitej elektrody 70mm , pakowana pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 50 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 13 poz. 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, jednorazowego użytku, pokryta powłoką nieprzywierającą, długość 70mm, trzonek Ø2,38mm, wymiary noża: o szer. części roboczej 2,3 mm, o grubości części roboczej 0,5 mm, pakowana pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 24szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 13 poz. 5

Czy zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, jednorazowego użytku, o długości 153mm, trzonek Ø2,38mm, wymiary noża: o szer. części roboczej 2,3 mm, o grubości części roboczej 0,5 mm, pakowana pojedynczo, 
w opakowaniu zbiorczym po 24szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 13 poz. 6

Czy zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, przedłużoną, jednorazowego użytku, pokryta powłoką nieprzywierającą, o długości 153mm, trzonek Ø2,38mm, wymiary noża: o szer. części roboczej 2,3 mm, o grubości części roboczej 0,5 mm, pakowana pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 24szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 13 poz. 7

Czy zamawiający dopuści jednorazowy przyrząd do czyszczenia końcówek koagulacji, penset itp. pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań biorąc pod uwagę zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 23

- Dot. Zadania 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra bcienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Dot. Zadania 1 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości  30±5µ  , pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 45 x 28 cm rozmiar powierzchni całkowitej 28 x 53,5 cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości  30±5µ  , pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 45 x 55 cm rozmiar powierzchni całkowitej 45 x 63,5  cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana 
z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola z końcówką typu Yankauer o średnicy 22 CH (śr. wewn. 5 mm/ zewn. 7,5 mm) z 4 otworami odbarczającym o długości 135 mm z kontrolą odsysania z ergonomiczną nieprzezroczystą rączką oraz z drenem 24 CH z zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. 350 cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby dren posiadał dodatkowy wstępnie zamontowany łącznik męski umożliwiający opcjonalne połączenie ze sobą dwóch drenów.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

- Dot. Zadania 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola z końcówką typu Pinpoint o średnicy 12 CH (śr. wewn. 3,0 mm/ zewn. 4,2 mm) z 4 otworami odbarczającym o długości 135 mm z kontrolą odsysania z ergonomiczną nieprzezroczystą rączką oraz z drenem 24 CH z zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. 350 cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 6 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby dren posiadał dodatkowy wstępnie zamontowany łącznik męski umożliwiający opcjonalne połączenie ze sobą dwóch drenów.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

- Dot. Zadania 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola z końcówką typu Yankauer o średnicy 22 CH (śr. wewn. 5 mm/ zewn. 7,5 mm) z 4 otworami odbarczającym o długości 135 mm z kontrolą odsysania z ergonomiczną nieprzezroczystą rączką oraz z drenem 24 CH z zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. 350 cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarek Medline.

W przypadku dopuszczenia wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  kompatybilne z ostrzami strzygarki na umowę bezpłatnego użyczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 13x244cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę z jedną taśmą lepną o wymiarach 18x250cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry  z załączoną  linijką (z dwustronną skalą pomiarową ) z syntetycznego papieru, co zagwarantuje utrzymanie jej stabilności nawet gdy staje się mokra .

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Dot. Zadania 15

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry,  który posiada  na korpusie 5 cm skalę pomiarową ?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Dot. Zadania 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jednostronnego markera do skóry (część pisząca z jednej strony markera).

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Dot. Zadania 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ortopedycznego zestawu do odsysania z pola operacyjnego składającego się z  drenu o dł. 3,5 m, 2  końcówkek  zagiętych , 1 końcówki prostej, w zestawie dodatkowy filtr dł. 12,5 cm +/- 0,2 cm. Zestaw sterylny podwójnie pakowany wew. worek foliowy, zew. papier - folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej w rozmiarze 71x182 cm pakowanej indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Dot. Zadania 32

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania przenośnych absorpcyjnych, mat wysokochłonnych, które można przycinać stosownie do potrzeb bez uszkodzenia maty?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 24

- Dot. Wykazu dostaw dla zadania nr 22, 46

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie wykazu min. 2 dostaw odpowiadających sprzętowi jednorazowego użytku o wartościach dostaw zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. Zadania 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplera skórnego 35 zszywek, średnica drutu 0,6mm, zszywka po zamknięciu 7,0x4,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- ddot. Zadania 46 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymagając w zadaniu 46, pozycjach 1-3 trokarów z korpusem ze stali nierdzewnej ma na myśli obturator ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Dokładny opis korpusu znajduje się w SWZ.

- Dot. Zadania 46 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na obturatorze?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

- Dot. Projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. Zadania 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści folie wykonane z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie zawierające w warstwie klejącej 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie o rozciągliwości 20%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie o powierzchni lepnej 42 x 36 cm, pow. całkowita 42 x 42 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści folie o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 1 poz. 2,3

Czy Zamawiający odstąpi od systemu aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera i dopuści folie z systemem zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany ze 100% silikonu 50cm z linią rtg Fr 20-36?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w opakowanie podwójne – opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy wew. 9mm i zew. 11mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy wew. 10mm i zew. 13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający wyłącznie:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o szerokości 7,2mm, wysokości 4,9mm i grubości 0,6?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o szerokości 5,9mm, wysokości 3,9mm i grubości 0,5?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podwieszki maxi 2,5x1,2mm? Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. Zadania 26 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga 2100 sztuk podwieszek czy 2100 opakowań a’2sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2100 sztuk podwieszek.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 11 ark.

Egz. 1- a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma  e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-07-07