Załącznik 3 do PFU – Wyposażanie - Urządzenia laboratoryjne i procesowe

Urządzenia laboratoryjne i procesowe

| U01 | Mikrokeratom | Konieczny nowy zakup |
| --- | --- | --- |
| U02 | Komora laminarna (klasa czystości A) ULPA | Konieczny nowy zakup |
| U03 | Komora laminarna (klasa czystości A) z wbudowanym mikroskopem stereoskopowym | Konieczny nowy zakup |
| U04 | Mikroskop odwrócony | Konieczny nowy zakup |
| U05 | Usunięte z listy | --- |
| U06 | Komputer zabudowany | Konieczny nowy zakup |
| U07 | Lampa szczelinowa z torem wizyjnym | Konieczny nowy zakup |
| U08 | CO2 Inkubator | Konieczny nowy zakup |
| U09 | Lampa szczelinowa z torem wizyjnym | Konieczny nowy zakup |
| U10 | Mikroskop endotelialny Konan Medical Cellcheck D+ | Przenoszony |
| U11 | Zamrażarka biomedyczna -30 ºC | Konieczny nowy zakup |
| U12 | Lodówka laboratoryjna 2-8 ºC | Konieczny nowy zakup |
| U13 | Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC | Konieczny nowy zakup |
| U14 | Lodówko - zamrażarka laboratoryjna 2-8 ºC/-30 ºC | Konieczny nowy zakup |
| U15 | Tomograf optyczny | Konieczny nowy zakup |
| U16 | Zgrzewarka Entrhal EM 20KLC | Przenoszony |

- U01 – Mikrokeratom automatyczny

- Konsola sterująca zasilana z sieci z podtrzymaniem zasilania z wewnętrznego akumulatora. 1 szt.

- Zasilanie dla mikrokeratomów do wyboru: z sieci elektrycznej, z sieci sprężonego powietrza o ciśnieniu w zakresie 4 – 8 atm.

- Wewnętrzny akumulator do podtrzymania zasilania w przypadku braku napięcia w sieci.

- Przycisk nożny sterujący uruchomieniem oscylacji cięcia.

- Możliwość pracy z keratomem obrotowym, liniowym zasilany elektrycznie lub pneumatycznie.

- Precyzyjna regulacja ciśnienia zasilającego w przypadku stosowania turbiny.

- Wyświetlacz cyfrowy prezentujący aktualne ciśnienie zasilające turbinę na wyjściu konsoli.

- System zapewniający podciśnienie dla zabiegów ALTK. Z dwiema pompami i cyfrowym wyświetlaczem podciśnienia.

- Mikrokeratom liniowy elektryczny, do napędu oscylacji i przesuwu noża. 2 szt.

- Motor do liniowego DSAEK zasilany elektrycznie. 2 komplety.

- Cięcie z przesuwem automatycznym.

- Do wyboru dwie prędkości przesuwu.

- Możliwość pracy z głowicami jednorazowymi do wyboru z zakresu kalibracji 110, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mikrometrów

- Zestaw startowy

- Pierścień prowadzący do liniowego UT DSAEK do sztucznej komory wielorazowego użytku. 2 komplety.

- Zestaw startowy 15 jednorazowych głowic ONE USE LC 400, 450, 500 mikrometrów (po 5 z każdego rozmiaru).

- Sztuczna komora wielorazowego użytku. Podstawa komory, pokrywa komory, kaseta sterylizacyjna. 2 komplety.

- Kaseta do sterylizacji sztucznej komory w autoklawie – 2 szt.

- Możliwość zastosowania komór jednorazowych, sterylnych

- Urządzenie do podaży i kontroli ciśnienia w sztucznej komorze

- Zakres regulacji ciśnienia od 30 do 250 mmHg

- Zasilanie napięciem z sieci

- Regulacja ciśnienia pokrętłem

- Wyświetlacz cyfrowy wskazujący aktualne ciśnienie

- Przycisk nożny do uruchomienia podaży ciśnienia.

- Zestaw startowy 10 jednorazowych przewodów łączących sztuczną komorę z systemem kontroli ciśnienia. W zestawie strzykawka, filtr oraz kranik trójdrożny

- System kontroli ciśnienia, przycisk nożny, zasilacz sieciowy. System kontroli ciśnienia służy do precyzyjnego ustawienia ciśnienia wewnątrz sztucznej komory, w której rozwarstwia się w sposób zautomatyzowany rogówkę. Zapewnia to standaryzację protokołu i uzyskiwanie pewnych, powtarzalnych wyników. Nie ma potrzeby stosowania systemu z butlami infuzyjnymi.

- Sterylizacja motoru w plaźmie. Możliwe zastosowanie sterylnego rękawa. Sterylizacja sztucznej komory w autoklawie.

- Gwarancja: 12 miesięcy.

- U02 - Komora laminarna (klasa czystości A) ULPA

- Wymiar zewnętrzny: 1850 x 1405 x 780 mm, dwustanowiskowa,

- Wysoka wydajność filtracji ULPA 99,9995%

- Ciągły monitoring temperatury, spadku ciśnienia i prędkości powietrza

- Automatyczny zapis parametrów pracy oraz sterowania dla celów kontroli jakości

- Zapis logów poprzez USB lub e-mail, Stały podgląd stanu filtru ULPA

- Dotykowy ekran LCD (działa nawet w rękawiczkach)

- Pełne informacje o wszystkich głównych parametrach pracy komory

- Timery do automatycznego startu stanowiska pracy, indywidualnego sterowania powierzchniami grzewczymi i innymi urządzeniami

- Powiadomienia i alarmy e-mailem, Zdalne sterowanie (Android, iOS) - sterowanie stacją roboczą z biura lub domu

- Magnetyczna lampa UV wewnątrz komory

- Regulowane natężenie światła LED w komorze

- Podstawa regulowana elektrycznie w zakresie wysokości 65-110cm

- Komora wyposażona w 4 kółka, z 2 hamulcami (1 para hamulców)

- Komora posiada sondę kinetyczną (z możliwością podpięcia systemu pomiaru cząstek cleanroom) do pomiaru cząstek oraz system połączenia z systemem HVAC.

- Gwarancja: 24 miesiące

- U03 - Komora laminarna (klasa czystości A) z wbudowanym mikroskopem stereoskopowym

- Wymiar zewnętrzny: 1850 x 1405 x 780 mm, dwustanowiskowa,

- Wysoka wydajność filtracji ULPA 99,9995%

- Ciągły monitoring temperatury, spadku ciśnienia i prędkości powietrza

- Automatyczny zapis parametrów pracy oraz sterowania dla celów kontroli jakości

- Zapis logów poprzez USB lub e-mail, Stały podgląd stanu filtru ULPA

- Dotykowy ekran LCD (działa nawet w rękawiczkach)

- Pełne informacje o wszystkich głównych parametrach pracy komory

- Timery do automatycznego startu stanowiska pracy, indywidualnego sterowania powierzchniami grzewczymi i innymi urządzeniami

- Powiadomienia i alarmy e-mailem, Zdalne sterowanie (Android, iOS) - sterowanie stacją roboczą z biura lub domu

- Magnetyczna lampa UV wewnątrz komory

- Regulowane natężenie światła LED w komorze

- Zintegrowany w tylnej ścianie komory monitor dotykowy LCD 21,5 cala, IP 65, ekran dotykowy, Full HD, HDMI, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z gniazdami VGA i HDMI dostępne od tyłu komory.

- Podstawa regulowana elektrycznie w zakresie wysokości 65-110cm - Komora wyposażona w 4 kółka, z 2 hamulcami (1 para hamulców)

- Komora posiada sondę kinetyczną (z możliwością podpięcia systemu pomiaru cząstek cleanroom) do pomiaru cząstek oraz system połączenia z systemem HVAC.

- Wbudowany w tylnej ścianie komory, po prawej stronie monitor 21.5", o rozdzielczości 1920x1080 px, front o szczelności IP65.

- System optyczny z równoległymi torami optycznymi (Parallel, Galillean), korygowany do nieskończoności.

- Współczynnik zoom 8:1 (płynna zmiana powiększenia za pomocą pokrętła).

- Regulacja głowicy zoom w zakresie 1x–8x (z okularami o powiększeniu 10x i obiektywem o powiększeniu 1x sumaryczne powiększenie mikroskopu mieści się w zakresie 10x-80x).

- Obiektyw P-PLAN 1x o odległości roboczej (W.D.) 78 mm.

- Okulary 10x z polem widzenia o średnicy 22 mm, z regulacją dioptryjną, gumowe muszle oczne, możliwość montażu mikrometrów okularowych. Nasadka okularowa z tubusami okularowymi nachylonymi pod kątem 20o i regulacją rozstawu.

- Statyw kolumnowy typu P-DSL32 LED z płaską podstawą (szerokość: 300 mm, głębokość: 337 mm, wysokość: 35 mm) z wbudowanym oświetlaczem światła przechodzącego w technologii LED i systemem kontrastowania obiektów przezroczystych OCC (Oblique Coherent Contrast), uchwyt głowicy z regulacją ostrości makro i mikro.

- Port fotograficzny „P-IBSS2 Beam Splitter S2” z adapterem do zamontowania kamery mikroskopowej. Cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa - o rozdzielczości maksymalnej nie mniejszej niż 3840 x 2160 pikseli, odświeżanie obrazu na żywo z prędkością nie mniejszą niż 30 klatek na sekundę, zapewnia płynne przeglądanie preparatu, mikromanipulację i ogniskowanie. Kamera nie wymaga komputera do pracy, wyświetla obraz i interfejs bezpośrednio na monitorze 27” podłączonym do kamery. Kamera posiada wbudowany port USB. Sterowanie kamerą odbywa się za pomocą dołączonej myszy USB, poprzez interfejs wyświetlany bezpośrednio na monitorze. Funkcje wbudowane w kamerę pozwalają na zapisywanie zdjęć i filmów na pamięci USB, a także umożliwia nanoszenie odcinków skali na fotografie oraz wykonywanie pomiarów długości.

- Gwarancja: 24 miesiące

- U04 - Mikroskop odwrócony

- Statyw mikroskopu, światło przechodzące i padające, z zmotoryzowaną osią Z; 6-pozycyjna miska obiektywowa M27 (BD DIC), kodowana, z uchwytem suwaków 6x20mm; 6-pozycyjny kodowany rewolwer modułów P&C; uchwyt suwaka analizatora 12x35mm; światło padające BD (jasne i ciemne pole) LED 10W, z miejscem na przesłonę polową, aperturową, polaryzator oraz suwaki filtrów, z możliwością zamontowania oświetlenia HAL 100; światło przechodzące LED 10W z 2-pozycyjnym uchwytem filtrów d=32mm; zmot. oś ostrości/Z (krok 78nm), zakres ostrzenia 13mm z regulowanym limitem; przełącznik TL/RL (światło przechodzące/padające); przycisk SNAP dla kamer; tryb ECO; system Light Manager dla światła TL/RL LED; manager parfokalności; złącze USB 2.0 do PC; zewnętrzny zasilacz, kabel zasilający, pokrowiec

- Tubus binokularny, 45°/23

- Fototubus pośredni H=50mm, łącznik kamery z lewej strony

- Suwak rozdzielacza wiązki (beam splitter) dla fototubusa, z podziałami światła: 100% na okulary / 20% okulary, 80% kamera

- Okular PL 10x/23 Br. foc.

- Muszla oczna

- Stolik skanujący 130x85 mot. CAN (D)

- Konwerter CAN - USB Rev.2 (D)

- Joystick XY; CAN (D) dla stolików mechanicznych mot.

- Uniwersalna ramka montażowa K, dla szalek Petriego 24~68 mm oraz preparatów (długość maks. 120 mm)

- Kondensor LD 0.3 H, Ph, PlasDIC, obrotowy (clickstop co 90°), dla obiektywów 2.5x-40x, z uchytem suwaka 10x46mm (WD=72mm)

- Pierścień kontrastu fazowego Ph 1/0.30 do suwaka

- Pierścień kontrastu fazowego Ph 2/0.30 do suwaka

- Suwak 10x46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC do kondensora

- Obiektyw LD A-Plan 5x/0.15 Ph1 M27 (FWD=11.7mm przy CG=1mm polistyren)

- Obiektyw LD A-Plan 10x/0.25 Ph1 M27 (FWD=8.5mm przy CG=1mm polistyren)

- Obiektyw LD A-Plan 20x/0.35 Ph2 M27 (FWD=4.9mm przy CG=1mm polistyren)

- Obiektyw LD Plan-Neofluar 40x/0.6 Corr Ph2 M27 korygowalny, dla naczyń (cover glass, CG) o grubości 0~1.5mm (WD=3.3mm przy CG=0mm i WD=2.5mm przy CG=1.5mm)

- Adapter kamery 60N-C 2/3" 0.5x

- Kamera mikroskopowa color, Uniwersalna kamera do zastosowań edukacyjnych, rutynowych prac laboratoryjnych i dokumentacji; kolorowy przetwornik 12 MPix (4032×3044) z dodatkowymi trybami 4K (3840×2160) i FullHD (1920×1080); praca kamery z komputerem przez USB, Wi-Fi (adapter dostępny osobno) lub Ethernet RJ45 oraz z płatnym lub darmowym oprogramowaniem pomiarowym dla systemów Windows, iOS oraz Android; lub w trybie standalone (złącze HDMI), bez komputera, poprzez zintegrowane oprogramowanie do pracy z monitorem

- Licencja oprogramowania

-	Basic 3D viewing

-	Colocalization

-	Connect basic

-	Direct processing

-	Manual EDF

-	Measurement

-	Panorama

-	Spectral unmixing

-	Basic acquisition functions (time series and multichannel)

- Licencja - Zestaw narzędzi do akwizycji zmotoryzowanej

- 	Akwizycja obrazów i sterowanie komponentami zmotoryzowanymi w eksperymentach wielowymiarowych. Ten pakiet umożliwia akwizycję obrazów kafelkowych, wielopozycyjnych i w układzie Z przy użyciu komponentów zmotoryzowanych. Można je łączyć z wbudowanym autofokusem i przetwarzaniem bezpośrednim.

- 	Funkcjonalność Z-stack i ulepszona głębia ostrości (EDF)

- 	Tiles & Positions (automatyczne skanowanie predefiniowanych obszarów próbki, kompatybilne z programowym autofokusem)

- 	Programowy autofokus (określanie optymalnej pozycji ostrości w próbce)

- Licencja

- Łatwa w użyciu analiza obrazu w standardowych zastosowaniach nauk przyrodniczych.

- Szybki start z aplikacjami Bio Apps dostosowanymi do konkretnych zastosowań

- Dostępne aplikacje Bio Apps: zliczanie komórek, konfluencja, ekspresja genów i białek oraz automatyczne wykrywanie punktów

- Łatwa obsługa dzięki predefiniowanym parametrom

- Wybierz między szybką segmentacją klasyczną a bardziej zaawansowanymi modelami AI (wymagany oddzielny zestaw narzędzi Toolkit AI lub sieci neuronowe DNN trenowane w Apeer z segmentacją semantyczną lub instancyjną)

- Wizualizacja wyników za pomocą dedykowanych i interaktywnych wyświetlaczy

(tabela, mapa cieplna, szeregi czasowe, wykres punktowy xy, histogram)

- Eksport wyników, wykresów i ustawień przetwarzania

- Obsługa analizy 2D z ustalonymi punktami czasowymi i szeregami czasowymi

- Gwarancja: 12 miesięcy

- U05 - Usunięte z listy

- U06 - Komputer zabudowany – dostawa przez Inwestora

- U07 - Lampa szczelinowa z torem wizyjnym

- Lampa szczelinowa z rozdzielaczem optycznym

- Zasilacz dla lamp szczelinowych LED

- Stolik okulistyczny

- U08 - CO2 Inkubator

- Pojemność: 230 litrów.

- Płaszcz powietrzny.

- Zakres nastawy temperatury:+5°C od temperatury otoczenia do +50°C.

- Zakres nastawy stężenia CO2: 0% do 20%.

- Wilgotność utrzymywana na stałym poziomie 95%RH (±5%).

- Podwójny czujnik IR stężenia CO2. Wnętrze i półki wykonane z bakteriobójczego stopu stali nierdzewnej z miedzią.

- Dodatkowe, szklane drzwi wewnętrzne.

- Liczba półek: 4 szt.

- Sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD.

- Rejestracja parametrów pracy, transfer danych na pamięć USB.

- Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, otwarcia drzwi, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

- Programowalna lampa UV do sterylizacji powietrza i wody używanej w procesie nawilżania atmosfery.

- System dekontaminacji wnętrza oparami nadtlenku wodoru.

- Elektryczny zamek drzwi z blokadą dostępu za pomocą hasła.

- Waga 90kg.

- Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 770x730x905mm

- Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 643x523x700mm

- Gwarancja (w miesiącach): 24

- Reduktor dwustopniowy do butli z dwutlenkiem węgla

- Certyfikat ISO5/GMP B

- Gwarancja (w miesiącach): 24 miesiące

- Generator oparów nadtlenku wodoru

- Podłączany do inkubatora wyłącznie na czas wykonania dekontaminacji nadtlenkiem wodoru.

- Gwarancja (w miesiącach): 24 miesiące

- U09 - Lampa szczelinowa z torem wizyjnym

- Lampa szczelinowa z rozdzielaczem optycznym

- Zasilacz dla lamp szczelinowych LED

- Stolik okulistyczny

- U10 - Mikroskop endotelialny Konan Medical Cellcheck D – dostarczany przez Zamawiającego

- U11 - Zamrażarka biomedyczna -30 ºC

- Konstrukcja pionowa (szafowa).

- Pojemność: 504 litry.

- Zakres nastawy temperatury: -20°C do -30°C.

- Komora zamykana 2 szt. drzwi zewnętrznych (górne i dolne).

- Półki stalowe, ażurowe (6 szt.)

- Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED.

- Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze.

- Kompresor inwerterowy o zmiennej prędkości działania.

- Sygnalizacja alarmowa: zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, zaniku napięcia.

- Zamek na klucz.

- Waga 144 kg.

- Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 793x770x1802 mm

- Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 649x614x1262 mm

- Gwarancja (w miesiącach): 24

- U12 - Lodówka laboratoryjna 2-8 ºC

- Konstrukcja pionowa (szafowa).

- Pojemność: 345 litrów.

- Zakres nastawy temperatury: +2°C do +14°C.

- Kompresor inwerterowy.

- Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC).

- Wymuszony obieg powietrza.

- Para przesuwnych, całkowicie przeszklonych drzwi zewnętrznych. 6 półek ażurowych.

- Panel sterowania z wyświetlaczem tekstowym OLED.

- Oświetlenie wewnętrzne (diody LED).

- Sygnalizacja alarmowa: zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi.

- Wbudowany rejestrator danych (temperatura, alarmy, otwarcia drzwi) z funkcją transferu danych na przenośną pamięć USB.

- Zamek na klucz.

- Waga 105 kg.

- Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 800 x 500 x 1820 (mm)

- Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 720 x 360 x 1425 (mm)

- Gwarancja (w miesiącach): 24

- U13 - Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC

- Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C

- Konstrukcja szafowa (pionowa). Pojemność: 729 litrów.

- Zakres nastawy temperatury: -40°C do -86°C.

- Technologia „Dual Cooling” - dwa niezależne układy chłodzenia

- Kompresory inwerterowe.

- Izolacja próżniowa VIP Plus.

- Wnętrze powlekane na biało.

- Dwoje izolowanych drzwi wewnętrznych zamykanych na zatrzaski. 4 poziomy przechowywania (3 półki + podłoga zamrażarki).

- Panel sterowania z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD.

- Rejestracja parametrów pracy, transfer danych na pamięć USB.

- Port wyrównywania ciśnień.

- Sygnalizacja alarmowa: zaniku napięcia, zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi, styki NO/NC.

- Elektroniczny zamek drzwi z funkcją odblokowania hasłem (opcjonalnie skanem twarzy lub kartą RFID).

- Konstrukcja bezfiltrowa - brak konieczności czyszczenia filtra skraplacza.

- Zamek na klucz.

- Wyrób medyczny.

- Waga 296 kg.

- Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 1030 x 882 x 1988 mm.

- Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 870 x 600 x 1400 mm.

- System awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 backup

- System zasilany ciekłym dwutlenkiem węgla pobieranym z butli syfonowej.

- Gwarancja (w miesiącach): 24

- Butla syfonowa z dwutlenkiem węgla (30 kg)

- U14 - Lodówko - zamrażarka laboratoryjna 2-8 ºC/-30 ºC

- Konstrukcja pionowa (szafowa).

- Pojemność: 326 litrów (chłodziarka) / 136 litrów (zamrażalnik).

- Zakres nastawy temperatury: +2°C do +14°C (chłodziarka) / od -20°C do -30°C (zamrażalnik).

- Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC).

- Kompresor sekcji chłodniczej w technologii inwerterowej.

- Drzwi zewnętrzne chłodziarki dwuskrzydłowe z oknami obserwacyjnymi.

- Drzwi zewnętrzne zamrażalnika dwuskrzydłowe, pełne.

- Wykonanie wnętrza: tworzywo sztuczne (chłodziarka) / stal malowana (zamrażalnik).

- Półki w chłodziarce: szkło hartowane (3 szt.) / półki w zamrażalniku: stalowe, ażurowe (2 szt.)

- Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem tekstowym OLED.

- Komora chłodziarki z oświetleniem LED.

- Sygnalizacja alarmowa: zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi.

- Zamek na klucz. Port USB do archiwizacji danych.

- Waga 129 kg.

- Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 800 x 640 x 1810 (mm)

- Wymiary wewnętrzne chłodziarki (SxGxW): 720 x 516 x 913 (mm)

- Wymiary wewnętrzne zamrażalnika (SxGxW): 680 x 470 x 415 (mm)

- Gwarancja (w miesiącach): 24

- U15 - Tomograf optyczny

- Spektralny Tomograf Komputerowy z wbudowaną funduskamerą non-mydriatic (12Mpix). Umożliwia skanowanie siatkówki z rozdzielczością:3 um, oraz z prędkością: 130 000 A scan/sec. Zdjęcie dna oka o kącie obserwacji 45 stopni. Automatyczny przejazd głowicy pomiędzy okiem prawym i lewym. Sterowanie głowicy za pomocą myszki komputerowej. Oprogramowanie w  języku polskim.. Automatyczny moduł przedniego odcinka .

- Stolik pod funduskamerę, z blatem prostokątnym, podnoszony i opuszczany elektrycznie, z symetrycznie umieszczoną kolumną podnoszącą. Wyposażony w umieszczone pod blatem dwa gniazda sieciowe i specjalny kosz na PC. Wymiary blatu: 520x1000 mm. Sterowany sensorami umieszczonymi pod blatem.

- Moduł Angio Oct do tomografu

- Moduł biometrii do tomografu

- Moduł topografu do tomografii

- Narzędzie kalibracyjne do modułów biometrii i topografii

- Urządzenie musi być dostosowane do zamontowania sztucznej komory Moria DSEAK (obecnej na wyposażeniu szpitala), w miejscu którym znajduje się podpórka na brodę pacjenta

- U16 - Zgrzewarka Entrhal EM 20KLC – Dostarczany przez Zamawiającego