Kraków dnia: 2021-10-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-549/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa zestawu kalorymetru dla WEiP - KC-zp.272-549/21” – znak sprawy KC-zp.272-549/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy zamawiający uzna za równoważna ofertę na aparat z czasem automatycznej analizy 10 minut przy zachowaniu dokładności pomiaru  0,05% RSD (dla kwasu benzoesowego) ?

Odp.: Zgodnie z SWZ czas analizy nie może być dłuższy niż 5 minut.

Pytanie 2.

Czy zamawiający uzna za równoważna ofertę z możliwością automatycznej analizy 6 próbek w ciągu godziny.

Odp.: Zamawiający uzna za równoważną ofertę spełniającą minimalne wymagania SWZ, tj. analiza 8-10 próbek w ciągu godziny.

Pytanie 3.

Czy zamawiający uzna za równoważną ofertę na aparat z wymienialnymi drucikami zapłonowymi bez konieczności stosowania nitki bawełnianej?  W zestawie są dostarczane druciki zapłonowe  do przeprowadzenia 1000 analiz, a koszty ich ponownego zakupu są stosunkowo niskie, przez co stosowanie nitek bawełnianych nie jest konieczne.

Odp.: Zamawiający wymaga możliwości pracy aparatu w obydwu systemach zapłonu. Bez takiej możliwości oferta nie można zostać uznana za równoważną.

Pytanie 4

Czy zamawiający uzna za równoważną ofertę na aparat z pojemnością układu wodnego wynoszącą 40 litrów?  Zastosowanie zamkniętego 40 litrowego obiegu wodnego z wbudowaną chłodnicą, stabilizującego temperaturę płaszcza, automatycznego napełniania i opóźniania kalorymetru wodą oraz dokładnego pomiaru temperatury wpływa na uzyskanie precyzyjnych pomiarów i łatwą obsługę przez operatora.

Odp.: Oferta spełniająca minimalne wymagania tj. 15 litrów pojemności układu chłodzącego zostanie uznana za równoważną.