
ZP/60/2026 – System do wideo-EEG i PSG ze stacją opisową						Załącznik nr 1

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	System do wideo-EEG i polisomnografii (PSG) ze stacją opisową
	
	
	
	1 kpl.
	
	
	
	

	a
	Głowica (wzmacniacz) EEG/PSG 
	
	
	
	1
	
	
	
	

	b
	Stanowisko rejestracyjne wideo-EEG/PSG na wózku jezdnym, z kamerą
	
	
	
	1
	
	
	
	

	c
	Stanowisko opisowo-analityczne (stacja opisowa)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	d
	Fotostymulator na statywie jezdnym
	
	
	
	1
	
	
	
	

	e
	Oprogramowanie do rejestracji i analizy EEG, wideo-EEG i PSG – licencje na oba stanowiska
	
	
	
	1 kpl.
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	



Wartość brutto słownie: ………………………………………

	SYSTEM DO WIDEO-EEG I POLISOMNOGRAFII (PSG) ZE STACJĄ OPISOWĄ – 1 KOMPLET

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):
model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Fabrycznie nowy system do wideo-EEG i polisomnografii (PSG), niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu)
	Tak
	
	
	

	2. 
	System przeznaczony do wykonywania badań: EEG rutynowych, długoterminowych badań wideo-EEG (LTM) oraz polisomnograficznych (PSG) u pacjentów dorosłych i dzieci, z wykorzystaniem jednej głowicy (wzmacniacza) i zintegrowanego oprogramowania diagnostycznego lub modułów oprogramowania jednego producenta współpracujących na wspólnej bazie danych
	Tak, podać
	
	
	

	3. 
	System w skład którego wchodzą:
- głowica (wzmacniacz) EEG/
- stanowisko rejestracyjne wideo-EEG/PSG na wózku jezdnym, z kamerą
- stanowisko opisowo-analityczne (stacja opisowa) z drukarką
- fotostymulator na statywie jezdnym
- oprogramowanie EEG, wideo-EEG i PSG z licencjami na oba stanowiska
- akcesoria i czujniki
	Tak
	
	
	

	4. 
	Menu użytkownika oprogramowania diagnostycznego w języku polskim lub angielskim. Opisy (raporty) badań generowane w języku polskim
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Zgodność z normami PN-EN 60601-1 (bezpieczeństwo), PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz PN-EN IEC 80601-2-26 (wymagania szczegółowe dla elektroencefalografów) lub równoważnymi
	Tak
	
	
	

	6. 
	Stanowisko rejestracyjne (komputer i urządzenia na wózku) wraz z głowicą stanowi system elektromedyczny spełniający wymagania PN-EN 60601-1 (rozdz. 16) lub równoważnej dla urządzeń pracujących w otoczeniu pacjenta (np. zasilanie przez transformator separujący). Podać sposób realizacji
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. Należy załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).
W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
Dla wyrobów medycznych klasy I wystarczająca jest deklaracja zgodności producenta.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. GŁOWICA (WZMACNIACZ) EEG/PSG

	8. 
	Głowica umożliwiająca jednoczesną rejestrację sygnałów EEG oraz sygnałów poligraficznych (EKG, EMG, EOG, oddechowych) w badaniach EEG, wideo-EEG (LTM) i PSG
	Tak
	
	
	

	9. 
	Jednoczesna rejestracja minimum:
- 32 kanałów EEG w układzie referencyjnym (monopolarnym) 
oraz, niezależnie od nich
- 8 kanałów poligraficznych (np. EKG, EMG, EOG) – bipolarnych lub uzyskiwanych z dodatkowych wejść referencyjnych. 
Podać liczbę kanałów EEG i poligraficznych dostępnych jednocześnie
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Łączna liczba wejść AC głowicy (wejścia kanałów referencyjnych oraz wejścia kanałów bipolarnych, w tym wejścia programowalne – każde fizyczne wejście liczone jeden raz, bez wejść DC i czujników PSG)
	Podać
	
	≥ 64 – 10 pkt.
48 – 63 – 5 pkt.
< 48 – 0 pkt.
	

	11. 
	Liczba wejść DC (np. dla czujników PSG i sygnałów z urządzeń zewnętrznych, w tym aparatów CPAP/BiPAP i monitorów parametrów życiowych) – min. 12
	Tak, podać
	
	≥ 16 – 10 pkt.
	

	12. 
	Wejścia (dedykowane lub konfigurowalne) do rejestracji sygnałów PSG, min.:
- wysiłek oddechowy – 2 kanały,
- przepływ powietrza,
- ciśnienie w drogach oddechowych (kaniula nosowa)
- chrapanie
- pozycja ciała
- saturacja (SpO₂) i tętno
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Głowica dwumodułowa (moduł pacjenta i moduł bazowy) Wyjście sygnałów elektrofizjologicznych z głowicy pacjenta realizowane za pomocą kabla o długości min. 
5 metrów. Moduł głowicy pacjenta można odłączyć od systemu bez konieczności odpinania elektrod od pacjenta i wyłączania rejestracji badania.
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Pulsoksymetr zintegrowany z głowicą lub modułem bazowym (lub podłączany do nich) – rejestracja SpO₂, tętna i fali pletyzmograficznej zsynchronizowana z zapisem EEG/PSG. Podać technologię pomiaru
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Rozdzielczość przetworników A/C na każdy kanał – min. 24 bit
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Częstotliwość próbkowania – min. 4000 Hz
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Impedancja wejściowa – min. 900 MΩ
	Tak, podać
	
	≥ 1000 MΩ – 5 pkt.
< 1000 MΩ – 0 pkt.
	

	18. 
	Poziom szumów własnych wzmacniacza ≤ 2 µVpp w paśmie EEG 
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (CMRR) – min. 100 dB
	Tak, podać
	
	≥ 105 dB – 5 pkt.
	

	20. 
	Pasmo przenoszenia kanałów EEG: dolna granica ≤ 0,1 Hz, górna granica ≥ 1300 Hz
	Tak, podać
	
	górna granica ≥ 1500 Hz – 5 pkt.
	

	21. 
	Pomiar impedancji elektrod uruchamiany z poziomu głowicy/modułu bazowego lub oprogramowania, z prezentacją wyniku dla każdej elektrody i wizualną sygnalizacją przekroczenia ustawionego progu
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Uruchomienie pomiaru impedancji i odczyt jego wyniku bezpośrednio przy pacjencie – na głowicy lub module bazowym, bez obsługi komputera
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	23. 
	Diody LED wskazujące poziom impedancji umiejscowione bezpośrednio przy każdym gnieździe wejściowym głowicy
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	24. 
	Podświetlenie nocne głowicy
	Tak/Nie
	
	Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	25. 
	Gniazda wejściowe typu touch-proof (DIN 42802, 1,5 mm) dla pojedynczych elektrod oraz możliwość podłączenia czepków elektrodowych za pomocą standardowego złącza DB-25
	Tak
	
	
	

	26. 
	Przycisk zdarzeń dla pacjenta (znacznik w zapisie)
	Tak
	
	
	

	27. 
	Połączenie głowicy ze stanowiskiem przez USB lub sieć LAN (TCP/IP), z obsługą adresacji dynamicznej (DHCP), statycznej, UDP
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Uchwyt do mocowania głowicy (np. na statywie, wózku lub łóżku)
	Tak
	
	
	

	29. 
	Wymiary i masa modułu pacjenta
	Podać
	
	
	

	III. FOTOSTYMULATOR

	30. 
	Fotostymulator ze źródłem światła LED, na statywie jezdnym z ramieniem umożliwiającym ustawienie lampy przed pacjentem leżącym i siedzącym
	Tak
	
	
	

	31. 
	Zasięg ramienia w poziomie – min. 100 cm
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Zakres częstotliwości stymulacji – min. 1–30 Hz; programy stymulacji definiowane przez użytkownika, sterowanie z poziomu oprogramowania
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Regulacja intensywności błysku bezpośrednio na fotostymulatorze
	Tak
	
	
	

	34. 
	Testowy przycisk do wyzwalania błysku na fotostymulatorze
	Tak
	
	
	

	35. 
	Automatyczne znakowanie momentów stymulacji w zapisie EEG
	Tak
	
	
	

	IV. OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE DO REJESTRACJI I ANALIZY EEG / WIDEO-EEG / PSG

	36. 
	Oprogramowanie do rejestracji, przeglądu, analizy i opisu badań EEG, wideo-EEG (LTM) i PSG. (Oprogramowanie do PSG zgodne z aktualnymi zasadami oceny snu AASM). Licencje bezterminowe na stanowisko rejestracyjne i stanowisko opisowe
	Tak
	
	
	

	37. 
	Praca w architekturze sieciowej z relacyjną bazą danych pacjentów i badań; dostęp ze stanowiska opisowego do badań rejestrowanych na stanowisku rejestracyjnym za pośrednictwem sieci LAN Zamawiającego. Podać rodzaj bazy danych
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Podgląd na żywo (EEG i obraz wideo) aktualnie rejestrowanego badania ze stanowiska opisowego
	Tak
	
	
	

	39. 
	Możliwość włączenia rejestracji wideo w trakcie trwającego badania EEG
	Tak
	
	
	

	40. 
	Cyfrowy zapis obrazu wideo zsynchronizowany z zapisem EEG/PSG. Podać format zapisu (kodek) wideo
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Ciągła rejestracja długoterminowa wideo-EEG w jednym badaniu przez min. 72 godziny, bez przerywania zapisu
	Tak
	
	
	

	42. 
	Przegląd i analiza wcześniej zarejestrowanych fragmentów trwającego badania bez przerywania rejestracji
	Tak
	
	
	

	43. 
	Dowolne definiowanie montaży, filtrów, czułości i prędkości przesuwu; zmiana montażu i filtrów w badaniu zarejestrowanym (reformatowanie)
	Tak
	
	
	

	44. 
	Indywidualne profile ustawień użytkowników (m.in. układ ekranu, montaże, filtry)
	Tak
	
	
	

	45. 
	Automatyczna detekcja iglic i napadów (zdarzeń) w trakcie rejestracji (on-line) oraz w badaniu zarejestrowanym (off-line)
	Tak
	
	
	

	46. 
	Alarmy wizualne i/lub dźwiękowe po wykryciu zdarzenia, generowane na stanowisku rejestracyjnym oraz na stanowisku opisowym (monitorowanie zdalne przez sieć LAN)
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Automatyczna analiza ilościowa EEG z prezentacją trendów, w tym widma gęstości mocy w funkcji czasu (DSA), dostępna w trakcie rejestracji (on-line) i po badaniu (off-line)
	Tak
	
	
	

	48. 
	Automatyczna analiza faz snu
	Tak
	
	
	

	49. 
	Automatyczna detekcja: bezdechów i spłyceń oddechu (obturacyjnych, centralnych, mieszanych), desaturacji, wybudzeń (arousals), ruchów kończyn, chrapania oraz pozycji ciała; wyliczanie wskaźników min. AHI i ODI
	Tak
	
	
	

	50. 
	Możliwość rozszerzenia o zaimplementowaną w oprogramowaniu diagnostycznym opcję analizy EEG, która w oparciu o sztuczną inteligencję oceni czy wykonany badanie EEG jest w granicach normy czy posiada cechy wskazujące na patologiczne zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	51. 
	Możliwość rozbudowy systemu o integrację oprogramowania diagnostycznego EEG z urządzeniami monitorującymi parametry życiowe pacjenta (Standardowe monitory parametrów życiowych: SpO₂, ciśnienie krwi, temperatura, puls, monitor ciśnienia śródczaszkowego, NIRS), umożliwiającą prezentację tych danych w interfejsie oprogramowania.
	Tak
	
	
	

	52. 
	Eksport badań do formatu EDF, XML z możliwością automatycznego usunięcia danych osobowych pacjenta (anonimizacja)
	Tak
	
	
	

	53. 
	Eksport badania wraz z przeglądarką, umożliwiający odczyt i analizę na komputerze bez zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego
	Tak
	
	
	

	54. 
	Edytor opisów badań EEG i PSG z możliwością tworzenia dowolnej liczby własnych szablonów, automatycznie wypełnianych danymi pacjenta i badania; zapis opisu w formacie edytowalnym (DOC/DOCX/RTF) lub PDF
	Tak, podać
	
	
	

	55. 
	Archiwizacja badań na zasobach sieciowych Zamawiającego (np. NAS) lub nośnikach zewnętrznych, z możliwością przeglądu badań archiwalnych w oprogramowaniu
	Tak
	
	
	

	56. 
	Wszystkie licencje niezbędne do działania systemu (w tym licencje bazy danych, jeśli są wymagane) dostarczone w cenie oferty, bezterminowe
	Tak
	
	
	

	57. 
	Ochrona danych zgodna z RODO: logowanie użytkowników, nadawanie uprawnień, współpraca z usługami katalogowymi Active Directory, szyfrowanie danych
	Tak, podać
	
	
	

	V. KAMERA

	58. 
	Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min. HD (1280 × 720). Podać model i rozdzielczość
	Tak, podać
	
	
	

	59. 
	Funkcja dzień/noc umożliwiająca rejestrację obrazu przy wyłączonym oświetleniu sali (np. oświetlacz podczerwieni)
	Tak
	
	
	

	60. 
	Rejestracja dźwięku zsynchronizowana z obrazem (mikrofon wbudowany w kamerę lub zewnętrzny)
	Tak
	
	
	

	61. 
	Mocowanie kamery na wózku stanowiska rejestracyjnego lub statywie, z możliwością ustawienia kierunku obserwacji
	Tak, podać
	
	
	

	VI. STANOWISKO REJESTRACYJNE WIDEO-EEG/PSG

	62. 
	Wózek jezdny z kołami wyposażonymi w blokadę, z miejscem na komputer, klawiaturę i mysz oraz mocowaniem kamery i głowicy
	Tak
	
	
	

	63. 
	Komputer typu All-in-One lub komputer z monitorem, zamontowany na wózku
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10 000 pkt. (wg www.cpubenchmark.net, stan na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Podać model procesora
	Tak, podać
	
	
	

	65. 
	Pamięć RAM – min. 16 GB
	Tak, podać
	
	
	

	66. 
	Dysk SSD – min. 2 TB
	Tak, podać
	
	
	

	67. 
	Monitor o przekątnej min. 23,5″, rozdzielczość min. 1920 × 1080
	Tak, podać
	
	
	

	68. 
	Karta sieciowa Ethernet min. 1 Gb/s; klawiatura i mysz
	Tak
	
	
	

	69. 
	64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej, w wersji umożliwiającej dołączenie do domeny Active Directory Zamawiającego i zarządzanie zasadami grup, kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym; licencja bezterminowa
	Tak, podać
	
	
	

	VII. STANOWISKO OPISOWO-ANALITYCZNE (STACJA OPISOWA)

	70. 
	Stanowisko do odczytu, analizy, opisu i monitorowania badań wideo-EEG i PSG
	Tak
	
	
	

	71. 
	Komputer stacjonarny PC. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12 000 pkt. (wg www.cpubenchmark.net, stan na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Podać model procesora
	Tak, podać
	
	
	

	72. 
	Pamięć RAM – min. 16 GB
	Tak, podać
	
	
	

	73. 
	Dysk SSD – min. 500 GB
	Tak, podać
	
	
	

	74. 
	Monitor o przekątnej min. 26,5″, rozdzielczość min. 1920 × 1080
	Tak, podać
	
	
	

	75. 
	Karta sieciowa Ethernet min. 1 Gb/s; klawiatura i mysz
	Tak
	
	
	

	76. 
	64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej, w wersji umożliwiającej dołączenie do domeny Active Directory Zamawiającego i zarządzanie zasadami grup, kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym; licencja bezterminowa
	Tak, podać
	
	
	

	77. 
	Pakiet biurowy (min. edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny) w polskiej wersji językowej, z pełną obsługą formatów DOCX i XLSX, współpracujący z modułem opisów oferowanego oprogramowania; licencja bezterminowa
	Tak, podać
	
	
	

	78. 
	Drukarka laserowa monochromatyczna A4, podłączana przez USB lub sieć LAN
	Tak, podać
	
	
	

	VIII. AKCESORIA I CZUJNIKI

	79. 
	Czepki elektrodowe wielokrotnego użytku, w dwóch rozmiarach, przystosowane do mocowania oferowanych elektrod – min. 4 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	80. 
	Elektrody miseczkowe pozłacane wielokrotnego użytku, zakończone złączem touch-proof (DIN 42802) – łącznie min. 40 szt., w tym:
- min. 30 szt. z przewodem o długości min. 120 cm
- min. 10 szt. z przewodem o długości min. 150 cm
	Tak, podać
	
	
	

	81. 
	Kabel do elektrod typu „snap” (EKG, EMG) o długości min. 2 m – min. 10 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	82. 
	Czujnik wysiłku oddechowego (indukcyjny lub piezoelektryczny) z pasem mocującym – 2 szt. (klatka piersiowa, brzuch), pasy w rozmiarach M i L
	Tak, podać
	
	
	

	83. 
	Czujnik przepływu powietrza – min. 1 szt.
	Tak
	
	
	

	84. 
	Kaniule nosowe do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych – min. 10 szt.
	Tak
	
	
	

	85. 
	Czujnik chrapania – min. 1 szt.
	Tak
	
	
	

	86. 
	Czujnik pozycji ciała – min. 1 szt.
	Tak
	
	
	

	87. 
	Czujnik saturacji i tętna wielokrotnego użytku, dla dorosłych – min. 1 szt.
	Tak
	
	
	

	88. 
	Pasta elektrodowa przewodząco-klejąca – łącznie min. 600 g
	Tak
	
	
	

	IX. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	89. 
	Zapewnienie okresu pełnej gwarancji przez producenta / autoryzowanego wykonawcę na zainstalowany system (sprzęt i oprogramowanie) w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
Uwaga : ocena wyłącznie w ramach kryterium „Okres gwarancji” 
	

	90. 
	Wykonywanie w ramach udzielonej gwarancji wszystkich cyklicznych przeglądów technicznych (w tym pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego) zgodnie z wytycznymi DTR producenta, w pełni na koszt Wykonawcy. (Włączając robociznę, pakiety naprawcze oraz zużywające się części zamienne).
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	91. 
	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (EEG, PSG) i oprogramowania wbudowanego głowicy w okresie gwarancji
	Tak
	
	
	

	92. 
	Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail/telefon do fizycznego stawiennictwa inżyniera / podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 24 godziny, przy czym do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak, podać
	
	
	

	93. 
	Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych
	Tak, podać
	
	
	

	94. 
	Jeżeli naprawa nie zostanie zakończona w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie, najpóźniej w 4. dniu roboczym, urządzenie zastępcze (głowicę lub inny uszkodzony element systemu) o parametrach nie gorszych niż naprawiane, na czas naprawy
	Tak
	
	
	

	95. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty instalacji (nie dotyczy sprzętu komputerowego i drukarki)
	Tak, podać
	
	
	

	96. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	97. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	98. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	99. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., e-mail
Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	100. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	X. DOSTAWA, INSTALACJA I SZKOLENIA

	101. 
	Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym konfiguracja stanowisk w sieci LAN i domenie Active Directory Zamawiającego, w cenie oferty
	Tak
	
	
	

	102. 
	Przeszkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników EEG) w zakresie obsługi, rejestracji i analizy badań EEG, wideo-EEG i PSG oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i konserwacji, w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	103. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.
Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych (w tym zasady oceny snu AASM), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 101 ust. 4 i 5 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
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