
ZP/62/2026 – Zakup specjalistycznego aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach projektu grantowego "Dostępność Plus dla AOS"		Załącznik nr 1

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Aparat USG
	
	
	
	1
	
	
	
	

	a
	Głowica convex
	
	
	
	1
	
	
	
	

	b
	Głowica convex wysokiej częstotliwości
	
	
	
	1
	
	
	
	

	c
	Głowica endowaginalna
	
	
	
	1
	
	
	
	

	d
	Głowica liniowa
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	



Wartość brutto słownie: ………………………………………


	APARAT USG – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):
model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Fabrycznie nowy ultrasonograf, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.
	Tak
	
	
	

	2. 
	Ultrasonograf wyposażony w:
- głowicę convex do badań położniczych, ginekologicznych i jamy brzusznej
- głowicę convex wysokiej częstotliwości do badań wczesnej ciąży, ginekologicznych i pediatrycznych
- głowicę endowaginalną
- głowicę liniową
- videoprinter
- zasilanie akumulatorowe
- podgrzewacz żelu
	Tak
	
	
	

	3. 
	Interfejs użytkownika (menu, komunikaty) w języku polskim lub angielskim. Podać język
Obsługa polskich znaków diakrytycznych w modułach opisowych i raportach
	Tak, podać
	
	
	

	4. 
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji)
	Tak
	
	
	

	5. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. Należy załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).
W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. KONSTRUKCJA, MOBILNOŚĆ I ERGONOMIA

	6. 
	Aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4 kołami skrętnymi wyposażonymi w blokadę, o zwartej konstrukcji umożliwiającej łatwe przemieszczanie między gabinetami przez jedną osobę
	Tak
	
	
	

	7. 
	Kompaktowa budowa: szerokość aparatu nie większa niż 65 cm – umożliwiająca swobodne manewrowanie
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Masa aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych nie większa niż 160 kg
	Tak, podać
	
	≤ 100 kg – 3 pkt.
> 100 kg – 0 pkt.
	

	9. 
	Pulpit operatora (panel sterowania) z regulacją wysokości oraz możliwością obrotu, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej i stojącej. Podać zakres i sposób regulacji
	Tak, podać
	
	Elektryczna regulacja wysokości – 2 pkt.
Ręczna regulacja wysokości – 0 pkt.
	

	10. 
	Kolorowy monitor LCD/LED lub OLED na ruchomym ramieniu, z możliwością obrotu, pochylenia i zmiany wysokości względem pulpitu; przekątna min. 21,5″, rozdzielczość min. 1920 × 1080
	Tak, podać
	
	Przekątna ≥ 23″ – 2 pkt.
Przekątna < 23″ – 0 pkt.
	

	11. 
	Dotykowy ekran do sterowania funkcjami aparatu; przekątna min. 13″, rozdzielczość min. 1920 × 1080
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Intuicyjny interfejs użytkownika: czytelne menu, sterowanie z pulpitu i ekranu dotykowego, możliwość personalizacji przez użytkownika (przypisanie funkcji do przycisków i/lub konfiguracja układu ekranu dotykowego) oraz zapis własnych ustawień (presetów) badań
	Tak, opisać
	
	
	

	13. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta i opisów – sprzętowa lub wyświetlana na ekranie dotykowym. Podać rodzaj
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B oraz spektrum dopplerowskiego uruchamiana jednym przyciskiem
	Tak
	
	
	

	15. 
	Cyfrowa regulacja wzmocnienia strefowego (TGC) dostępna na ekranie dotykowym, z funkcją zapamiętywania preferowanych ustawień
	Tak / Nie
	
	Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	16. 
	Zintegrowany (wbudowany w aparat) podgrzewacz żelu
	Tak
	
	
	

	17. 
	Uchwyty na głowice po stronie operatora, w tym uchwyt przeznaczony do głowicy endowaginalnej
	Tak
	
	
	

	18. 
	Liczba aktywnych, równoważnych gniazd głowic obrazowych – min. 4
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Wbudowane oprogramowanie do kontroli jakości (sprawności) głowic obrazowych
	Tak / Nie
	
	Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	20. 
	Zasilanie akumulatorowe (wbudowana bateria lub zintegrowany z aparatem zasilacz awaryjny) umożliwiające pracę aparatu bez podłączenia do sieci elektrycznej oraz przemieszczanie aparatu między gabinetami bez konieczności jego wyłączania. Podać czas pracy (skanowania) na zasilaniu akumulatorowym [min]
	Tak, podać
	
	≥ 60 min – 3 pkt.
30–59 min – 1 pkt.
< 30 min – 0 pkt.
	

	21. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz. Podać pobór mocy [VA]
	Tak, podać
	
	
	

	III. PARAMETRY SYSTEMU I TRYBY OBRAZOWANIA

	22. 
	W pełni cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Liczba kanałów przetwarzania (wg nomenklatury producenta) min. 10 000 000
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Dynamika systemu min. 370 dB
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia obejmujący min. 2–13 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Tryb B. Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B min. 2000 obrazów/s
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach
	Tak
	
	
	

	28. 
	Obrazowanie krzyżowe (emisja i odbiór wiązek pod wieloma kątami) na głowicach convex i liniowej – min. 4 stopnie ustawienia
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Adaptacyjny filtr redukcji szumów specklowych, wygładzający ziarnistość obrazu B bez utraty rozdzielczości i uwydatniający granice tkanek
	Tak
	
	
	

	30. 
	Obrazowanie w trybie B z redukcją cieni akustycznych
	Tak
	
	
	

	31. 
	Funkcja poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej
	Tak / Nie
	
	Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	32. 
	Powiększenie (zoom) obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia min. 20x
	Tak, podać
	
	≥ 40x – 1 pkt.
< 40x – 0 pkt.
	

	33. 
	Podział ekranu na min. 2 obrazy
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Pamięć dynamiczna obrazów (CINE) min. 10 000 obrazów w trybie B; maksymalna długość zapisu min. 150 s
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Tryb M, anatomiczny tryb M oraz tryb M z Dopplerem kolorowym
	Tak
	
	
	

	36. 
	Doppler kolorowy (CD). Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min. 300 obrazów/s; zakres PRF obejmujący min. 1–18 kHz
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	Doppler mocy (Power Doppler), w tym z detekcją kierunku przepływu
	Tak
	
	
	

	38. 
	Kolorowy Doppler tkankowy
	Tak
	
	
	

	39. 
	Doppler pulsacyjny (PWD). Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie korekcji min. 7,8 m/s
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplera pulsacyjnego w zakresie obejmującym min. 0,5–20 mm
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. ±70°
	Tak, podać
	
	
	

	42. 
	Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	
	

	43. 
	Prezentacja przepływów z efektem przestrzennym (pseudotrójwymiarowym) w trybie Dopplera kolorowego lub Dopplera mocy, ułatwiająca ocenę przebiegu naczyń
	Tak
	
	
	

	44. 
	Tryb obrazowania mikroprzepływów (bardzo wolnych przepływów w drobnych naczyniach) o czułości wyższej niż klasyczny Doppler kolorowy i Doppler mocy, dostępny co najmniej na jednej z oferowanych głowic do badań położniczo-ginekologicznych. Podać głowice
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	IV. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE

	45. 
	Pomiary podstawowe: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość
	Tak
	
	
	

	46. 
	Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość), objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych), endometrium, długość szyjki macicy, pomiary pęcherzyków, tętnice jajnikowe (PS, ED, RI)
	Tak
	
	
	

	47. 
	Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI i szacowana masa płodu, z graficzną prezentacją wyników na siatkach centylowych
	Tak
	
	
	

	48. 
	Automatyczne pomiary biometryczne płodu – min. BPD, HC, AC, FL (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości)
	Tak
	
	
	

	49. 
	Automatyczny lub półautomatyczny pomiar przezierności karkowej (NT) – wyznaczenie granic i wartości NT we wskazanym obszarze. Dodatkowo punktowany automatyczny pomiar przezierności wewnątrzczaszkowej (IT)
	Tak, podać
	
	Automatyczny pomiar IT – 2 pkt.
Brak – 0 pkt.
	

	50. 
	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR)
	Tak
	
	
	

	51. 
	Pomiary echokardiografii płodowej z oceną Z-score
	Tak
	
	
	

	52. 
	Zaimplementowany protokół IOTA do oceny ryzyka złośliwości guzów przydatków – co najmniej jeden z modeli: Simple Rules, LR2, ADNEX. Podać modele
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Raporty z badań: ginekologicznego, położniczego oraz położniczego w ciąży mnogiej
	Tak
	
	
	

	54. 
	Aplikacje i ustawienia fabryczne (presety) oraz oprogramowanie pomiarowe do badań: położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej, małych narządów, naczyniowych i pediatrycznych
	Tak
	
	
	

	55. 
	Możliwość tworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych
	Tak
	
	
	

	56. 
	Funkcja powiększenia obszaru znacznika pomiarowego (lupa), ułatwiająca precyzyjne ustawienie znaczników bez powiększania całego obrazu
	Tak
	
	
	

	57. 
	Możliwość tworzenia przez użytkownika protokołów badań – sekwencji kolejnych kroków badania (np. projekcje, pomiary)
	Tak
	
	
	

	V. GŁOWICE

	58. 
	Głowica elektroniczna convex do badań położniczych, ginekologicznych i jamy brzusznej – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	58.1. 
	Wykonana w technologii monokryształu (single crystal) lub matrycowej
	Tak, podać
	
	
	

	58.2. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 2–5 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	58.3. 
	Liczba elementów min. 160
	Tak, podać
	
	≥ 192 – 1 pkt.
< 192 – 0 pkt.
	

	58.4. 
	Kąt pola obrazowania w trybie B min. 70°
	Tak, podać
	
	≥ 100° – 2 pkt.
< 100° – 0 pkt.
	

	59. 
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	Tak
	
	
	

	60. 
	Głowica elektroniczna convex wysokiej częstotliwości do badań położniczych (w tym wczesnej ciąży), ginekologicznych i pediatrycznych – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	60.1. 
	Wykonana w technologii monokryształu (single crystal) lub matrycowej
	Tak, podać
	
	
	

	60.2. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 3–9 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	60.3. 
	Liczba elementów min. 190
	Tak, podać
	
	
	

	60.4. 
	Kąt pola obrazowania w trybie B min. 55°
	Tak, podać
	
	
	

	61. 
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	Tak
	
	
	

	62. 
	Głowica elektroniczna endowaginalna do badań ginekologicznych i położniczych – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	62.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–9 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	62.2. 
	Liczba elementów min. 190
	Tak, podać
	
	
	

	62.3. 
	Kąt pola obrazowania w trybie B min. 150°
	Tak, podać
	
	≥ 175° – 2 pkt.
< 175° – 0 pkt.
	

	63. 
	Promień czoła głowicy w zakresie 9–12 mm
	Tak, podać
	
	
	

	63.1. 
	Tryby pracy: B, M, Doppler pulsacyjny, Doppler kolorowy, Doppler mocy
	Tak
	
	
	

	64. 
	Na wyposażeniu przystawka biopsyjna wielorazowego użytku
	Tak
	
	
	

	65. 
	Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań małych narządów, piersi, naczyń i pediatrycznych – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	65.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–10 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	65.2. 
	Liczba elementów min. 192
	Tak, podać
	
	≥ 250 – 1 pkt.
< 250 – 0 pkt.
	

	65.3. 
	Szerokość pola obrazowania min. 38 mm
	Tak, podać
	
	≥ 50 mm – 2 pkt.
< 50 mm – 0 pkt.
	

	65.4. 
	Obrazowanie trapezowe
	Tak
	
	
	

	66. 
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	Tak
	
	
	

	VI. ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA

	67. 
	Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała małego formatu, sterowana z aparatu
	Tak
	
	
	

	68. 
	Zintegrowany system archiwizacji danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli obrazowych na wbudowanym dysku SSD o pojemności min. 500 GB
	Tak, podać
	
	≥ 1 TB – 2 pkt.
< 1 TB – 0 pkt.
	

	69. 
	Eksport obrazów i pętli obrazowych na pamięci USB w formatach min. JPG i AVI oraz DICOM
	Tak, podać
	
	
	

	70. 
	Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, pętle obrazowe, wyniki pomiarów, raporty) na zewnętrzne dyski przez gniazdo USB
	Tak
	
	
	

	71. 
	Porty USB – min. 2, w tym min. 1 dostępny z przodu lub z boku aparatu
	Tak, podać
	
	
	

	72. 
	Cyfrowe wyjście sygnału wideo (HDMI lub DVI lub DisplayPort)
	Tak, podać
	
	
	

	73. 
	Interfejs sieciowy Ethernet oraz komunikacja w standardzie DICOM 3.0 – min. Storage (Send), Worklist, Print, Query/Retrieve
	Tak
	
	
	

	74. 
	Zarządzanie kontami użytkowników: indywidualne logowanie oraz zróżnicowane poziomy uprawnień
	Tak
	
	
	

	75. 
	Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki do wydruku raportów i obrazów
	Tak
	
	
	

	VII. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT)

	76. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie objętościowe 3D/4D wraz z głowicami objętościowymi: convex i endowaginalną
	Tak
	
	
	

	77. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową (phased array) oraz Doppler fali ciągłej (CW)
	Tak
	
	
	

	VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	78. 
	Zapewnienie okresu pełnej gwarancji przez producenta / autoryzowanego wykonawcę na zainstalowane urządzenie w cenie sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	79. 
	Gwarancja obejmuje aparat, wszystkie głowice oraz wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia
	Tak
	
	
	

	80. 
	Wykonywanie w ramach udzielonej gwarancji wszystkich cyklicznych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi DTR producenta, w pełni na koszt Wykonawcy. (Włączając robociznę, pakiety naprawcze oraz zużywające się części zamienne). 
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	81. 
	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania aparatu w okresie gwarancji, w tym aktualizacje bezpieczeństwa
	Tak
	
	
	

	82. 
	Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail/telefon do fizycznego stawiennictwa inżyniera / podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 24 godzin roboczych.
	Tak, podać
	
	
	

	83. 
	Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych
	Tak, podać
	
	
	

	84. 
	W przypadku braku możliwości zakończenia naprawy w terminie określonym powyżej Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze (aparat lub głowicę) o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane
	Tak
	
	
	

	85. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	86. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	87. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	88. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	89. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., e-mail
Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	90. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	91. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	92. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowami „Tak / Nie” nie są bezwzględnie wymagane – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”.
Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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